## raw
Rack:Tube | Solution Label | Al Ax 396.152 nm ppm | Al R 396.152 nm ppm | Ba Ax 230.424 nm ppm | Ba Ax 233.527 nm ppm | Ba Ax 455.403 nm ppm | Ba Ax 493.408 nm ppm | Ba R 230.424 nm ppm | Ba R 233.527 nm ppm | Ba R 455.403 nm ppm | Ba R 493.408 nm ppm | Ca Ax 315.887 nm ppm | Ca Ax 317.933 nm ppm | Ca Ax 373.690 nm ppm | Ca Ax 393.366 nm ppm | Ca Ax 396.847 nm ppm | Ca Ax 422.673 nm ppm | Ca R 315.887 nm ppm | Ca R 317.933 nm ppm | Ca R 373.690 nm ppm | Ca R 393.366 nm ppm | Ca R 396.847 nm ppm | Ca R 422.673 nm ppm | Fe Ax 234.350 nm ppm | Fe Ax 238.204 nm ppm | Fe Ax 259.940 nm ppm | Fe R 234.350 nm ppm | Fe R 238.204 nm ppm | Fe R 259.940 nm ppm | K Ax 766.491 nm ppm | K Ax 769.897 nm ppm | K R 766.491 nm ppm | K R 769.897 nm ppm | Li Ax 670.783 nm ppm | Li R 670.783 nm ppm | Mg Ax 279.553 nm ppm | Mg Ax 280.270 nm ppm | Mg Ax 285.213 nm ppm | Mg R 279.553 nm ppm | Mg R 280.270 nm ppm | Mg R 285.213 nm ppm | Mn Ax 257.610 nm ppm | Mn Ax 259.372 nm ppm | Mn R 257.610 nm ppm | Mn R 259.372 nm ppm | Na Ax 568.821 nm ppm | Na Ax 588.995 nm ppm | Na Ax 589.592 nm ppm | Na R 568.821 nm ppm | Na R 588.995 nm ppm | Na R 589.592 nm ppm | S Ax 180.669 nm ppm | S Ax 181.972 nm ppm | S R 180.669 nm ppm | S R 181.972 nm ppm | Si Ax 251.432 nm ppm | Si Ax 251.611 nm ppm | Si Ax 288.158 nm ppm | Si R 251.432 nm ppm | Si R 251.611 nm ppm | Si R 288.158 nm ppm | Sr Ax 407.771 nm ppm | Sr Ax 421.552 nm ppm | Sr R 407.771 nm ppm | Sr R 421.552 nm ppm
1:1 | Blank | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:2 | A | -- | -- | -- | -- | 0.00021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10757 | 0.10757 | 0.10757 | 0.10757 | 0.10757 | 0.10757 | 0.10757 | 0.10757 | -- | 0.10757 | 0.10757 | 0.10757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04327 | -- | 0.04327 | -- | 0.000216 | 0.04339 | 0.04339 | 0.04339 | 0.04339 | 0.04339 | 0.04339 | -- | 0.00021 | 0.00021 | 0.00021 | -- | 0.08678 | 0.08678 | -- | -- | 0.08678 | -- | -- | -- | -- | 0.08623 | 0.08623 | 0.08623 | -- | 0.08623 | 0.08623 | 0.00131 | 0.00131 | 0.00131 | 0.00131
1:3 | B | -- | -- | -- | -- | 0.00051 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26846 | 0.26846 | 0.26846 | 0.26846 | 0.26846 | 0.26846 | 0.26846 | 0.26846 | 0.26846 | 0.26846 | 0.26846 | 0.26846 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10798 | 0.10798 | -- | 0.10798 | -- | 0.000539 | 0.10828 | 0.10828 | 0.10828 | 0.10828 | 0.10828 | 0.10828 | -- | 0.00051 | 0.00051 | 0.00051 | 0.21658 | 0.21658 | 0.21658 | -- | 0.21658 | 0.21658 | -- | -- | 0.05405 | 0.05405 | 0.2152 | 0.2152 | 0.2152 | 0.2152 | 0.2152 | 0.2152 | 0.00328 | 0.00328 | 0.00328 | 0.00328
1:4 | C | -- | -- | -- | 0.00096 | 0.00096 | -- | -- | -- | 0.00096 | 0.00096 | 0.50372 | 0.50372 | 0.50372 | 0.50372 | 0.50372 | 0.50372 | 0.50372 | 0.50372 | 0.50372 | 0.50372 | 0.50372 | 0.50372 | 0.00093 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20261 | 0.20261 | 0.20261 | 0.20261 | -- | 0.00101 | 0.20317 | 0.20317 | 0.20317 | 0.20317 | 0.20317 | 0.20317 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.40637 | 0.40637 | 0.40637 | -- | 0.40637 | 0.40637 | -- | 0.10142 | 0.10142 | 0.10142 | 0.40379 | 0.40379 | 0.40379 | 0.40379 | 0.40379 | 0.40379 | 0.00615 | 0.00615 | 0.00615 | 0.00615
1:5 | D | -- | -- | -- | 0.00202 | 0.00202 | 0.00202 | -- | -- | 0.00202 | 0.00202 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00196 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42674 | 0.42674 | 0.42674 | 0.42674 | 0.002128 | 0.002128 | 0.42792 | 0.42792 | 0.42792 | 0.42792 | 0.42792 | 0.42792 | 0.00203 | 0.00203 | 0.00203 | 0.00203 | 0.8559 | 0.8559 | 0.8559 | -- | 0.8559 | 0.8559 | 0.21361 | 0.21361 | 0.21361 | 0.21361 | 0.85046 | 0.85046 | 0.85046 | 0.85046 | 0.85046 | 0.85046 | 0.01294 | 0.01294 | 0.01294 | 0.01294
1:6 | E | -- | -- | 0.00505 | 0.00505 | 0.00505 | 0.00505 | -- | -- | 0.00505 | 0.00505 | 2.6469 | 2.6469 | 2.6469 | 2.6469 | 2.6469 | 2.6469 | 2.6469 | 2.6469 | 2.6469 | 2.6469 | 2.6469 | 2.6469 | 0.00489 | 0.00489 | 0.00489 | -- | 0.00489 | 0.00489 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0647 | 0.005309 | 0.005309 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00506 | 0.00506 | 0.00506 | 0.00506 | 2.1353 | 2.1353 | 2.1353 | 2.1353 | 2.1353 | 2.1353 | 0.53293 | 0.53293 | 0.53293 | 0.53293 | 2.1218 | 2.1218 | 2.1218 | 2.1218 | 2.1218 | 2.1218 | 0.03229 | 0.03229 | 0.03229 | 0.03229
1:7 | F | 0.00925 | 0.00925 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | -- | 0.0095 | 0.0095 | 4.9784 | 4.9784 | 4.9784 | 4.9784 | 4.9784 | 4.9784 | 4.9784 | 4.9784 | 4.9784 | 4.9784 | 4.9784 | 4.9784 | 0.0092 | 0.0092 | 0.0092 | 0.0092 | 0.0092 | 0.0092 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.009986 | 0.009986 | 2.008 | 2.008 | 2.008 | 2.008 | 2.008 | 2.008 | 0.00951 | 0.00951 | 0.00951 | 0.00951 | 4.0163 | 4.0163 | 4.0163 | 4.0163 | 4.0163 | 4.0163 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 3.9908 | 3.9908 | 3.9908 | 3.9908 | 3.9908 | 3.9908 | 0.06074 | 0.06074 | 0.06074 | 0.06074
1:8 | G | 0.01944 | 0.01944 | 0.01997 | 0.01997 | 0.01997 | 0.01997 | 0.01997 | 0.01997 | 0.01997 | 0.01997 | 10.4678 | 10.4678 | 10.4678 | 10.4678 | 10.4678 | 10.4678 | 10.4678 | 10.4678 | 10.4678 | 10.4678 | 10.4678 | 10.4678 | 0.01935 | 0.01935 | 0.01935 | 0.01935 | 0.01935 | 0.01935 | 4.2105 | 4.2105 | 4.2105 | 4.2105 | 0.020998 | 0.020998 | 4.2221 | 4.2221 | 4.2221 | 4.2221 | 4.2221 | 4.2221 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 8.4448 | 8.4448 | 8.4448 | 8.4448 | 8.4448 | 8.4448 | 2.1076 | 2.1076 | 2.1076 | 2.1076 | 8.3912 | 8.3912 | 8.3912 | 8.3912 | 8.3912 | 8.3912 | 0.1277 | 0.1277 | 0.1277 | 0.1277
1:9 | H | 0.0485 | 0.0485 | 0.04983 | 0.04983 | 0.04983 | 0.04983 | 0.04983 | 0.04983 | 0.04983 | 0.04983 | 26.1169 | 26.1169 | 26.1169 | 26.1169 | #### | 26.1169 | 26.1169 | 26.1169 | 26.1169 | 26.1169 | 26.1169 | 26.1169 | 0.04828 | 0.04828 | 0.04828 | 0.04828 | 0.04828 | 0.04828 | -- | -- | 10.5051 | 10.5051 | 0.052388 | 0.052388 | 10.534 | 10.534 | 10.534 | 10.534 | 10.534 | 10.534 | 0.04991 | 0.04991 | 0.04991 | 0.04991 | 21.0694 | 21.0694 | 21.0694 | 21.0694 | 21.0694 | 21.0694 | 5.2584 | 5.2584 | 5.2584 | 5.2584 | 20.9357 | 20.9357 | 20.9357 | 20.9357 | 20.9357 | 20.9357 | 0.31862 | 0.31862 | 0.31862 | 0.31862
1:10 | I | 0.09107 | 0.09107 | 0.09357 | 0.09357 | 0.09357 | 0.09357 | 0.09357 | 0.09357 | 0.09357 | 0.09357 | 49.0388 | 49.0388 | 49.0388 | 49.0388 | #### | 49.0388 | 49.0388 | 49.0388 | 49.0388 | 49.0388 | 49.0388 | 49.0388 | 0.09065 | 0.09065 | 0.09065 | 0.09065 | 0.09065 | 0.09065 | -- | -- | 19.725 | 19.725 | 0.098367 | 0.098367 | -- | 19.7793 | 19.7793 | 19.7793 | 19.7793 | 19.7793 | 0.09371 | 0.09371 | 0.09371 | 0.09371 | 39.5613 | 39.5613 | 39.5613 | 39.5613 | 39.5613 | 39.5613 | 9.8736 | 9.8736 | 9.8736 | 9.8736 | 39.3103 | 39.3103 | 39.3103 | 39.3103 | 39.3103 | 39.3103 | 0.59826 | 0.59826 | 0.59826 | 0.59826
1:11 | SPS-SW2 10% | 0.02026 Q | 0.02419 S | 0.02396 S | 0.02398 | 0.02325 | 0.0237 | 0.02501 S | 0.02399 | 0.02316 | 0.02351 | 1.0011 | 1.0417 | 1.03524 S | 1.07149 S | 1.0761 | 1.039 | 1.05637 S | 1.04602 S | 1.05570 S | 1.063 | 1.0569 | 1.04845 S | 0.00971 S | 0.00914 | 0.00979 | 0.00982 S | 0.01057 S | 0.00883 Q | 0.10982 | 0.11528 Q | 0.15393 Q | Uncal | 0.000197 S | Uncal | 0.19908 | 0.19823 | 0.1997 | 0.20267 | 0.20044 | 0.20385 | 0.00462 | 0.00493 S | 0.00482 | 0.00496 S | Uncal | 1.0183 | 1.0216 | Uncal | 1.0486 | 1.0777 | 0.93772 S | 1.01505 S | 1.01307 S | 0.99692 S | 0.50973 | 0.52291 | 0.52127 | 0.47257 | 0.51124 | 0.50724 | 0.02586 | 0.02591 | 0.02624 | 0.02586
1:12 | SLRS-6 | 0.02812 Q | 0.02880 S | 0.01401 S | 0.01411 | 0.01317 | 0.01344 | 0.01548 S | 0.01534 | 0.01351 | 0.01362 | 9.4574 | 9.3138 | 9.18255 S | 8.13226 So | 8.9138 | 9.0488 | 9.70613 S | 9.61530 S | 9.53085 S | 9.0899 | 9.077 | 8.88142 S | 0.07780 S | 0.07861 | 0.07919 | 0.07521 S | 0.07795 S | 0.07961 | 0.70657 | 0.70786 | 0.62715 | Uncal | 0.000761 S | Uncal | 2.2643 | 2.2572 | 2.2877 | 2.37295 Q | 2.3489 | 2.2879 | 0.00186 Q | 0.00225 S | 0.00211 | 0.00235 S | Uncal | 2.9179 | 2.9215 | Uncal | 2.7936 | 2.7925 | 2.00876 S | 1.98680 S | 1.78142 S | 1.74722 S | 2.44409 S | 2.43430 S | 2.39616 S | 2.50342 S | 2.45809 S | 2.39346 S | 0.04106 | 0.0416 | 0.04184 | 0.04238
2:1 | NEP25-014 | 0.00412 | 0.00691 | 0.00133 | 0.00161 | 0.00169 | 0.00166 | 0.00285 | 0.0024 | 0.00164 | 0.00166 | 1.3779 | 1.4125 | 1.3781 | 1.373 | 1.3846 | 1.3961 | 1.4614 | 1.4574 | 1.4404 | 1.3907 | 1.3741 | 1.3663 | -0.00001 u | -0.00013 u | 0.00011 u | -0.00291 u | 0.00214 | -0.00019 u | 0.41129 | 0.42162 | 0.39833 | Uncal | 0.00041 | Uncal | 0.21324 | 0.21276 | 0.2178 | 0.22401 | 0.2221 | 0.21815 | 0.00021 | 0.00045 | 0.0004 | 0.00051 u | Uncal | 2.0022 | 1.9806 | Uncal | 1.9918 | 1.9818 | 0.04403 | 0.0357 | 0.05536 u | 0.02959 | 6.2279 | 6.2051 | 6.0972 | 6.3512 | 6.1873 | 6.051 | 0.02064 | 0.02087 | 0.02132 | 0.02113
2:2 | NEP25-015 | 0.037 | 0.03831 | 0.0006 | 0.00114 | 0.00115 | 0.00112 | 0.00219 | 0.00267 | 0.00101 | 0.00106 | 0.64346 | 0.68108 | 0.6643 | 0.67342 | 0.6739 | 0.6762 | 0.69475 | 0.693 | 0.68339 | 0.67257 | 0.66831 | 0.66621 | 0.02273 | 0.02403 | 0.02391 | 0.02206 | 0.02388 | 0.0252 | 0.46598 | 0.46758 | 0.45731 | Uncal | 0.000326 | Uncal | 0.16221 | 0.16182 | 0.16636 | 0.16936 | 0.16796 | 0.16721 | 0.00081 | 0.00106 | 0.00106 | 0.00129 | Uncal | 0.73948 | 0.73235 | Uncal | 0.7587 | 0.74322 | 0.07652 u | 0.139 | 0.15135 | 0.12025 | 2.6175 | 2.6022 | 2.5675 | 2.6395 | 2.6079 | 2.5383 | 0.00888 | 0.00899 | 0.00914 | 0.00908
2:3 | NEP25-016 | 0.00827 | 0.01157 | 0.0024 | 0.00322 | 0.00307 | 0.00308 | 0.00412 | 0.00386 | 0.00303 | 0.00313 | 0.95614 | 0.99796 | 0.9747 | 0.9824 | 0.98765 | 0.98632 | 1.0241 | 1.0167 | 1.0064 | 0.98764 | 0.98315 | 0.98002 | 0.00362 | 0.00437 | 0.00387 | 0.00167 u | 0.00558 | 0.00359 u | 0.38506 | 0.39464 | 0.39462 | Uncal | 0.000324 | Uncal | 0.1357 | 0.13559 | 0.13978 | 0.14157 | 0.14067 | 0.14121 | 0.00381 | 0.00404 | 0.00407 | 0.00427 | Uncal | 0.5464 | 0.54423 | Uncal | 0.56298 | 0.56081 | 0.53729 | 0.54741 | 0.49364 | 0.48124 | 0.0199 | 0.03009 | 0.04547 | -0.02613 u | 0.01548 | 0.03447 | 0.00283 | 0.00293 | 0.00285 | 0.00298
2:4 | NEP25-017 | 0.004 | 0.00566 | 0.00356 | 0.00383 | 0.00372 | 0.00373 | 0.00539 | 0.00441 | 0.0037 | 0.00376 | 4.1309 | 4.1351 | 4.0393 | 3.9422 | 4.0127 | 4.1576 | 4.2891 | 4.2222 | 4.2018 | 4.0566 | 4.0431 | 4.0431 | -0.00031 u | 0.00028 u | -0.00033 u | -0.00174 u | 0.00141 u | -0.00165 u | 1.0877 | 1.0799 | 1.0387 | Uncal | 0.000682 | Uncal | 0.61518 | 0.61707 | 0.63037 | 0.64757 | 0.63956 | 0.63703 | -0.00001 u | 0.00026 | 0.00029 | 0.00039 u | Uncal | 3.9468 | 3.9375 | Uncal | 3.8959 | 3.8658 | 0.16683 | 0.09075 | 0.10688 | 0.09075 | 10.1916 | 10.1814 | 10.0493 | 10.278 | 10.0837 | 9.9529 | 0.05906 | 0.05914 | 0.06029 | 0.06021
2:5 | NEP25-018 | 0.00484 | 0.00643 | 0.00354 | 0.00385 | 0.00365 | 0.00366 | 0.00462 | 0.00436 | 0.00358 | 0.00371 | 5.2798 | 5.2603 | 5.1386 | 4.8824 | 5.0763 | 5.2451 | 5.3978 | 5.3458 | 5.3467 | 5.1613 | 5.1432 | 5.1328 | -0.00023 u | 0.00004 u | -0.00056 u | -0.00195 u | 0.00246 u | -0.00322 u | 0.79771 | 0.79649 | 0.74425 | Uncal | 0.001124 | Uncal | 0.75478 | 0.75449 | 0.76912 | 0.79126 | 0.77932 | 0.7806 | 6e-05 | 0.00024 | 0.00037 | 0.00053 u | Uncal | 3.4933 | 3.5041 | Uncal | 3.461 | 3.4229 | 0.13546 | 0.09341 | 0.10429 | 0.06053 | 11.1347 | 11.147 | 11.0342 | 11.2498 | 10.9885 | 10.9186 | 0.06086 | 0.06109 | 0.06202 | 0.06218
2:6 | NEP25-019 | 0.01609 | 0.01852 | 0.0018 | 0.00243 | 0.00242 | 0.00242 | 0.00492 | 0.00358 | 0.00241 | 0.00241 | 2.1115 | 2.1328 | 2.085 | 2.072 | 2.1066 | 2.1374 | 2.1951 | 2.1747 | 2.1637 | 2.1228 | 2.0744 | 2.092 | 0.02643 | 0.02697 | 0.02766 | 0.02608 | 0.02711 | 0.02821 | 1.2097 | 1.2008 | 1.2052 | Uncal | 0.000365 | Uncal | 0.40907 | 0.41067 | 0.41934 | 0.43021 | 0.42556 | 0.42371 | 0.00096 | 0.00112 | 0.00125 | 0.00161 | Uncal | 2.4925 | 2.465 | Uncal | 2.4575 | 2.4565 | 0.25673 | 0.21586 | 0.26063 | 0.20183 | 6.7384 | 6.7464 | 6.6457 | 6.855 | 6.6938 | 6.5903 | 0.02678 | 0.0269 | 0.02765 | 0.02737
2:7 | NEP25-020 | 0.0039 | 0.00559 | 0.0034 | 0.00386 | 0.0036 | 0.0036 | 0.00180 u | 0.0039 | 0.00358 | 0.00368 | 4.2826 | 4.2656 | 4.1714 | 4.0164 | 4.157 | 4.2584 | 4.4265 | 4.3707 | 4.3497 | 4.1832 | 4.1661 | 4.1443 | 0.00018 u | 0.00061 u | -0.00039 u | -0.00166 u | 0.00278 | -0.00150 u | 1.016 | 1.0118 | 0.97952 | Uncal | 0.001067 | Uncal | 0.36885 | 0.36725 | 0.37518 | 0.38738 | 0.38241 | 0.38041 | 0.0003 | 0.00045 | 0.00042 | 0.0005 | Uncal | 4.0573 | 4.0569 | Uncal | 4.0253 | 3.9872 | 0.16581 | 0.08462 | 0.09713 u | 0.07474 | 10.1419 | 10.1265 | 10.0125 | 10.2544 | 10.0328 | 9.9428 | 0.03852 | 0.03876 | 0.03943 | 0.03954
2:8 | NEP25-021 | 0.00822 | 0.01186 | 0.00138 | 0.00178 | 0.00181 | 0.00177 | 0.00158 u | 0.00237 | 0.00174 | 0.00179 | 1.7911 | 1.8231 | 1.7813 | 1.7678 | 1.7921 | 1.8162 | 1.8982 | 1.8715 | 1.8583 | 1.8016 | 1.7802 | 1.775 | 0.00187 | 0.00266 | 0.00251 | -0.00058 u | 0.00308 u | 0.00300 u | 0.69458 | 0.69843 | 0.66684 | Uncal | 0.000394 | Uncal | 0.22201 | 0.22139 | 0.22719 | 0.23329 | 0.2315 | 0.22879 | 0.00031 | 0.00048 | 0.00056 | 0.00062 | Uncal | 2.883 | 2.88 | Uncal | 2.8915 | 2.8607 | 0.21219 | 0.1773 | 0.1433 | 0.15175 | 5.8989 | 5.8905 | 5.7984 | 5.9804 | 5.8435 | 5.764 | 0.01724 | 0.01747 | 0.01781 | 0.01779
2:9 | NEP25-022 | 0.00355 | 0.00631 | 0.00525 | 0.00596 | 0.00544 | 0.0055 | 0.00752 | 0.00643 | 0.00552 | 0.00569 | 4.677 | 4.6475 | 4.5421 | 4.3619 | 4.5139 | 4.6195 | 4.8074 | 4.7578 | 4.7452 | 4.5198 | 4.5122 | 4.5115 | -0.00012 u | 0.00072 | 0.00035 | 0.00014 u | 0.00119 u | -0.00188 u | 0.94232 | 0.94125 | 0.89403 | Uncal | 0.000608 | Uncal | 0.40014 | 0.40063 | 0.40906 | 0.42206 | 0.41826 | 0.41418 | 0.00057 | 0.00081 | 0.00103 | 0.00063 u | Uncal | 3.4173 | 3.4236 | Uncal | 3.3898 | 3.3598 | 0.18828 | 0.14775 | 0.13928 | 0.11903 | 8.062 | 8.0377 | 7.9411 | 8.1378 | 7.9801 | 7.8825 | 0.04044 | 0.04074 | 0.04133 | 0.04148
2:10 | NEP25-023 | 0.00323 | 0.00545 | 0.00504 | 0.00516 | 0.00497 | 0.00501 | 0.00699 | 0.00584 | 0.00497 | 0.00505 | 1.2773 | 1.3096 | 1.2792 | 1.2774 | 1.2903 | 1.2967 | 1.3459 | 1.3521 | 1.3316 | 1.2875 | 1.2723 | 1.2679 | -0.00076 u | -0.00003 u | -0.00030 u | -0.00101 u | 0.00113 u | -0.00351 u | 0.59652 | 0.60403 | 0.5853 | Uncal | 0.000432 | Uncal | 0.32773 | 0.32661 | 0.33215 | 0.34158 | 0.33773 | 0.33359 | 0.00016 | 0.0004 | 0.00056 | 0.00063 | Uncal | 1.368 | 1.3583 | Uncal | 1.3833 | 1.3576 | 0.16634 | 0.18707 | 0.16955 | 0.16303 | 4.8195 | 4.8083 | 4.7514 | 4.8473 | 4.7934 | 4.6909 | 0.01542 | 0.01562 | 0.0158 | 0.01572
2:11 | NEP25-024 | 0.00535 | 0.00746 | 0.00069 u | 0.0013 | 0.0013 | 0.00126 | 0.00170 u | 0.00229 | 0.00121 | 0.00129 | 1.0641 | 1.1003 | 1.0757 | 1.0753 | 1.0848 | 1.0872 | 1.1468 | 1.1317 | 1.1177 | 1.0852 | 1.0835 | 1.0746 | 0.00007 u | 0.00048 u | 0.00010 u | 0.00140 u | 0.00214 u | -0.00162 u | 0.39599 | 0.40908 | 0.39072 | Uncal | 0.000375 | Uncal | 0.2008 | 0.20052 | 0.20532 | 0.21084 | 0.20854 | 0.20699 | 0.00007 u | 0.00032 | 0.00036 | 0.00062 | Uncal | 1.196 | 1.1861 | Uncal | 1.2174 | 1.1975 | 0.07712 u | 0.08202 | 0.07616 u | 0.07525 | 4.9255 | 4.9127 | 4.8513 | 4.9939 | 4.8991 | 4.8171 | 0.01143 | 0.01159 | 0.0118 | 0.0118
1:11 | SPS-SW2 10% | 0.01993 | 0.02108 | 0.02348 | 0.02363 | 0.02279 | 0.02323 | 0.02349 | 0.02382 | 0.02298 | 0.02332 | 0.99384 | 1.0293 | 1.0197 | 1.0515 | 1.0607 | 1.0239 | 1.0569 | 1.0427 | 1.0349 | 1.0567 | 1.0546 | 1.0448 | 0.00964 | 0.00963 | 0.00946 | 0.00844 | 0.01058 | 0.01026 | 0.11495 | 0.12417 | 0.15241 | Uncal | 0.000197 | Uncal | 0.19504 | 0.19463 | 0.19545 | 0.20102 | 0.19857 | 0.20209 | 0.00462 | 0.00481 | 0.00471 | 0.0051 | Uncal | 1.0062 | 1.0106 | Uncal | 1.0511 | 1.0849 | 0.98221 | 1.0037 | 1.016 | 0.99271 | 0.49295 | 0.50933 | 0.51115 | 0.44131 | 0.50664 | 0.49841 | 0.0254 | 0.02551 | 0.02605 | 0.02585
1:12 | SLRS-6 | 0.02876 | 0.02926 | 0.01417 | 0.01426 | 0.01336 | 0.01366 | 0.01624 | 0.01562 | 0.01374 | 0.01391 | 9.5627 | 9.3846 | 9.2509 | 8.21171 o | 9.0403 | 9.2158 | 9.7179 | 9.627 | 9.5694 | 9.2349 | 9.2491 | 9.1383 | 0.07839 | 0.07958 | 0.07978 | 0.07651 | 0.07939 | 0.0792 | 0.71718 | 0.72126 | 0.65807 | Uncal | 0.000784 | Uncal | 2.2805 | 2.2759 | 2.3164 | 2.3822 | 2.3582 | 2.3345 | 0.00196 | 0.00222 | 0.0022 | 0.00218 | Uncal | 2.9547 | 2.9655 | Uncal | 2.8698 | 2.8696 | 1.976 | 1.9991 | 1.8139 | 1.7765 | 2.4738 | 2.4682 | 2.4322 | 2.5313 | 2.4547 | 2.4239 | 0.04162 | 0.04225 | 0.04258 | 0.0432
2:12 | NEP25-025 | 0.00536 | 0.00696 | 0.00117 | 0.0014 | 0.00146 | 0.00143 | 0.00291 | 0.00173 u | 0.00145 | 0.00138 | 1.4928 | 1.5279 | 1.4943 | 1.499 | 1.5184 | 1.522 | 1.5844 | 1.5599 | 1.5529 | 1.5157 | 1.4942 | 1.499 | 0.0029 | 0.00301 | 0.00303 | 0.00336 u | 0.00583 | 0.00162 u | 0.70689 | 0.71003 | 0.71427 | Uncal | 0.000455 | Uncal | 0.32109 | 0.31988 | 0.32696 | 0.33475 | 0.33164 | 0.32995 | 0.00005 u | 0.00027 | 0.00021 u | 0.00053 | Uncal | 1.4097 | 1.3979 | Uncal | 1.4397 | 1.4074 | 0.18352 | 0.13771 | 0.18327 | 0.13138 | 5.5076 | 5.5069 | 5.4401 | 5.592 | 5.5012 | 5.3853 | 0.01751 | 0.01774 | 0.01806 | 0.01792
2:13 | NEP25-026 | 0.01176 | 0.01656 | 0.00167 | 0.00194 | 0.00196 | 0.00195 | 0.00267 u | 0.00257 | 0.00191 | 0.00183 | 0.81623 | 0.85328 | 0.83279 | 0.83853 | 0.84354 | 0.84849 | 0.87917 | 0.87 | 0.86126 | 0.84235 | 0.8407 | 0.83888 | 0.00601 | 0.00617 | 0.00573 | 0.00409 u | 0.00647 | 0.00408 u | 0.52067 | 0.52649 | 0.52433 | Uncal | 0.00036 | Uncal | 0.18613 | 0.1863 | 0.19089 | 0.19463 | 0.19344 | 0.19276 | 0.00012 | 0.00033 | 0.00029 | 0.00055 | Uncal | 0.88733 | 0.88076 | Uncal | 0.91027 | 0.89614 | 0.09271 | 0.09386 | 0.08873 u | 0.07562 | 3.6915 | 3.6982 | 3.6561 | 3.8129 | 3.7055 | 3.6225 | 0.01024 | 0.01038 | 0.01055 | 0.01052
2:14 | NEP25-027 | 0.00579 | 0.00655 | 0.00223 | 0.0025 | 0.00256 | 0.00254 | 0.00297 u | 0.00421 | 0.00249 | 0.00263 | 0.98062 | 1.0155 | 0.99449 | 1 | 1.0081 | 1.0145 | 1.0417 | 1.0401 | 1.0285 | 1.0089 | 1.0073 | 1.0061 | 0.00157 u | 0.002 | 0.00209 | 0.00052 u | 0.0038 | 0.00232 u | 0.5511 | 0.55243 | 0.5544 | Uncal | 0.000345 | Uncal | 0.21405 | 0.2134 | 0.21948 | 0.22417 | 0.2225 | 0.22225 | 0.00013 | 0.00037 | 0.00047 | 0.00059 | Uncal | 1.276 | 1.2642 | Uncal | 1.31 | 1.2832 | 0.10276 | 0.09395 | 0.1161 | 0.08758 | 3.749 | 3.7429 | 3.7019 | 3.851 | 3.7572 | 3.6707 | 0.01175 | 0.0119 | 0.0121 | 0.01212
2:15 | NEP25-028 | 0.00372 | 0.00715 | 0.00316 | 0.00388 | 0.00379 | 0.00379 | 0.0043 | 0.00519 | 0.00383 | 0.00379 | 0.78188 | 0.81951 | 0.80096 | 0.8084 | 0.81313 | 0.81991 | 0.90135 | 0.83754 | 0.82743 | 0.81323 | 0.81202 | 0.80702 | -0.00052 u | -0.00019 u | -0.00003 u | -0.00188 u | 0.00296 | -0.00181 u | 0.42909 | 0.43929 | 0.42298 | Uncal | 0.000387 | Uncal | 0.16335 | 0.16311 | 0.16814 | 0.17095 | 0.16982 | 0.16852 | 0.00134 | 0.00153 | 0.00172 | 0.00172 | Uncal | 0.93503 | 0.92893 | Uncal | 0.95996 | 0.95093 | 0.09705 | 0.08268 | 0.10624 | 0.05247 | 4.4677 | 4.4642 | 4.4104 | 4.5726 | 4.4535 | 4.3719 | 0.01059 | 0.01074 | 0.01091 | 0.01088
2:16 | NEP25-029 | 0.07013 | 0.06922 | 0.00221 | 0.00272 | 0.00263 | 0.00261 | 0.00347 | 0.00352 | 0.00258 | 0.00272 | 3.195 | 3.191 | 3.1258 | 3.0744 | 3.13 | 3.2783 | 3.2809 | 3.2357 | 3.2299 | 3.1489 | 3.1477 | 3.1965 | 0.06894 | 0.06906 | 0.07033 | 0.06703 | 0.06839 | 0.07133 | 2.0773 | 2.0712 | 2.1425 | Uncal | 0.001437 | Uncal | 0.40996 | 0.41142 | 0.42565 | 0.43074 | 0.42562 | 0.43064 | 0.01036 | 0.01067 | 0.01064 | 0.01066 | Uncal | 4.5861 | 4.5858 | Uncal | 4.5837 | 4.5455 | 0.48635 | 0.44437 | 0.42091 | 0.40387 | 6.1208 | 6.1081 | 6.053 | 6.2881 | 6.1129 | 5.9939 | 0.02311 | 0.02351 | 0.02384 | 0.0239
2:17 | NEP25-030 | 0.00805 | 0.01155 | 0.00136 | 0.00187 | 0.00187 | 0.00186 | 0.00453 | 0.00254 | 0.0018 | 0.00186 | 0.46908 | 0.50341 | 0.49322 | 0.50291 | 0.49542 | 0.52771 | 0.51007 | 0.5155 | 0.50498 | 0.4974 | 0.49533 | 0.50277 | 0.00417 | 0.00498 | 0.00438 | 0.00420 u | 0.00469 | 0.00393 u | 0.39101 | 0.4031 | 0.32688 | Uncal | 0.000352 | Uncal | 0.08218 | 0.08213 | 0.08626 | 0.08682 | 0.08644 | 0.08749 | 0.00321 | 0.00351 | 0.0036 | 0.00321 | Uncal | 7.2886 | 7.1939 | Uncal | 7.4864 | 7.4119 | 1.0324 | 1.1322 | 1.0547 | 1.0216 | 0.08025 | 0.0878 | 0.10147 | 0.04161 u | 0.0845 | 0.08578 | 0.00097 | 0.00104 | 0.00094 | 0.00109
2:18 | NEP25-031 | 0.00933 | 0.00947 | 0.00238 | 0.00283 | 0.00277 | 0.00275 | 0.00406 | 0.00421 | 0.00266 | 0.00283 | 2.98 | 2.975 | 2.9057 | 2.8633 | 2.8678 | 2.9791 | 3.0541 | 3.0312 | 3.0121 | 2.9179 | 2.9161 | 2.9124 | 0.00241 | 0.003 | 0.00301 | -0.00134 u | 0.00463 | 0.00414 u | 1.1753 | 1.1695 | 1.1747 | Uncal | 0.000181 | Uncal | 0.55199 | 0.5526 | 0.56391 | 0.57977 | 0.57264 | 0.5713 | 0.00006 u | 0.0003 | 0.00042 u | 0.00046 u | Uncal | 2.4476 | 2.4213 | Uncal | 2.4217 | 2.3993 | 0.16925 | 0.11977 | 0.14068 | 0.10865 | 7.8419 | 7.8362 | 7.773 | 7.9477 | 7.784 | 7.6631 | 0.02747 | 0.0277 | 0.02825 | 0.02822
2:19 | NEP25-032 | 0.00695 | 0.00779 | 0.00164 | 0.00209 | 0.00206 | 0.00204 | 0.00187 u | 0.00331 | 0.00203 | 0.00203 | 2.4244 | 2.4284 | 2.3751 | 2.3455 | 2.3972 | 2.4301 | 2.5137 | 2.4799 | 2.4698 | 2.3881 | 2.3835 | 2.3893 | 0.00086 u | 0.00116 | 0.00089 | -0.00155 u | 0.00342 | 0.00158 u | 0.81632 | 0.81634 | 0.81526 | Uncal | 0.000316 | Uncal | 0.4129 | 0.41298 | 0.42152 | 0.43325 | 0.42887 | 0.42723 | -0.00005 u | 0.00019 u | 0.00024 u | 0.00029 u | Uncal | 2.1424 | 2.1161 | Uncal | 2.1297 | 2.1102 | 0.0977 | 0.0658 | 0.12809 | 0.06241 | 7.027 | 7.021 | 6.9629 | 7.1666 | 7.0144 | 6.8957 | 0.02177 | 0.02212 | 0.02239 | 0.02241
2:20 | NEP25-033 | 0.0038 | 0.00599 | 0.00295 | 0.00339 | 0.00341 | 0.00344 | 0.00585 | 0.00355 | 0.00341 | 0.00345 | 2.7037 | 2.7028 | 2.6425 | 2.6056 | 2.676 | 2.7074 | 2.7837 | 2.7648 | 2.7429 | 2.6517 | 2.6475 | 2.6464 | -0.00022 u | 0.00053 | -0.00042 u | -0.00062 u | -0.00087 u | -0.00076 u | 1.043 | 1.0382 | 1.0494 | Uncal | 0.000363 | Uncal | 0.4387 | 0.43962 | 0.4493 | 0.46017 | 0.4551 | 0.45367 | 0.00019 | 0.00036 | 0.00044 | 0.00036 u | Uncal | 2.2255 | 2.203 | Uncal | 2.2019 | 2.1855 | 0.09925 | 0.07459 | 0.10473 | 0.09284 | 7.3533 | 7.362 | 7.2885 | 7.4443 | 7.3136 | 7.1962 | 0.02553 | 0.02575 | 0.02622 | 0.02619
2:21 | NEP25-034 | 0.00502 | 0.00937 | 0.00348 | 0.00381 | 0.00368 | 0.00369 | 0.00533 | 0.00442 | 0.00364 | 0.00375 | 1.8771 | 1.8993 | 1.8603 | 1.8563 | 1.8888 | 1.9124 | 1.9642 | 1.9475 | 1.9283 | 1.8896 | 1.8595 | 1.8786 | -0.00001 u | 0.00016 u | -0.00047 u | -0.00239 u | 0.00127 u | -0.00040 u | 0.84211 | 0.84247 | 0.83569 | Uncal | 0.000331 | Uncal | 0.55303 | 0.55551 | 0.56563 | 0.5828 | 0.57516 | 0.57527 | 0.00152 | 0.00177 | 0.0018 | 0.00151 | Uncal | 2.5104 | 2.4834 | Uncal | 2.4917 | 2.4854 | 0.15347 | 0.1284 | 0.10231 u | 0.10913 | 7.9708 | 7.9853 | 7.9164 | 8.1776 | 7.949 | 7.8433 | 0.01784 | 0.0181 | 0.01834 | 0.01832
2:1 | NEP25-035 | 0.00433 | 0.00693 | -0.00011 u | 0.00026 u | 0.00043 | 0.00038 | -0.00019 u | 0.00105 u | 0.00031 | 0.00033 | 0.11243 | 0.13358 | 0.12904 | 0.12987 | 0.13023 | 0.13275 | 0.12078 | 0.13514 | 0.11788 | 0.13 | 0.12793 | 0.12846 | 0.00223 | 0.00207 | 0.00215 | 0.00122 u | 0.00363 | 0.00103 u | 0.07479 | 0.08581 | 0.13888 | Uncal | 0.00028 | Uncal | 0.01714 | 0.01722 | 0.01916 | 0.0182 | 0.01872 | 0.01905 | 0.00043 | 0.00069 | 0.00073 | 0.00086 u | Uncal | 0.40341 | 0.40024 | Uncal | 0.4281 | 0.40979 | 0.12206 | 0.11848 | 0.0782 | 0.09658 | -0.00164 u | 0.00757 | 0.02163 | -0.07024 u | 0.00314 u | 0.00153 u | 0.00021 | 0.00025 | 0.0002 | 0.00019
1:11 | SPS-SW2 10% | 0.02027 | 0.02137 | 0.02355 | 0.02395 | 0.0231 | 0.02356 | 0.0223 | 0.02382 | 0.02313 | 0.02354 | 1.0011 | 1.0401 | 1.0299 | 1.0636 | 1.0726 | 1.0392 | 1.0517 | 1.0481 | 1.0456 | 1.0601 | 1.0588 | 1.0591 | 0.01025 | 0.00937 | 0.00983 | 0.00808 | 0.0103 | 0.00859 | 0.11513 | 0.12269 | 0.1546 | Uncal | 0.000271 | Uncal | 0.19721 | 0.19646 | 0.19758 | 0.20225 | 0.20042 | 0.20322 | 0.00463 | 0.00478 | 0.00489 | 0.00476 | Uncal | 1.0212 | 1.0263 | Uncal | 1.0452 | 1.0852 | 0.9683 | 1.013 | 1.0292 | 0.99629 | 0.50454 | 0.51205 | 0.52047 | 0.49837 | 0.50815 | 0.50767 | 0.02561 | 0.02574 | 0.0261 | 0.02591
1:12 | SLRS-6 | 0.02913 | 0.03056 | 0.01399 | 0.01432 | 0.01337 | 0.0137 | 0.01574 | 0.01567 | 0.01375 | 0.01398 | 9.578 | 9.3898 | 9.2561 | 8.15248 o | 9.0064 | 9.2438 | 9.7089 | 9.6507 | 9.5696 | 9.2204 | 9.2418 | 9.1336 | 0.07805 | 0.07974 | 0.0802 | 0.07671 | 0.07866 | 0.07962 | 0.71565 | 0.71834 | 0.66733 | Uncal | 0.000775 | Uncal | 2.2844 | 2.2813 | 2.3234 | 2.3893 | 2.3593 | 2.3345 | 0.00198 | 0.0022 | 0.00209 | 0.00238 | Uncal | 2.9636 | 2.9701 | Uncal | 2.8509 | 2.8625 | 1.9679 | 2.0091 | 1.7941 | 1.7853 | 2.4759 | 2.469 | 2.4429 | 2.4905 | 2.4598 | 2.4258 | 0.04165 | 0.04226 | 0.04246 | 0.04315
2:2 | NEP25-036 | 0.00401 | 0.00643 | 0.00055 | 0.00089 | 0.00099 | 0.00096 | 0.00186 u | 0.00242 | 0.00089 | 0.00091 | 0.24391 | 0.2719 | 0.26518 | 0.26843 | 0.26963 | 0.26956 | 0.27521 | 0.27654 | 0.2611 | 0.26442 | 0.26327 | 0.26513 | 0.00083 | 0.00143 | 0.00115 u | -0.00155 u | 0.00375 | -0.00111 u | 0.05174 | 0.06044 | 0.12458 | Uncal | 0.000292 | Uncal | 0.04419 | 0.04434 | 0.04693 | 0.04661 | 0.04661 | 0.04609 | 0.00066 | 0.00087 | 0.00096 | 0.0009 | Uncal | 0.02913 | 0.02758 | Uncal | 0.05486 | 0.03634 | 0.20395 | 0.19993 | 0.18006 | 0.18603 | 0.00425 u | 0.00771 | 0.02416 | -0.02636 u | 0.00814 u | 0.01204 | 0.00028 | 0.00033 | 0.00026 | 0.00029
2:3 | NEP25-037 | 0.00594 | 0.009 | 0.00164 | 0.00202 | 0.00209 | 0.00207 | 0.00295 | 0.00296 | 0.00206 | 0.00212 | 0.53745 | 0.57111 | 0.55952 | 0.56114 | 0.56353 | 0.56887 | 0.58885 | 0.58492 | 0.56063 | 0.56163 | 0.56025 | 0.56165 | 0.0102 | 0.01133 | 0.0116 | 0.00775 | 0.01086 | 0.01095 | 0.15864 | 0.1737 | 0.17229 | Uncal | 0.000215 | Uncal | 0.0342 | 0.03422 | 0.03655 | 0.03598 | 0.0362 | 0.03637 | 0.00218 | 0.00239 | 0.00248 | 0.00248 | Uncal | 0.15427 | 0.15323 | Uncal | 0.17354 | 0.16194 | 0.41729 | 0.43096 | 0.44666 | 0.37588 | 0.03517 | 0.04135 | 0.05547 | 0.03645 u | 0.02918 | 0.03952 | 0.00068 | 0.00074 | 0.00065 | 0.00075
2:4 | NEP25-038 | 0.00431 | 0.00798 | 0.00195 | 0.00244 | 0.00231 | 0.00231 | 0.00365 | 0.00307 | 0.00231 | 0.0024 | 0.46029 | 0.48915 | 0.4798 | 0.4886 | 0.48502 | 0.4911 | 0.51144 | 0.49917 | 0.49465 | 0.48151 | 0.48043 | 0.48267 | 0.00191 | 0.00199 | 0.00161 | 0.00044 u | 0.0014 | 0.00150 u | 0.58165 | 0.58981 | 0.60499 | Uncal | 0.000307 | Uncal | 0.05063 | 0.05091 | 0.05339 | 0.05352 | 0.05314 | 0.05285 | 0.00151 | 0.0017 | 0.00181 | 0.00172 | Uncal | 0.62382 | 0.62178 | Uncal | 0.66633 | 0.64127 | 0.51097 | 0.57314 | 0.53937 | 0.49521 | 0.10554 | 0.10956 | 0.12295 | 0.07809 | 0.10133 | 0.10195 | 0.00058 | 0.00065 | 0.00054 | 0.00062
2:5 | NEP25-039 | 0.008 | 0.01065 | 0.00262 | 0.00304 | 0.00292 | 0.00293 | 0.00393 | 0.00332 | 0.00288 | 0.00297 | 2.6152 | 2.6222 | 2.5661 | 2.5213 | 2.5769 | 2.6246 | 2.739 | 2.696 | 2.6688 | 2.5743 | 2.5706 | 2.571 | 0.00166 | 0.00193 | 0.00158 | 0.00188 u | 0.00238 u | 0.00242 u | 0.92023 | 0.92235 | 0.89733 | Uncal | 0.00046 | Uncal | 0.34628 | 0.34517 | 0.35265 | 0.36434 | 0.36017 | 0.35843 | 0.00026 | 0.00042 | 0.00063 | 0.00049 u | Uncal | 3.0248 | 3.021 | Uncal | 3.0331 | 2.9975 | 0.15744 | 0.11178 | 0.15966 | 0.10408 | 7.2287 | 7.2042 | 7.1437 | 7.3354 | 7.2163 | 7.1047 | 0.03032 | 0.0305 | 0.03134 | 0.03122
2:6 | NEP25-040 | 0.014 | 0.01528 | 0.00239 | 0.00246 | 0.00255 | 0.00253 | 0.00332 | 0.00373 | 0.00247 | 0.00256 | 2.3007 | 2.3054 | 2.2541 | 2.2274 | 2.2767 | 2.2949 | 2.4084 | 2.3667 | 2.349 | 2.2531 | 2.2485 | 2.2617 | 0.00342 | 0.00395 | 0.0042 | 0.00490 u | 0.00472 | 0.00157 u | 0.59858 | 0.60581 | 0.57589 | Uncal | 0.000481 | Uncal | 0.30085 | 0.29985 | 0.30662 | 0.31468 | 0.31172 | 0.31096 | 0.00046 | 0.00065 | 0.00076 | 0.00086 u | Uncal | 1.9969 | 1.9738 | Uncal | 2.0044 | 1.9791 | 0.15456 | 0.14673 | 0.13659 | 0.12107 | 5.7433 | 5.7268 | 5.6634 | 5.8292 | 5.7163 | 5.598 | 0.01976 | 0.02007 | 0.0203 | 0.02033
2:7 | NEP25-041 | 0.02742 | 0.02979 | 0.00267 | 0.00311 | 0.00292 | 0.00291 | 0.00368 | 0.00407 | 0.0029 | 0.00309 | 2.2268 | 2.2354 | 2.1807 | 2.1503 | 2.1995 | 2.2299 | 2.324 | 2.2982 | 2.2757 | 2.1921 | 2.1956 | 2.1916 | 0.01714 | 0.01857 | 0.01889 | 0.01591 | 0.02022 | 0.01728 | 0.63154 | 0.6384 | 0.61172 | Uncal | 0.000373 | Uncal | 0.29883 | 0.29783 | 0.30478 | 0.3135 | 0.31117 | 0.3087 | 0.00189 | 0.00209 | 0.00235 | 0.00237 | Uncal | 2.0964 | 2.0765 | Uncal | 2.1155 | 2.0968 | 0.15671 | 0.1369 | 0.13891 | 0.11765 | 5.854 | 5.8615 | 5.7852 | 6.0078 | 5.8437 | 5.738 | 0.02096 | 0.02129 | 0.02164 | 0.02161
2:8 | NEP25-042 | 0.00547 | 0.00758 | 0.00050 u | 0.001 | 0.00106 | 0.00103 | 0.00139 u | 0.00228 | 0.0009 | 0.00103 | 0.42633 | 0.46078 | 0.45056 | 0.45688 | 0.45523 | 0.45733 | 0.46704 | 0.47479 | 0.4465 | 0.45057 | 0.44958 | 0.44721 | 0.00289 | 0.00343 | 0.00347 | 0.00123 u | 0.00587 | 0.00406 u | 0.10117 | 0.11304 | 0.15019 | Uncal | 0.00017 | Uncal | 0.05194 | 0.05204 | 0.05473 | 0.05483 | 0.05488 | 0.05466 | 0.00098 | 0.00122 | 0.00125 | 0.00141 | Uncal | 0.05063 | 0.04933 | Uncal | 0.07729 | 0.05923 | 0.2765 | 0.30597 | 0.27686 | 0.27562 | 0.01257 u | 0.01993 | 0.0344 | -0.02511 u | -0.00383 u | 0.01606 | 0.00064 | 0.00071 | 0.00061 | 0.00073
2:9 | NEP25-044 | 0.00363 | 0.00496 | 0.06063 | 0.06065 | 0.05894 | 0.05955 | 0.06201 | 0.06165 | 0.05798 | 0.05874 | 2.4445 | 2.4455 | 2.3906 | 2.3541 | 2.4065 | 2.4632 | 2.5597 | 2.5195 | 2.4951 | 2.3935 | 2.3899 | 2.3929 | 0.00014 u | -0.00003 u | -0.00017 u | 0.00043 u | 0.00020 u | -0.00017 u | 1.0428 | 1.0419 | 0.99694 | Uncal | 0.000609 | Uncal | 0.85204 | 0.85662 | 0.86943 | 0.90205 | 0.88897 | 0.88107 | 0.00534 | 0.00549 | 0.00572 | 0.00572 | Uncal | 4.3522 | 4.3947 | Uncal | 4.3535 | 4.439 | 0.0766 | 0.02393 u | 0.06745 u | 0.01560 u | 5.6803 | 5.6541 | 5.6061 | 5.7939 | 5.6509 | 5.5794 | 0.04318 | 0.04327 | 0.04427 | 0.04433
2:10 | NEP25-045 | 0.0144 | 0.01768 | 0.09418 | 0.09417 | 0.09412 | 0.09415 | 0.09401 | 0.09405 | 0.09096 | 0.09068 | 8.7211 | 8.597 | 8.5001 | 7.58437 o | 8.2581 | 8.8631 | 9.0509 | 8.9789 | 8.8909 | 8.4338 | 8.4613 | 8.5022 | 0.01337 | 0.01425 | 0.0134 | 0.01306 | 0.01475 | 0.01488 | 11.83835 o | 12.87030 o | 14.65936 o | Uncal | 0.000507 | Uncal | 3.2128 | 3.1955 | 3.2526 | 3.3723 | 3.3468 | 3.2988 | 0.02545 | 0.02561 | 0.02624 | 0.0261 | Uncal | 8.9497 | 8.8844 | Uncal | 8.2916 | 8.3898 | 1.7057 | 1.669 | 1.5798 | 1.5192 | 5.2048 | 5.2005 | 5.1617 | 5.4238 | 5.2699 | 5.1766 | 0.06331 | 0.06369 | 0.06528 | 0.06597
2:11 | NEP25-046 | 0.00333 | 0.00582 | 0.02259 | 0.0229 | 0.02146 | 0.02177 | 0.02466 | 0.02448 | 0.02196 | 0.02221 | 5.5409 | 5.4823 | 5.3672 | 5.0251 | 5.2964 | 5.4909 | 5.7076 | 5.6653 | 5.6306 | 5.3566 | 5.3667 | 5.3315 | 0.00017 u | 0.00011 u | -0.00020 u | -0.00007 u | 0.00135 u | 0.00043 u | 1.2552 | 1.2507 | 1.1781 | Uncal | 0.001471 | Uncal | 1.3469 | 1.3518 | 1.3645 | 1.4147 | 1.4042 | 1.3802 | 0.00241 | 0.00262 | 0.0026 | 0.00248 | Uncal | 4.9987 | 4.9965 | Uncal | 4.907 | 4.9014 | 0.14535 | 0.06673 | 0.02095 u | 0.04805 | 9.8871 | 9.8685 | 9.8002 | 10.0217 | 9.887 | 9.7261 | 0.03648 | 0.03686 | 0.03736 | 0.03777
2:12 | NEP25-047 | 0.01112 | 0.01228 | 0.03696 | 0.03685 | 0.03483 | 0.03526 | 0.0384 | 0.03911 | 0.03539 | 0.03563 | 8.2142 | 8.0685 | 7.9525 | 7.16908 o | 7.7597 | 8.1693 | 8.4668 | 8.4087 | 8.3094 | 7.8835 | 7.9033 | 7.8298 | 0.01911 | 0.0203 | 0.01982 | 0.01977 | 0.02061 | 0.02022 | 2.3794 | 2.3842 | 2.2788 | Uncal | 0.000426 | Uncal | 3.0582 | 3.0504 | 3.0717 | 3.206 | 3.1732 | 3.0986 | 0.01609 | 0.01641 | 0.01696 | 0.01647 | Uncal | 7.3072 | 7.2321 | Uncal | 7.0491 | 7.0407 | 0.36581 | 0.22519 | 0.2602 | 0.20599 | 7.9267 | 7.8968 | 7.8622 | 8.0769 | 7.8821 | 7.7998 | 0.0566 | 0.05706 | 0.05777 | 0.05828
1:11 | SPS-SW2 10% | 0.02373 | 0.02944 | 0.02315 | 0.02351 | 0.02256 | 0.02301 | 0.02293 | 0.02334 | 0.02274 | 0.02317 | 0.98991 | 1.0259 | 1.0172 | 1.0391 | 1.0511 | 1.0142 | 1.0483 | 1.0475 | 1.0342 | 1.0439 | 1.0447 | 1.0342 | 0.0096 | 0.00958 | 0.0099 | 0.00867 | 0.01049 | 0.00966 | 0.11247 | 0.12233 | 0.15601 | Uncal | 0.000279 | Uncal | 0.19435 | 0.194 | 0.19423 | 0.20073 | 0.19946 | 0.20009 | 0.00461 | 0.00489 | 0.00491 | 0.00482 | Uncal | 0.99193 | 0.99765 | Uncal | 1.0307 | 1.0593 | 0.96651 | 0.98574 | 0.96268 | 0.95572 | 0.50232 | 0.50463 | 0.50885 | 0.51412 | 0.49754 | 0.5003 | 0.02515 | 0.02526 | 0.02573 | 0.02544
1:12 | SLRS-6 | 0.02902 | 0.03129 | 0.0143 | 0.01411 | 0.01314 | 0.01346 | 0.01445 | 0.01595 | 0.0136 | 0.01377 | 9.4801 | 9.284 | 9.138 | 8.04668 o | 8.8773 | 9.0466 | 9.6991 | 9.6162 | 9.5273 | 9.0974 | 9.1288 | 8.9754 | 0.0782 | 0.0786 | 0.07906 | 0.07674 | 0.07785 | 0.07776 | 0.69628 | 0.70224 | 0.65038 | Uncal | 0.00077 | Uncal | 2.2573 | 2.2558 | 2.2847 | 2.3748 | 2.3462 | 2.3063 | 0.00192 | 0.00216 | 0.00231 | 0.00247 | Uncal | 2.8921 | 2.9008 | Uncal | 2.8139 | 2.8212 | 1.997 | 1.978 | 1.8223 | 1.7668 | 2.4554 | 2.4277 | 2.4061 | 2.589 | 2.4489 | 2.4083 | 0.04097 | 0.04158 | 0.04202 | 0.04273
2:13 | NEP25-048 | 0.01061 | 0.01269 | 0.01676 | 0.01635 | 0.01538 | 0.01567 | 0.0174 | 0.01761 | 0.01593 | 0.01616 | 31.2952 | 30.5528 | 29.9161 | 18.59437 o | #### | 28.5694 | 30.9684 | 30.817 | 30.5677 | 29.1825 | 29.3972 | 29.103 | 0.00295 | 0.00288 | 0.0022 | 0.00032 u | 0.0036 | -0.00077 u | 1.8751 | 1.8712 | 1.6487 | Uncal | 0.005964 | Uncal | 3.8798 | 3.8613 | 3.9168 | 4.0702 | 4.0286 | 3.959 | 0.00083 | 0.00104 | 0.00116 | 0.00097 | Uncal | 9.2327 | 9.1024 | Uncal | 8.6197 | 8.5511 | 0.91432 | 0.44364 | 0.5368 | 0.37921 | 19.8931 | 20.0268 | 19.8225 | 19.9328 | 19.7962 | 19.8765 | 0.04765 | 0.04927 | 0.04858 | 0.0507
2:14 | NEP25-049 | 0.00718 | 0.00863 | 0.03575 | 0.03566 | 0.03374 | 0.03421 | 0.03712 | 0.03722 | 0.03457 | 0.03482 | 10.3879 | 10.1889 | 10.0651 | 8.71510 o | 9.7183 | 10.2342 | 10.6844 | 10.593 | 10.4849 | 10.0146 | 9.9983 | 9.8962 | 0.00886 | 0.00933 | 0.00963 | 0.00657 u | 0.01067 | 0.00746 | 3.0368 | 3.0615 | 3.0283 | Uncal | 0.001431 | Uncal | 3.3167 | 3.3043 | 3.3317 | 3.4648 | 3.4419 | 3.3763 | 0.00601 | 0.00621 | 0.00661 | 0.00641 | Uncal | 8.8432 | 8.7364 | Uncal | 8.5553 | 8.5232 | 1.1884 | 1.0962 | 1.0115 | 0.9612 | 9.9209 | 9.9024 | 9.87 | 10.1703 | 9.9404 | 9.8295 | 0.05303 | 0.05362 | 0.05441 | 0.05526
2:15 | NEP25-050 | 0.00568 | 0.00514 | 0.01038 | 0.01027 | 0.00964 | 0.00973 | 0.0114 | 0.01092 | 0.0099 | 0.0101 | 16.663 | 16.2846 | 15.9252 | 12.49072 o | 15.06638 o | 15.7178 | 16.9485 | 16.8592 | 16.637 | 15.8462 | 15.7341 | 15.6743 | 0.00019 u | 0.00032 u | -0.00019 u | -0.00068 u | 0.00135 u | 0.00199 u | 1.9695 | 1.9665 | 1.873 | Uncal | 0.001601 | Uncal | 2.3713 | 2.3642 | 2.4088 | 2.5056 | 2.4806 | 2.4275 | 0.00025 | 0.00043 | 0.00058 | 0.00043 u | Uncal | 6.2212 | 6.1517 | Uncal | 5.9203 | 5.8598 | 1.2267 | 1.0451 | 0.95975 | 0.93685 | 9.914 | 9.921 | 9.8715 | 10.1568 | 9.9502 | 9.84 | 0.06837 | 0.0692 | 0.06997 | 0.07124
2:16 | NEP25-051 | 0.00534 | 0.00883 | 0.01829 | 0.01864 | 0.01736 | 0.01759 | 0.01979 | 0.02024 | 0.01808 | 0.01832 | 11.2257 | 11.0295 | 10.8905 | 9.30245 o | 10.5106 | 11.013 | 11.5748 | 11.4991 | 11.3645 | 10.8055 | 10.8405 | 10.6042 | -0.00001 u | 0.00006 u | 0.00007 u | -0.00111 u | 0.00257 | -0.00256 u | 2.8243 | 2.8392 | 2.7105 | Uncal | 0.006306 | Uncal | 2.2515 | 2.2451 | 2.2837 | 2.3739 | 2.3544 | 2.3028 | 0.00116 | 0.00134 | 0.00146 | 0.00155 | Uncal | 10.0572 | 9.9047 | Uncal | 9.7655 | 9.6818 | 0.58115 | 0.41065 | 0.41706 | 0.34016 | 16.3641 | 16.4011 | 16.2387 | 16.3489 | 16.2397 | 16.2106 | 0.07449 | 0.0749 | 0.07621 | 0.07713
2:17 | NEP25-052 | 0.0092 | 0.01213 | 0.01891 | 0.01904 | 0.01798 | 0.0182 | 0.01984 | 0.02025 | 0.01857 | 0.01882 | 10.1371 | 9.9458 | 9.8176 | 8.53433 o | 9.5037 | 10.0284 | 10.4004 | 10.335 | 10.2215 | 9.7774 | 9.8171 | 9.7 | 0.0037 | 0.00391 | 0.00319 | 0.00262 u | 0.0047 | 0.00397 | 2.6362 | 2.6485 | 2.5626 | Uncal | 0.001713 | Uncal | 2.7487 | 2.7438 | 2.7904 | 2.8838 | 2.8649 | 2.8154 | 0.00044 | 0.00063 | 0.00084 | 0.00067 | Uncal | 8.6728 | 8.5554 | Uncal | 8.4701 | 8.4145 | 4.7083 | 4.8982 | 4.4196 | 4.3701 | 13.8256 | 13.8285 | 13.6533 | 13.9127 | 13.7188 | 13.6772 | 0.03546 | 0.03612 | 0.03648 | 0.03717
2:18 | NEP25-053 | 0.00697 | 0.009 | 0.05002 | 0.04988 | 0.04795 | 0.04848 | 0.05084 | 0.05127 | 0.04788 | 0.04854 | 8.2867 | 8.1347 | 8.0216 | 7.23182 o | 7.8452 | 8.2206 | 8.5587 | 8.4637 | 8.3776 | 7.9724 | 7.9988 | 7.925 | 0.00414 | 0.00527 | 0.00451 | 0.00210 u | 0.00545 | 0.00554 u | 1.8799 | 1.8773 | 1.7665 | Uncal | 0.000648 | Uncal | 2.5196 | 2.5135 | 2.5575 | 2.641 | 2.6189 | 2.5651 | 0.0166 | 0.01686 | 0.01717 | 0.01707 | Uncal | 6.8312 | 6.7773 | Uncal | 6.62 | 6.6437 | 0.87936 | 0.80711 | 0.71059 | 0.72713 | 5.0882 | 5.08 | 5.031 | 5.1889 | 5.0708 | 5.0128 | 0.04838 | 0.04884 | 0.04949 | 0.05012
2:19 | NTS_TH_46 | 0.00931 | 0.01322 | 0.00597 | 0.00637 | 0.00624 | 0.00631 | 0.00659 | 0.00739 | 0.00634 | 0.00641 | 1.2071 | 1.2406 | 1.2107 | 1.211 | 1.2254 | 1.2379 | 1.2751 | 1.2736 | 1.255 | 1.2241 | 1.217 | 1.2204 | 0.00331 | 0.00467 | 0.00446 | 0.00392 u | 0.00445 | 0.00316 u | 0.32159 | 0.33538 | 0.294 | Uncal | 0.00036 | Uncal | 0.20763 | 0.20716 | 0.21253 | 0.21767 | 0.21593 | 0.21569 | 0.00068 | 0.00088 | 0.00086 | 0.00127 | Uncal | 1.665 | 1.6543 | Uncal | 1.7014 | 1.6816 | 0.15592 | 0.11918 | 0.09149 | 0.10053 | 5.6994 | 5.6892 | 5.6437 | 5.848 | 5.6899 | 5.592 | 0.01735 | 0.01755 | 0.01789 | 0.01782
2:20 | NTS_TH_47 | 0.01107 | 0.01324 | 0.00563 | 0.00596 | 0.00565 | 0.0057 | 0.00715 | 0.00615 | 0.00568 | 0.0058 | 1.2369 | 1.2764 | 1.2446 | 1.248 | 1.2618 | 1.2655 | 1.3178 | 1.3146 | 1.3002 | 1.2649 | 1.2544 | 1.2565 | 0.00664 | 0.00812 | 0.00745 | 0.00665 u | 0.00942 | 0.00882 | 0.32756 | 0.34119 | 0.3507 | Uncal | 0.000363 | Uncal | 0.21366 | 0.21338 | 0.21878 | 0.22478 | 0.22281 | 0.22329 | 0.00099 | 0.00119 | 0.00136 | 0.0012 | Uncal | 1.6934 | 1.6796 | Uncal | 1.7122 | 1.7037 | 0.11253 | 0.08633 | 0.10554 | 0.10435 | 5.7397 | 5.7225 | 5.678 | 5.8761 | 5.7392 | 5.6349 | 0.01774 | 0.01797 | 0.01829 | 0.01825
2:21 | NTS_TH_48 | 0.00478 | 0.00822 | 0.00422 | 0.00478 | 0.00452 | 0.00456 | 0.00728 | 0.00605 | 0.00488 | 0.00498 | 1.0848 | 1.1154 | 1.0883 | 1.0889 | 1.1002 | 1.1098 | 1.1969 | 1.1835 | 1.1529 | 1.117 | 1.1127 | 1.1044 | 0.00029 u | 0.00109 | 0.00038 u | -0.00190 u | 0.00156 | 0.00000 u | 0.30756 | 0.32275 | 0.27888 | Uncal | 0.00017 | Uncal | 0.19053 | 0.19015 | 0.1954 | 0.20051 | 0.19831 | 0.19544 | 0.00014 | 0.00037 | 0.00047 | 0.00053 u | Uncal | 1.6457 | 1.6299 | Uncal | 1.6305 | 1.6097 | 0.13126 | 0.08445 | 0.10493 | 0.0712 | 5.7344 | 5.7185 | 5.667 | 5.6854 | 5.5824 | 5.4763 | 0.01566 | 0.01586 | 0.01626 | 0.01623
1:11 | SPS-SW2-10% | 0.02058 | 0.02167 | 0.02346 | 0.02337 | 0.02268 | 0.02316 | 0.02289 | 0.02272 | 0.02265 | 0.0231 | 0.98242 | 1.0175 | 1.0113 | 1.0432 | 1.0543 | 1.0117 | 1.023 | 1.0262 | 1.0251 | 1.0389 | 1.0405 | 1.0289 | 0.00932 | 0.00944 | 0.00968 | 0.00742 u | 0.00993 | 0.00794 | 0.10322 | 0.11031 | 0.15308 | Uncal | 0.000293 | Uncal | 0.1954 | 0.19501 | 0.19524 | 0.20026 | 0.1986 | 0.20131 | 0.00454 | 0.00473 | 0.0048 | 0.00454 | Uncal | 0.98729 | 0.99267 | Uncal | 1.0175 | 1.0444 | 0.96627 | 0.99837 | 0.98379 | 0.93663 | 0.49985 | 0.50303 | 0.51209 | 0.50149 | 0.49819 | 0.50286 | 0.0252 | 0.02534 | 0.02558 | 0.02545
1:12 | SLRS-6 | 0.02779 | 0.02889 | 0.0141 | 0.01412 | 0.01318 | 0.01348 | 0.01546 | 0.01538 | 0.01353 | 0.01383 | 9.4252 | 9.2445 | 9.1102 | 8.09235 o | 8.9221 | 9.1126 | 9.6053 | 9.5302 | 9.4485 | 9.0383 | 9.072 | 9.0485 | 0.0778 | 0.07834 | 0.07863 | 0.07536 | 0.07608 | 0.08118 | 0.69606 | 0.70003 | 0.6373 | Uncal | 0.000765 | Uncal | 2.2495 | 2.2419 | 2.29 | 2.3616 | 2.331 | 2.3141 | 0.00191 | 0.00211 | 0.00226 | 0.00259 | Uncal | 2.9244 | 2.928 | Uncal | 2.8219 | 2.8345 | 1.9812 | 1.9723 | 1.8219 | 1.7804 | 2.4354 | 2.4292 | 2.4205 | 2.5172 | 2.4606 | 2.4151 | 0.04099 | 0.04158 | 0.0419 | 0.04268
2:1 | NTS_TH_49 | 0.02353 | 0.02796 | 0.00585 | 0.00619 | 0.00601 | 0.00609 | 0.00626 | 0.00741 | 0.00611 | 0.00612 | 1.2161 | 1.2473 | 1.2201 | 1.2179 | 1.2306 | 1.2488 | 1.2857 | 1.2852 | 1.2814 | 1.236 | 1.2227 | 1.2299 | 0.019 | 0.01957 | 0.02052 | 0.01747 | 0.02043 | 0.02368 | 0.3564 | 0.36726 | 0.33688 | Uncal | 0.000299 | Uncal | 0.21466 | 0.21412 | 0.22071 | 0.22588 | 0.22311 | 0.22311 | 0.00271 | 0.00287 | 0.00299 | 0.00313 | Uncal | 1.7223 | 1.7075 | Uncal | 1.7386 | 1.7313 | 0.10019 | 0.08847 | 0.10923 | 0.07742 | 5.7453 | 5.7392 | 5.6959 | 5.8453 | 5.7505 | 5.6498 | 0.01676 | 0.01697 | 0.01728 | 0.01724
2:2 | NTS_TH_50 | 0.01461 | 0.01801 | 0.00562 | 0.00624 | 0.006 | 0.00607 | 0.00739 | 0.00699 | 0.00601 | 0.00623 | 1.1799 | 1.2219 | 1.1949 | 1.192 | 1.2048 | 1.2215 | 1.2606 | 1.257 | 1.239 | 1.2105 | 1.1939 | 1.2061 | 0.01528 | 0.01555 | 0.016 | 0.01469 | 0.01658 | 0.01563 | 0.36048 | 0.37223 | 0.35709 | Uncal | 0.000356 | Uncal | 0.20673 | 0.20557 | 0.21174 | 0.21702 | 0.2155 | 0.21412 | 0.00098 | 0.00121 | 0.00131 | 0.0016 | Uncal | 1.7179 | 1.7022 | Uncal | 1.7437 | 1.7259 | 0.1218 | 0.09321 | 0.09122 u | 0.09203 | 5.5793 | 5.5856 | 5.5363 | 5.69 | 5.5789 | 5.4935 | 0.01665 | 0.01686 | 0.01718 | 0.01713
2:3 | NTS_TH_51 | 0.0661 | 0.06859 | 0.0069 | 0.00734 | 0.00697 | 0.00705 | 0.0087 | 0.00827 | 0.00705 | 0.00719 | 1.379 | 1.4069 | 1.3821 | 1.3776 | 1.3944 | 1.4161 | 1.4411 | 1.4538 | 1.4347 | 1.3982 | 1.3788 | 1.3947 | 0.08898 | 0.08909 | 0.08909 | 0.08578 | 0.08811 | 0.08918 | 0.66856 | 0.67178 | 0.67561 | Uncal | 0.000381 | Uncal | 0.24908 | 0.24792 | 0.25521 | 0.26239 | 0.25935 | 0.25894 | 0.00606 | 0.00641 | 0.00638 | 0.00651 | Uncal | 2.1411 | 2.1244 | Uncal | 2.1406 | 2.1453 | 0.14825 | 0.09171 | 0.12175 | 0.09994 | 5.6566 | 5.6695 | 5.6307 | 5.7874 | 5.6548 | 5.593 | 0.01808 | 0.01832 | 0.01865 | 0.01861
2:4 | NTS_TH_52 | 0.01647 | 0.01981 | 0.00561 | 0.006 | 0.00575 | 0.00582 | 0.00559 | 0.00654 | 0.00577 | 0.00584 | 1.267 | 1.3033 | 1.2742 | 1.2734 | 1.2904 | 1.3017 | 1.3393 | 1.3394 | 1.324 | 1.2797 | 1.2761 | 1.2739 | 0.01198 | 0.01261 | 0.01328 | 0.01134 | 0.0132 | 0.01313 | 0.33171 | 0.34538 | 0.32361 | Uncal | 0.000314 | Uncal | 0.21593 | 0.21589 | 0.22156 | 0.22647 | 0.22453 | 0.22284 | 0.00142 | 0.00159 | 0.00169 | 0.00185 | Uncal | 1.7174 | 1.7059 | Uncal | 1.7197 | 1.7148 | 0.12061 | 0.11102 | 0.13671 | 0.07431 | 5.6834 | 5.682 | 5.6336 | 5.7996 | 5.6554 | 5.574 | 0.01795 | 0.01817 | 0.01846 | 0.01839
2:5 | NTS_TH_53 | 0.00816 | 0.01149 | 0.00517 | 0.00533 | 0.00502 | 0.00508 | 0.007 | 0.00688 | 0.00508 | 0.00514 | 1.1092 | 1.1445 | 1.1179 | 1.1212 | 1.1339 | 1.1375 | 1.1966 | 1.1776 | 1.1576 | 1.1284 | 1.121 | 1.1238 | 0.0032 | 0.00358 | 0.00294 | -0.00145 u | 0.00472 | -0.00051 u | 0.29929 | 0.31403 | 0.2997 | Uncal | 0.000316 | Uncal | 0.18571 | 0.18547 | 0.19003 | 0.19478 | 0.19325 | 0.19225 | 0.00037 | 0.00063 | 0.00063 | 0.0007 | Uncal | 1.6419 | 1.6303 | Uncal | 1.664 | 1.651 | 0.11641 | 0.1032 | 0.1365 | 0.08194 | 5.7565 | 5.76 | 5.7005 | 5.9339 | 5.7195 | 5.6479 | 0.01568 | 0.01586 | 0.01613 | 0.01607
2:6 | NTS_TH_54
2:7 | NTS_TH_55 | 0.00859 | 0.01266 | 0.00531 | 0.00564 | 0.00521 | 0.00526 | 0.00609 | 0.00642 | 0.00528 | 0.00534 | 1.1411 | 1.1771 | 1.1478 | 1.151 | 1.1647 | 1.1627 | 1.2119 | 1.2123 | 1.1954 | 1.1513 | 1.1352 | 1.1439 | 0.00402 | 0.00462 | 0.00489 | 0.00372 u | 0.0063 | 0.00453 u | 0.28437 | 0.30055 | 0.26546 | Uncal | 0.000339 | Uncal | 0.19141 | 0.19096 | 0.19651 | 0.20123 | 0.1995 | 0.19782 | 0.00035 | 0.00064 | 0.00071 | 0.00098 | Uncal | 1.6548 | 1.6436 | Uncal | 1.6751 | 1.6583 | 0.08633 | 0.07982 | 0.10434 | 0.07432 | 5.841 | 5.8412 | 5.7774 | 5.9633 | 5.8068 | 5.7061 | 0.016 | 0.01621 | 0.01644 | 0.0164
2:8 | NTS_TH_56 | 0.00747 | 0.01084 | 0.0049 | 0.00544 | 0.0051 | 0.00513 | 0.00573 | 0.00591 | 0.00502 | 0.00529 | 1.0587 | 1.0903 | 1.065 | 1.073 | 1.0851 | 1.0862 | 1.1129 | 1.1206 | 1.1122 | 1.0762 | 1.077 | 1.0716 | 0.00235 | 0.00227 | 0.00194 | -0.00021 u | 0.00118 u | 0.00221 u | 0.25939 | 0.27506 | 0.24931 | Uncal | 0.00036 | Uncal | 0.17487 | 0.17453 | 0.18016 | 0.18309 | 0.18257 | 0.18124 | 0.00009 u | 0.00031 | 0.00036 | 0.00013 u | Uncal | 1.6277 | 1.6166 | Uncal | 1.6496 | 1.6431 | 0.08875 | 0.07902 | 0.1134 | 0.07008 u | 5.7878 | 5.7946 | 5.7443 | 5.8938 | 5.7903 | 5.6929 | 0.01506 | 0.01526 | 0.01549 | 0.01551
2:9 | NTS_TH_57 | 0.00415 | 0.00835 | 0.00396 | 0.00442 | 0.00418 | 0.00419 | 0.00538 | 0.0058 | 0.00452 | 0.00464 | 0.90064 | 0.94498 | 0.91998 | 0.91983 | 0.92863 | 0.93343 | 1.0102 | 0.99265 | 0.9661 | 0.93275 | 0.93367 | 0.91717 | -0.00048 u | 0.00011 u | -0.00004 u | -0.00204 u | 0.00195 u | 0.00010 u | 0.23473 | 0.25122 | 0.21051 | Uncal | 0.000165 | Uncal | 0.15836 | 0.15852 | 0.16241 | 0.16453 | 0.1639 | 0.15921 | -0.00012 u | 0.00010 u | 0.00014 u | -0.00023 u | Uncal | 1.5912 | 1.5792 | Uncal | 1.5555 | 1.5239 | 0.06829 | 0.07844 | 0.11505 u | 0.06196 | 5.5973 | 5.5838 | 5.5402 | 5.5387 | 5.4204 | 5.3185 | 0.01316 | 0.01332 | 0.0135 | 0.01347
2:10 | NTS_TH_58 | 0.00436 | 0.00632 | 0.00468 | 0.00537 | 0.00509 | 0.00514 | 0.0069 | 0.00707 | 0.00546 | 0.00557 | 1.2015 | 1.2334 | 1.2035 | 1.1992 | 1.2136 | 1.2132 | 1.3076 | 1.2932 | 1.2678 | 1.2168 | 1.2072 | 1.1932 | 0.00047 u | 0.00083 | 0.00064 u | -0.00419 u | 0.00098 u | -0.00356 u | 0.2693 | 0.28613 | 0.25503 | Uncal | 0.000335 | Uncal | 0.20097 | 0.20065 | 0.20512 | 0.20983 | 0.20839 | 0.20373 | -0.00002 u | 0.00016 | 0.0004 | 0.00012 u | Uncal | 1.6923 | 1.6757 | Uncal | 1.6584 | 1.6386 | 0.06773 u | 0.0647 | 0.11978 | 0.07122 | 5.7734 | 5.7557 | 5.7042 | 5.7327 | 5.6294 | 5.5324 | 0.01714 | 0.01735 | 0.01761 | 0.01755
2:11 | NTS_TH_59 | 0.01492 | 0.0189 | 0.00735 | 0.00784 | 0.00742 | 0.00753 | 0.00875 | 0.00887 | 0.00755 | 0.00768 | 1.4432 | 1.4717 | 1.4395 | 1.4418 | 1.4627 | 1.4712 | 1.5299 | 1.5076 | 1.4908 | 1.4622 | 1.4476 | 1.4521 | 0.01256 | 0.0129 | 0.01238 | 0.01439 | 0.01324 | 0.01387 | 0.33374 | 0.34734 | 0.31674 | Uncal | 0.000328 | Uncal | 0.23637 | 0.23631 | 0.24232 | 0.24824 | 0.24575 | 0.246 | 0.00138 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00164 | Uncal | 1.7581 | 1.7426 | Uncal | 1.7795 | 1.7738 | 0.08323 | 0.05918 | 0.08752 | 0.05689 | 5.8814 | 5.8587 | 5.8128 | 6.0209 | 5.8644 | 5.7627 | 0.02025 | 0.0205 | 0.02092 | 0.02089
1:11 | SPS-SW2-10% | 0.02044 | 0.02392 | 0.02372 | 0.02365 | 0.0228 | 0.02329 | 0.02257 | 0.02394 | 0.0229 | 0.02339 | 0.99002 | 1.0241 | 1.018 | 1.0492 | 1.0619 | 1.0165 | 1.0513 | 1.0384 | 1.0354 | 1.0525 | 1.0536 | 1.0444 | 0.00912 | 0.00947 | 0.00978 | 0.00649 | 0.00876 | 0.01088 | 0.10445 | 0.11313 | 0.1444 | Uncal | 0.000253 | Uncal | 0.19659 | 0.19667 | 0.19642 | 0.20227 | 0.2007 | 0.20206 | 0.00457 | 0.00482 | 0.0049 | 0.00508 | Uncal | 0.99093 | 0.99576 | Uncal | 1.0351 | 1.0629 | 0.9404 | 0.99742 | 0.97034 | 1.0028 | 0.5051 | 0.50697 | 0.51508 | 0.48473 | 0.51318 | 0.49734 | 0.02542 | 0.02554 | 0.02597 | 0.02583
1:12 | SLRS-6 | 0.02835 | 0.03118 | 0.01397 | 0.0143 | 0.0133 | 0.01363 | 0.01472 | 0.01607 | 0.01371 | 0.01395 | 9.5816 | 9.3728 | 9.2329 | 8.14124 o | 9.0014 | 9.1816 | 9.7287 | 9.6591 | 9.6087 | 9.1939 | 9.2325 | 9.1105 | 0.07947 | 0.07947 | 0.0805 | 0.0735 | 0.07674 | 0.08025 | 0.70259 | 0.70912 | 0.63644 | Uncal | 0.000763 | Uncal | 2.2817 | 2.2811 | 2.316 | 2.3916 | 2.3708 | 2.3323 | 0.00193 | 0.0023 | 0.00225 | 0.00238 | Uncal | 2.9421 | 2.9484 | Uncal | 2.8572 | 2.8599 | 2.0415 | 2.0216 | 1.7935 | 1.7809 | 2.4694 | 2.4543 | 2.4404 | 2.5373 | 2.4957 | 2.4373 | 0.04159 | 0.04222 | 0.04247 | 0.04329
2:12 | NTS_TH_60 | 0.01188 | 0.01389 | 0.00559 | 0.00634 | 0.00608 | 0.00614 | 0.00685 | 0.00747 | 0.0061 | 0.00624 | 1.2441 | 1.2805 | 1.249 | 1.2503 | 1.2672 | 1.2709 | 1.3266 | 1.3203 | 1.2979 | 1.2679 | 1.2563 | 1.2582 | 0.00423 | 0.00509 | 0.00473 | 0.00366 u | 0.00528 | 0.005 | 0.28742 | 0.30294 | 0.27734 | Uncal | 0.000356 | Uncal | 0.20366 | 0.20366 | 0.20847 | 0.21393 | 0.2131 | 0.2109 | 0.00064 | 0.00078 | 0.00077 | 0.00096 u | Uncal | 1.701 | 1.6854 | Uncal | 1.7286 | 1.7134 | 0.08114 | 0.06009 | 0.11181 | 0.05816 | 5.8435 | 5.8185 | 5.7553 | 5.9573 | 5.793 | 5.7157 | 0.01763 | 0.01784 | 0.01818 | 0.01811
2:13 | NTS_TH_61 | 0.00859 | 0.01532 | 0.00547 | 0.00592 | 0.00563 | 0.00568 | 0.00631 | 0.00653 | 0.00568 | 0.0058 | 1.2212 | 1.2517 | 1.2192 | 1.2224 | 1.2383 | 1.2478 | 1.2899 | 1.289 | 1.27 | 1.2425 | 1.233 | 1.2354 | 0.00234 | 0.00198 | 0.00215 | 0.00158 u | 0.00221 u | -0.00033 u | 0.27683 | 0.29168 | 0.26562 | Uncal | 0.000305 | Uncal | 0.19754 | 0.19716 | 0.20331 | 0.20793 | 0.20619 | 0.20424 | 0.00034 | 0.00054 | 0.00051 | 0.00050 u | Uncal | 1.7495 | 1.7325 | Uncal | 1.7623 | 1.7634 | 0.07682 | 0.04996 | 0.08397 | 0.04519 | 5.8691 | 5.851 | 5.8004 | 5.9868 | 5.8684 | 5.7674 | 0.01736 | 0.01759 | 0.01794 | 0.01792
2:14 | NTS_TH_62 | 0.00994 | 0.01357 | 0.00572 | 0.00596 | 0.00559 | 0.00565 | 0.00716 | 0.00693 | 0.00563 | 0.00577 | 1.1867 | 1.2211 | 1.1923 | 1.1943 | 1.2091 | 1.2143 | 1.2415 | 1.2517 | 1.2417 | 1.2038 | 1.1942 | 1.1969 | 0.00305 | 0.00349 | 0.00348 | 0.00164 u | 0.00493 | 0.00327 u | 0.24539 | 0.26048 | 0.2388 | Uncal | 0.000358 | Uncal | 0.19007 | 0.19013 | 0.19557 | 0.19895 | 0.19728 | 0.19715 | 0.00025 | 0.00036 | 0.00052 | 0.00057 u | Uncal | 1.6982 | 1.6827 | Uncal | 1.7198 | 1.6983 | 0.10599 | 0.04805 | 0.05262 u | 0.05077 | 5.8503 | 5.832 | 5.7763 | 5.931 | 5.7835 | 5.7096 | 0.01692 | 0.01712 | 0.01737 | 0.01735
2:15 | NTS_TH_63 | 0.01891 | 0.02273 | 0.00541 | 0.00572 | 0.0055 | 0.00556 | 0.00689 | 0.00638 | 0.00555 | 0.00572 | 1.1296 | 1.1637 | 1.1362 | 1.1377 | 1.1498 | 1.1539 | 1.2081 | 1.1938 | 1.184 | 1.1399 | 1.13 | 1.1304 | 0.01305 | 0.01326 | 0.01354 | 0.01211 | 0.01374 | 0.01237 | 0.32211 | 0.3352 | 0.30657 | Uncal | 0.000341 | Uncal | 0.18015 | 0.18019 | 0.1846 | 0.18891 | 0.18758 | 0.18511 | 0.00159 | 0.0018 | 0.00183 | 0.00195 | Uncal | 1.8572 | 1.8431 | Uncal | 1.8569 | 1.8424 | 0.09895 | 0.05532 | 0.09781 | 0.04418 u | 5.9023 | 5.8813 | 5.8224 | 5.9995 | 5.8211 | 5.7375 | 0.01574 | 0.01593 | 0.01611 | 0.01605
2:16 | NTS_TH_64 | 0.0182 | 0.02205 | 0.00715 | 0.00733 | 0.00701 | 0.0071 | 0.00721 | 0.00835 | 0.00713 | 0.00724 | 1.3831 | 1.4091 | 1.378 | 1.3743 | 1.3951 | 1.4 | 1.47 | 1.452 | 1.4219 | 1.3939 | 1.3726 | 1.3747 | 0.00745 | 0.00854 | 0.00788 | 0.00315 u | 0.00956 | 0.00953 | 0.27107 | 0.28635 | 0.25466 | Uncal | 0.000353 | Uncal | 0.20988 | 0.20952 | 0.21501 | 0.22052 | 0.21872 | 0.21623 | 0.00064 | 0.00086 | 0.0009 | 0.00091 | Uncal | 1.8045 | 1.7915 | Uncal | 1.8159 | 1.8061 | 0.07596 | 0.04014 | 0.05873 | 0.04903 u | 5.83 | 5.8167 | 5.7626 | 5.9537 | 5.7944 | 5.7111 | 0.01968 | 0.01993 | 0.0203 | 0.02022

## Clean
Rack:Tube |  | Solution Label | Al Ax 396.152 nm ppm | Al R 396.152 nm ppm | Ba Ax 230.424 nm ppm | Ba Ax 233.527 nm ppm | Ba Ax 455.403 nm ppm | Ba Ax 493.408 nm ppm | Ba R 230.424 nm ppm | Ba R 233.527 nm ppm | Ba R 455.403 nm ppm | Ba R 493.408 nm ppm | Ca Ax 315.887 nm ppm | Ca Ax 317.933 nm ppm | Ca Ax 373.690 nm ppm | Ca Ax 393.366 nm ppm | Ca Ax 396.847 nm ppm | Ca Ax 422.673 nm ppm | Ca R 315.887 nm ppm | Ca R 317.933 nm ppm | Ca R 373.690 nm ppm | Ca R 393.366 nm ppm | Ca R 396.847 nm ppm | Ca R 422.673 nm ppm | Fe Ax 234.350 nm ppm | Fe Ax 238.204 nm ppm | Fe Ax 259.940 nm ppm | Fe R 234.350 nm ppm | Fe R 238.204 nm ppm | Fe R 259.940 nm ppm | K Ax 766.491 nm ppm | K Ax 769.897 nm ppm | K R 766.491 nm ppm | K R 769.897 nm ppm | Li Ax 670.783 nm ppm | Li R 670.783 nm ppm | Mg Ax 279.553 nm ppm | Mg Ax 280.270 nm ppm | Mg Ax 285.213 nm ppm | Mg R 279.553 nm ppm | Mg R 280.270 nm ppm | Mg R 285.213 nm ppm | Mn Ax 257.610 nm ppm | Mn Ax 259.372 nm ppm | Mn R 257.610 nm ppm | Mn R 259.372 nm ppm | Na Ax 568.821 nm ppm | Na Ax 588.995 nm ppm | Na Ax 589.592 nm ppm | Na R 568.821 nm ppm | Na R 588.995 nm ppm | Na R 589.592 nm ppm | S Ax 180.669 nm ppm | S Ax 181.972 nm ppm | S R 180.669 nm ppm | S R 181.972 nm ppm | Si Ax 251.432 nm ppm | Si Ax 251.611 nm ppm | Si Ax 288.158 nm ppm | Si R 251.432 nm ppm | Si R 251.611 nm ppm | Si R 288.158 nm ppm | Sr Ax 407.771 nm ppm | Sr Ax 421.552 nm ppm | Sr R 407.771 nm ppm | Sr R 421.552 nm ppm
11 | 2025_10_0911 | SPS-SW2 10% | 0.02026 | 0.02419 | 0.02396 | 0.02398 | 0.02325 | 0.0237 | 0.02501 | 0.02399 | 0.02316 | 0.02351 | 1.0011 | 1.0417 | 1.0352 | 1.0715 | 1.0761 | 1.039 | 1.0564 | 1.046 | 1.0557 | 1.063 | 1.0569 | 1.0485 | 0.00971 | 0.00914 | 0.00979 | 0.00982 | 0.01057 | 0.00883 | 0.10982 | 0.11528 | 0.15393 |  | 0.000197 |  | 0.19908 | 0.19823 | 0.1997 | 0.20267 | 0.20044 | 0.20385 | 0.00462 | 0.00493 | 0.00482 | 0.00496 |  | 1.0183 | 1.0216 |  | 1.0486 | 1.0777 | 0.93772 | 1.0151 | 1.0131 | 0.99692 | 0.50973 | 0.52291 | 0.52127 | 0.47257 | 0.51124 | 0.50724 | 0.02586 | 0.02591 | 0.02624 | 0.02586
12 | 2025_10_0912 | SLRS-6 | 0.02812 | 0.0288 | 0.01401 | 0.01411 | 0.01317 | 0.01344 | 0.01548 | 0.01534 | 0.01351 | 0.01362 | 9.4574 | 9.3138 | 9.1826 | 8.1323 | 8.9138 | 9.0488 | 9.7061 | 9.6153 | 9.5308 | 9.0899 | 9.077 | 8.8814 | 0.0778 | 0.07861 | 0.07919 | 0.07521 | 0.07795 | 0.07961 | 0.70657 | 0.70786 | 0.62715 |  | 0.000761 |  | 2.2643 | 2.2572 | 2.2877 | 2.3729 | 2.3489 | 2.2879 | 0.00186 | 0.00225 | 0.00211 | 0.00235 |  | 2.9179 | 2.9215 |  | 2.7936 | 2.7925 | 2.0088 | 1.9868 | 1.7814 | 1.7472 | 2.4441 | 2.4343 | 2.3962 | 2.5034 | 2.4581 | 2.3935 | 0.04106 | 0.0416 | 0.04184 | 0.04238
13 | 2025_10_0913 | NEP25-014 | 0.00412 | 0.00691 | 0.00133 | 0.00161 | 0.00169 | 0.00166 | 0.00285 | 0.0024 | 0.00164 | 0.00166 | 1.3779 | 1.4125 | 1.3781 | 1.373 | 1.3846 | 1.3961 | 1.4614 | 1.4574 | 1.4404 | 1.3907 | 1.3741 | 1.3663 | 1e-05 | 0.00013 | 0.00011 | 0.00291 | 0.00214 | 0.00019 | 0.41129 | 0.42162 | 0.39833 |  | 0.00041 |  | 0.21324 | 0.21276 | 0.2178 | 0.22401 | 0.2221 | 0.21815 | 0.00021 | 0.00045 | 0.0004 | 0.00051 |  | 2.0022 | 1.9806 |  | 1.9918 | 1.9818 | 0.04403 | 0.0357 | 0.05536 | 0.02959 | 6.2279 | 6.2051 | 6.0972 | 6.3512 | 6.1873 | 6.051 | 0.02064 | 0.02087 | 0.02132 | 0.02113
14 | 2025_10_0914 | NEP25-015 | 0.037 | 0.03831 | 0.0006 | 0.00114 | 0.00115 | 0.00112 | 0.00219 | 0.00267 | 0.00101 | 0.00106 | 0.64346 | 0.68108 | 0.6643 | 0.67342 | 0.6739 | 0.6762 | 0.69475 | 0.693 | 0.68339 | 0.67257 | 0.66831 | 0.66621 | 0.02273 | 0.02403 | 0.02391 | 0.02206 | 0.02388 | 0.0252 | 0.46598 | 0.46758 | 0.45731 |  | 0.000326 |  | 0.16221 | 0.16182 | 0.16636 | 0.16936 | 0.16796 | 0.16721 | 0.00081 | 0.00106 | 0.00106 | 0.00129 |  | 0.73948 | 0.73235 |  | 0.7587 | 0.74322 | 0.07652 | 0.139 | 0.15135 | 0.12025 | 2.6175 | 2.6022 | 2.5675 | 2.6395 | 2.6079 | 2.5383 | 0.00888 | 0.00899 | 0.00914 | 0.00908
15 | 2025_10_0915 | NEP25-016 | 0.00827 | 0.01157 | 0.0024 | 0.00322 | 0.00307 | 0.00308 | 0.00412 | 0.00386 | 0.00303 | 0.00313 | 0.95614 | 0.99796 | 0.9747 | 0.9824 | 0.98765 | 0.98632 | 1.0241 | 1.0167 | 1.0064 | 0.98764 | 0.98315 | 0.98002 | 0.00362 | 0.00437 | 0.00387 | 0.00167 | 0.00558 | 0.00359 | 0.38506 | 0.39464 | 0.39462 |  | 0.000324 |  | 0.1357 | 0.13559 | 0.13978 | 0.14157 | 0.14067 | 0.14121 | 0.00381 | 0.00404 | 0.00407 | 0.00427 |  | 0.5464 | 0.54423 |  | 0.56298 | 0.56081 | 0.53729 | 0.54741 | 0.49364 | 0.48124 | 0.0199 | 0.03009 | 0.04547 | 0.02613 | 0.01548 | 0.03447 | 0.00283 | 0.00293 | 0.00285 | 0.00298
16 | 2025_10_0916 | NEP25-017 | 0.004 | 0.00566 | 0.00356 | 0.00383 | 0.00372 | 0.00373 | 0.00539 | 0.00441 | 0.0037 | 0.00376 | 4.1309 | 4.1351 | 4.0393 | 3.9422 | 4.0127 | 4.1576 | 4.2891 | 4.2222 | 4.2018 | 4.0566 | 4.0431 | 4.0431 | 0.00031 | 0.00028 | 0.00033 | 0.00174 | 0.00141 | 0.00165 | 1.0877 | 1.0799 | 1.0387 |  | 0.000682 |  | 0.61518 | 0.61707 | 0.63037 | 0.64757 | 0.63956 | 0.63703 | 1e-05 | 0.00026 | 0.00029 | 0.00039 |  | 3.9468 | 3.9375 |  | 3.8959 | 3.8658 | 0.16683 | 0.09075 | 0.10688 | 0.09075 | 10.1916 | 10.1814 | 10.0493 | 10.278 | 10.0837 | 9.9529 | 0.05906 | 0.05914 | 0.06029 | 0.06021
17 | 2025_10_0917 | NEP25-018 | 0.00484 | 0.00643 | 0.00354 | 0.00385 | 0.00365 | 0.00366 | 0.00462 | 0.00436 | 0.00358 | 0.00371 | 5.2798 | 5.2603 | 5.1386 | 4.8824 | 5.0763 | 5.2451 | 5.3978 | 5.3458 | 5.3467 | 5.1613 | 5.1432 | 5.1328 | 0.00023 | 4e-05 | 0.00056 | 0.00195 | 0.00246 | 0.00322 | 0.79771 | 0.79649 | 0.74425 |  | 0.001124 |  | 0.75478 | 0.75449 | 0.76912 | 0.79126 | 0.77932 | 0.7806 | 6e-05 | 0.00024 | 0.00037 | 0.00053 |  | 3.4933 | 3.5041 |  | 3.461 | 3.4229 | 0.13546 | 0.09341 | 0.10429 | 0.06053 | 11.1347 | 11.147 | 11.0342 | 11.2498 | 10.9885 | 10.9186 | 0.06086 | 0.06109 | 0.06202 | 0.06218
18 | 2025_10_0918 | NEP25-019 | 0.01609 | 0.01852 | 0.0018 | 0.00243 | 0.00242 | 0.00242 | 0.00492 | 0.00358 | 0.00241 | 0.00241 | 2.1115 | 2.1328 | 2.085 | 2.072 | 2.1066 | 2.1374 | 2.1951 | 2.1747 | 2.1637 | 2.1228 | 2.0744 | 2.092 | 0.02643 | 0.02697 | 0.02766 | 0.02608 | 0.02711 | 0.02821 | 1.2097 | 1.2008 | 1.2052 |  | 0.000365 |  | 0.40907 | 0.41067 | 0.41934 | 0.43021 | 0.42556 | 0.42371 | 0.00096 | 0.00112 | 0.00125 | 0.00161 |  | 2.4925 | 2.465 |  | 2.4575 | 2.4565 | 0.25673 | 0.21586 | 0.26063 | 0.20183 | 6.7384 | 6.7464 | 6.6457 | 6.855 | 6.6938 | 6.5903 | 0.02678 | 0.0269 | 0.02765 | 0.02737
19 | 2025_10_0919 | NEP25-020 | 0.0039 | 0.00559 | 0.0034 | 0.00386 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0039 | 0.00358 | 0.00368 | 4.2826 | 4.2656 | 4.1714 | 4.0164 | 4.157 | 4.2584 | 4.4265 | 4.3707 | 4.3497 | 4.1832 | 4.1661 | 4.1443 | 0.00018 | 0.00061 | 0.00039 | 0.00166 | 0.00278 | 0.0015 | 1.016 | 1.0118 | 0.97952 |  | 0.001067 |  | 0.36885 | 0.36725 | 0.37518 | 0.38738 | 0.38241 | 0.38041 | 0.0003 | 0.00045 | 0.00042 | 0.0005 |  | 4.0573 | 4.0569 |  | 4.0253 | 3.9872 | 0.16581 | 0.08462 | 0.09713 | 0.07474 | 10.1419 | 10.1265 | 10.0125 | 10.2544 | 10.0328 | 9.9428 | 0.03852 | 0.03876 | 0.03943 | 0.03954
20 | 2025_10_0920 | NEP25-021 | 0.00822 | 0.01186 | 0.00138 | 0.00178 | 0.00181 | 0.00177 | 0.00158 | 0.00237 | 0.00174 | 0.00179 | 1.7911 | 1.8231 | 1.7813 | 1.7678 | 1.7921 | 1.8162 | 1.8982 | 1.8715 | 1.8583 | 1.8016 | 1.7802 | 1.775 | 0.00187 | 0.00266 | 0.00251 | 0.00058 | 0.00308 | 0.003 | 0.69458 | 0.69843 | 0.66684 |  | 0.000394 |  | 0.22201 | 0.22139 | 0.22719 | 0.23329 | 0.2315 | 0.22879 | 0.00031 | 0.00048 | 0.00056 | 0.00062 |  | 2.883 | 2.88 |  | 2.8915 | 2.8607 | 0.21219 | 0.1773 | 0.1433 | 0.15175 | 5.8989 | 5.8905 | 5.7984 | 5.9804 | 5.8435 | 5.764 | 0.01724 | 0.01747 | 0.01781 | 0.01779
21 | 2025_10_0921 | NEP25-022 | 0.00355 | 0.00631 | 0.00525 | 0.00596 | 0.00544 | 0.0055 | 0.00752 | 0.00643 | 0.00552 | 0.00569 | 4.677 | 4.6475 | 4.5421 | 4.3619 | 4.5139 | 4.6195 | 4.8074 | 4.7578 | 4.7452 | 4.5198 | 4.5122 | 4.5115 | 0.00012 | 0.00072 | 0.00035 | 0.00014 | 0.00119 | 0.00188 | 0.94232 | 0.94125 | 0.89403 |  | 0.000608 |  | 0.40014 | 0.40063 | 0.40906 | 0.42206 | 0.41826 | 0.41418 | 0.00057 | 0.00081 | 0.00103 | 0.00063 |  | 3.4173 | 3.4236 |  | 3.3898 | 3.3598 | 0.18828 | 0.14775 | 0.13928 | 0.11903 | 8.062 | 8.0377 | 7.9411 | 8.1378 | 7.9801 | 7.8825 | 0.04044 | 0.04074 | 0.04133 | 0.04148
22 | 2025_10_0922 | NEP25-023 | 0.00323 | 0.00545 | 0.00504 | 0.00516 | 0.00497 | 0.00501 | 0.00699 | 0.00584 | 0.00497 | 0.00505 | 1.2773 | 1.3096 | 1.2792 | 1.2774 | 1.2903 | 1.2967 | 1.3459 | 1.3521 | 1.3316 | 1.2875 | 1.2723 | 1.2679 | 0.00076 | 3e-05 | 0.0003 | 0.00101 | 0.00113 | 0.00351 | 0.59652 | 0.60403 | 0.5853 |  | 0.000432 |  | 0.32773 | 0.32661 | 0.33215 | 0.34158 | 0.33773 | 0.33359 | 0.00016 | 0.0004 | 0.00056 | 0.00063 |  | 1.368 | 1.3583 |  | 1.3833 | 1.3576 | 0.16634 | 0.18707 | 0.16955 | 0.16303 | 4.8195 | 4.8083 | 4.7514 | 4.8473 | 4.7934 | 4.6909 | 0.01542 | 0.01562 | 0.0158 | 0.01572
23 | 2025_10_0923 | NEP25-024 | 0.00535 | 0.00746 | 0.00069 | 0.0013 | 0.0013 | 0.00126 | 0.0017 | 0.00229 | 0.00121 | 0.00129 | 1.0641 | 1.1003 | 1.0757 | 1.0753 | 1.0848 | 1.0872 | 1.1468 | 1.1317 | 1.1177 | 1.0852 | 1.0835 | 1.0746 | 7e-05 | 0.00048 | 0.0001 | 0.0014 | 0.00214 | 0.00162 | 0.39599 | 0.40908 | 0.39072 |  | 0.000375 |  | 0.2008 | 0.20052 | 0.20532 | 0.21084 | 0.20854 | 0.20699 | 7e-05 | 0.00032 | 0.00036 | 0.00062 |  | 1.196 | 1.1861 |  | 1.2174 | 1.1975 | 0.07712 | 0.08202 | 0.07616 | 0.07525 | 4.9255 | 4.9127 | 4.8513 | 4.9939 | 4.8991 | 4.8171 | 0.01143 | 0.01159 | 0.0118 | 0.0118
24 | 2025_10_0924 | SPS-SW2 10% | 0.01993 | 0.02108 | 0.02348 | 0.02363 | 0.02279 | 0.02323 | 0.02349 | 0.02382 | 0.02298 | 0.02332 | 0.99384 | 1.0293 | 1.0197 | 1.0515 | 1.0607 | 1.0239 | 1.0569 | 1.0427 | 1.0349 | 1.0567 | 1.0546 | 1.0448 | 0.00964 | 0.00963 | 0.00946 | 0.00844 | 0.01058 | 0.01026 | 0.11495 | 0.12417 | 0.15241 |  | 0.000197 |  | 0.19504 | 0.19463 | 0.19545 | 0.20102 | 0.19857 | 0.20209 | 0.00462 | 0.00481 | 0.00471 | 0.0051 |  | 1.0062 | 1.0106 |  | 1.0511 | 1.0849 | 0.98221 | 1.0037 | 1.016 | 0.99271 | 0.49295 | 0.50933 | 0.51115 | 0.44131 | 0.50664 | 0.49841 | 0.0254 | 0.02551 | 0.02605 | 0.02585
25 | 2025_10_0925 | SLRS-6 | 0.02876 | 0.02926 | 0.01417 | 0.01426 | 0.01336 | 0.01366 | 0.01624 | 0.01562 | 0.01374 | 0.01391 | 9.5627 | 9.3846 | 9.2509 | 8.2117 | 9.0403 | 9.2158 | 9.7179 | 9.627 | 9.5694 | 9.2349 | 9.2491 | 9.1383 | 0.07839 | 0.07958 | 0.07978 | 0.07651 | 0.07939 | 0.0792 | 0.71718 | 0.72126 | 0.65807 |  | 0.000784 |  | 2.2805 | 2.2759 | 2.3164 | 2.3822 | 2.3582 | 2.3345 | 0.00196 | 0.00222 | 0.0022 | 0.00218 |  | 2.9547 | 2.9655 |  | 2.8698 | 2.8696 | 1.976 | 1.9991 | 1.8139 | 1.7765 | 2.4738 | 2.4682 | 2.4322 | 2.5313 | 2.4547 | 2.4239 | 0.04162 | 0.04225 | 0.04258 | 0.0432
26 | 2025_10_0926 | NEP25-025 | 0.00536 | 0.00696 | 0.00117 | 0.0014 | 0.00146 | 0.00143 | 0.00291 | 0.00173 | 0.00145 | 0.00138 | 1.4928 | 1.5279 | 1.4943 | 1.499 | 1.5184 | 1.522 | 1.5844 | 1.5599 | 1.5529 | 1.5157 | 1.4942 | 1.499 | 0.0029 | 0.00301 | 0.00303 | 0.00336 | 0.00583 | 0.00162 | 0.70689 | 0.71003 | 0.71427 |  | 0.000455 |  | 0.32109 | 0.31988 | 0.32696 | 0.33475 | 0.33164 | 0.32995 | 5e-05 | 0.00027 | 0.00021 | 0.00053 |  | 1.4097 | 1.3979 |  | 1.4397 | 1.4074 | 0.18352 | 0.13771 | 0.18327 | 0.13138 | 5.5076 | 5.5069 | 5.4401 | 5.592 | 5.5012 | 5.3853 | 0.01751 | 0.01774 | 0.01806 | 0.01792
27 | 2025_10_0927 | NEP25-026 | 0.01176 | 0.01656 | 0.00167 | 0.00194 | 0.00196 | 0.00195 | 0.00267 | 0.00257 | 0.00191 | 0.00183 | 0.81623 | 0.85328 | 0.83279 | 0.83853 | 0.84354 | 0.84849 | 0.87917 | 0.87 | 0.86126 | 0.84235 | 0.8407 | 0.83888 | 0.00601 | 0.00617 | 0.00573 | 0.00409 | 0.00647 | 0.00408 | 0.52067 | 0.52649 | 0.52433 |  | 0.00036 |  | 0.18613 | 0.1863 | 0.19089 | 0.19463 | 0.19344 | 0.19276 | 0.00012 | 0.00033 | 0.00029 | 0.00055 |  | 0.88733 | 0.88076 |  | 0.91027 | 0.89614 | 0.09271 | 0.09386 | 0.08873 | 0.07562 | 3.6915 | 3.6982 | 3.6561 | 3.8129 | 3.7055 | 3.6225 | 0.01024 | 0.01038 | 0.01055 | 0.01052
28 | 2025_10_0928 | NEP25-027 | 0.00579 | 0.00655 | 0.00223 | 0.0025 | 0.00256 | 0.00254 | 0.00297 | 0.00421 | 0.00249 | 0.00263 | 0.98062 | 1.0155 | 0.99449 | 1 | 1.0081 | 1.0145 | 1.0417 | 1.0401 | 1.0285 | 1.0089 | 1.0073 | 1.0061 | 0.00157 | 0.002 | 0.00209 | 0.00052 | 0.0038 | 0.00232 | 0.5511 | 0.55243 | 0.5544 |  | 0.000345 |  | 0.21405 | 0.2134 | 0.21948 | 0.22417 | 0.2225 | 0.22225 | 0.00013 | 0.00037 | 0.00047 | 0.00059 |  | 1.276 | 1.2642 |  | 1.31 | 1.2832 | 0.10276 | 0.09395 | 0.1161 | 0.08758 | 3.749 | 3.7429 | 3.7019 | 3.851 | 3.7572 | 3.6707 | 0.01175 | 0.0119 | 0.0121 | 0.01212
29 | 2025_10_0929 | NEP25-028 | 0.00372 | 0.00715 | 0.00316 | 0.00388 | 0.00379 | 0.00379 | 0.0043 | 0.00519 | 0.00383 | 0.00379 | 0.78188 | 0.81951 | 0.80096 | 0.8084 | 0.81313 | 0.81991 | 0.90135 | 0.83754 | 0.82743 | 0.81323 | 0.81202 | 0.80702 | 0.00052 | 0.00019 | 3e-05 | 0.00188 | 0.00296 | 0.00181 | 0.42909 | 0.43929 | 0.42298 |  | 0.000387 |  | 0.16335 | 0.16311 | 0.16814 | 0.17095 | 0.16982 | 0.16852 | 0.00134 | 0.00153 | 0.00172 | 0.00172 |  | 0.93503 | 0.92893 |  | 0.95996 | 0.95093 | 0.09705 | 0.08268 | 0.10624 | 0.05247 | 4.4677 | 4.4642 | 4.4104 | 4.5726 | 4.4535 | 4.3719 | 0.01059 | 0.01074 | 0.01091 | 0.01088
30 | 2025_10_0930 | NEP25-029 | 0.07013 | 0.06922 | 0.00221 | 0.00272 | 0.00263 | 0.00261 | 0.00347 | 0.00352 | 0.00258 | 0.00272 | 3.195 | 3.191 | 3.1258 | 3.0744 | 3.13 | 3.2783 | 3.2809 | 3.2357 | 3.2299 | 3.1489 | 3.1477 | 3.1965 | 0.06894 | 0.06906 | 0.07033 | 0.06703 | 0.06839 | 0.07133 | 2.0773 | 2.0712 | 2.1425 |  | 0.001437 |  | 0.40996 | 0.41142 | 0.42565 | 0.43074 | 0.42562 | 0.43064 | 0.01036 | 0.01067 | 0.01064 | 0.01066 |  | 4.5861 | 4.5858 |  | 4.5837 | 4.5455 | 0.48635 | 0.44437 | 0.42091 | 0.40387 | 6.1208 | 6.1081 | 6.053 | 6.2881 | 6.1129 | 5.9939 | 0.02311 | 0.02351 | 0.02384 | 0.0239
31 | 2025_10_0931 | NEP25-030 | 0.00805 | 0.01155 | 0.00136 | 0.00187 | 0.00187 | 0.00186 | 0.00453 | 0.00254 | 0.0018 | 0.00186 | 0.46908 | 0.50341 | 0.49322 | 0.50291 | 0.49542 | 0.52771 | 0.51007 | 0.5155 | 0.50498 | 0.4974 | 0.49533 | 0.50277 | 0.00417 | 0.00498 | 0.00438 | 0.0042 | 0.00469 | 0.00393 | 0.39101 | 0.4031 | 0.32688 |  | 0.000352 |  | 0.08218 | 0.08213 | 0.08626 | 0.08682 | 0.08644 | 0.08749 | 0.00321 | 0.00351 | 0.0036 | 0.00321 |  | 7.2886 | 7.1939 |  | 7.4864 | 7.4119 | 1.0324 | 1.1322 | 1.0547 | 1.0216 | 0.08025 | 0.0878 | 0.10147 | 0.04161 | 0.0845 | 0.08578 | 0.00097 | 0.00104 | 0.00094 | 0.00109
32 | 2025_10_0932 | NEP25-031 | 0.00933 | 0.00947 | 0.00238 | 0.00283 | 0.00277 | 0.00275 | 0.00406 | 0.00421 | 0.00266 | 0.00283 | 2.98 | 2.975 | 2.9057 | 2.8633 | 2.8678 | 2.9791 | 3.0541 | 3.0312 | 3.0121 | 2.9179 | 2.9161 | 2.9124 | 0.00241 | 0.003 | 0.00301 | 0.00134 | 0.00463 | 0.00414 | 1.1753 | 1.1695 | 1.1747 |  | 0.000181 |  | 0.55199 | 0.5526 | 0.56391 | 0.57977 | 0.57264 | 0.5713 | 6e-05 | 0.0003 | 0.00042 | 0.00046 |  | 2.4476 | 2.4213 |  | 2.4217 | 2.3993 | 0.16925 | 0.11977 | 0.14068 | 0.10865 | 7.8419 | 7.8362 | 7.773 | 7.9477 | 7.784 | 7.6631 | 0.02747 | 0.0277 | 0.02825 | 0.02822
33 | 2025_10_0933 | NEP25-032 | 0.00695 | 0.00779 | 0.00164 | 0.00209 | 0.00206 | 0.00204 | 0.00187 | 0.00331 | 0.00203 | 0.00203 | 2.4244 | 2.4284 | 2.3751 | 2.3455 | 2.3972 | 2.4301 | 2.5137 | 2.4799 | 2.4698 | 2.3881 | 2.3835 | 2.3893 | 0.00086 | 0.00116 | 0.00089 | 0.00155 | 0.00342 | 0.00158 | 0.81632 | 0.81634 | 0.81526 |  | 0.000316 |  | 0.4129 | 0.41298 | 0.42152 | 0.43325 | 0.42887 | 0.42723 | 5e-05 | 0.00019 | 0.00024 | 0.00029 |  | 2.1424 | 2.1161 |  | 2.1297 | 2.1102 | 0.0977 | 0.0658 | 0.12809 | 0.06241 | 7.027 | 7.021 | 6.9629 | 7.1666 | 7.0144 | 6.8957 | 0.02177 | 0.02212 | 0.02239 | 0.02241
34 | 2025_10_0934 | NEP25-033 | 0.0038 | 0.00599 | 0.00295 | 0.00339 | 0.00341 | 0.00344 | 0.00585 | 0.00355 | 0.00341 | 0.00345 | 2.7037 | 2.7028 | 2.6425 | 2.6056 | 2.676 | 2.7074 | 2.7837 | 2.7648 | 2.7429 | 2.6517 | 2.6475 | 2.6464 | 0.00022 | 0.00053 | 0.00042 | 0.00062 | 0.00087 | 0.00076 | 1.043 | 1.0382 | 1.0494 |  | 0.000363 |  | 0.4387 | 0.43962 | 0.4493 | 0.46017 | 0.4551 | 0.45367 | 0.00019 | 0.00036 | 0.00044 | 0.00036 |  | 2.2255 | 2.203 |  | 2.2019 | 2.1855 | 0.09925 | 0.07459 | 0.10473 | 0.09284 | 7.3533 | 7.362 | 7.2885 | 7.4443 | 7.3136 | 7.1962 | 0.02553 | 0.02575 | 0.02622 | 0.02619
35 | 2025_10_0935 | NEP25-034 | 0.00502 | 0.00937 | 0.00348 | 0.00381 | 0.00368 | 0.00369 | 0.00533 | 0.00442 | 0.00364 | 0.00375 | 1.8771 | 1.8993 | 1.8603 | 1.8563 | 1.8888 | 1.9124 | 1.9642 | 1.9475 | 1.9283 | 1.8896 | 1.8595 | 1.8786 | 1e-05 | 0.00016 | 0.00047 | 0.00239 | 0.00127 | 0.0004 | 0.84211 | 0.84247 | 0.83569 |  | 0.000331 |  | 0.55303 | 0.55551 | 0.56563 | 0.5828 | 0.57516 | 0.57527 | 0.00152 | 0.00177 | 0.0018 | 0.00151 |  | 2.5104 | 2.4834 |  | 2.4917 | 2.4854 | 0.15347 | 0.1284 | 0.10231 | 0.10913 | 7.9708 | 7.9853 | 7.9164 | 8.1776 | 7.949 | 7.8433 | 0.01784 | 0.0181 | 0.01834 | 0.01832
36 | 2025_10_0936 | NEP25-035 | 0.00433 | 0.00693 | 0.00011 | 0.00026 | 0.00043 | 0.00038 | 0.00019 | 0.00105 | 0.00031 | 0.00033 | 0.11243 | 0.13358 | 0.12904 | 0.12987 | 0.13023 | 0.13275 | 0.12078 | 0.13514 | 0.11788 | 0.13 | 0.12793 | 0.12846 | 0.00223 | 0.00207 | 0.00215 | 0.00122 | 0.00363 | 0.00103 | 0.07479 | 0.08581 | 0.13888 |  | 0.00028 |  | 0.01714 | 0.01722 | 0.01916 | 0.0182 | 0.01872 | 0.01905 | 0.00043 | 0.00069 | 0.00073 | 0.00086 |  | 0.40341 | 0.40024 |  | 0.4281 | 0.40979 | 0.12206 | 0.11848 | 0.0782 | 0.09658 | 0.00164 | 0.00757 | 0.02163 | 0.07024 | 0.00314 | 0.00153 | 0.00021 | 0.00025 | 0.0002 | 0.00019
37 | 2025_10_0937 | SPS-SW2 10% | 0.02027 | 0.02137 | 0.02355 | 0.02395 | 0.0231 | 0.02356 | 0.0223 | 0.02382 | 0.02313 | 0.02354 | 1.0011 | 1.0401 | 1.0299 | 1.0636 | 1.0726 | 1.0392 | 1.0517 | 1.0481 | 1.0456 | 1.0601 | 1.0588 | 1.0591 | 0.01025 | 0.00937 | 0.00983 | 0.00808 | 0.0103 | 0.00859 | 0.11513 | 0.12269 | 0.1546 |  | 0.000271 |  | 0.19721 | 0.19646 | 0.19758 | 0.20225 | 0.20042 | 0.20322 | 0.00463 | 0.00478 | 0.00489 | 0.00476 |  | 1.0212 | 1.0263 |  | 1.0452 | 1.0852 | 0.9683 | 1.013 | 1.0292 | 0.99629 | 0.50454 | 0.51205 | 0.52047 | 0.49837 | 0.50815 | 0.50767 | 0.02561 | 0.02574 | 0.0261 | 0.02591
38 | 2025_10_0938 | SLRS-6 | 0.02913 | 0.03056 | 0.01399 | 0.01432 | 0.01337 | 0.0137 | 0.01574 | 0.01567 | 0.01375 | 0.01398 | 9.578 | 9.3898 | 9.2561 | 8.1525 | 9.0064 | 9.2438 | 9.7089 | 9.6507 | 9.5696 | 9.2204 | 9.2418 | 9.1336 | 0.07805 | 0.07974 | 0.0802 | 0.07671 | 0.07866 | 0.07962 | 0.71565 | 0.71834 | 0.66733 |  | 0.000775 |  | 2.2844 | 2.2813 | 2.3234 | 2.3893 | 2.3593 | 2.3345 | 0.00198 | 0.0022 | 0.00209 | 0.00238 |  | 2.9636 | 2.9701 |  | 2.8509 | 2.8625 | 1.9679 | 2.0091 | 1.7941 | 1.7853 | 2.4759 | 2.469 | 2.4429 | 2.4905 | 2.4598 | 2.4258 | 0.04165 | 0.04226 | 0.04246 | 0.04315
39 | 2025_10_0939 | NEP25-036 | 0.00401 | 0.00643 | 0.00055 | 0.00089 | 0.00099 | 0.00096 | 0.00186 | 0.00242 | 0.00089 | 0.00091 | 0.24391 | 0.2719 | 0.26518 | 0.26843 | 0.26963 | 0.26956 | 0.27521 | 0.27654 | 0.2611 | 0.26442 | 0.26327 | 0.26513 | 0.00083 | 0.00143 | 0.00115 | 0.00155 | 0.00375 | 0.00111 | 0.05174 | 0.06044 | 0.12458 |  | 0.000292 |  | 0.04419 | 0.04434 | 0.04693 | 0.04661 | 0.04661 | 0.04609 | 0.00066 | 0.00087 | 0.00096 | 0.0009 |  | 0.02913 | 0.02758 |  | 0.05486 | 0.03634 | 0.20395 | 0.19993 | 0.18006 | 0.18603 | 0.00425 | 0.00771 | 0.02416 | 0.02636 | 0.00814 | 0.01204 | 0.00028 | 0.00033 | 0.00026 | 0.00029
40 | 2025_10_0940 | NEP25-037 | 0.00594 | 0.009 | 0.00164 | 0.00202 | 0.00209 | 0.00207 | 0.00295 | 0.00296 | 0.00206 | 0.00212 | 0.53745 | 0.57111 | 0.55952 | 0.56114 | 0.56353 | 0.56887 | 0.58885 | 0.58492 | 0.56063 | 0.56163 | 0.56025 | 0.56165 | 0.0102 | 0.01133 | 0.0116 | 0.00775 | 0.01086 | 0.01095 | 0.15864 | 0.1737 | 0.17229 |  | 0.000215 |  | 0.0342 | 0.03422 | 0.03655 | 0.03598 | 0.0362 | 0.03637 | 0.00218 | 0.00239 | 0.00248 | 0.00248 |  | 0.15427 | 0.15323 |  | 0.17354 | 0.16194 | 0.41729 | 0.43096 | 0.44666 | 0.37588 | 0.03517 | 0.04135 | 0.05547 | 0.03645 | 0.02918 | 0.03952 | 0.00068 | 0.00074 | 0.00065 | 0.00075
41 | 2025_10_0941 | NEP25-038 | 0.00431 | 0.00798 | 0.00195 | 0.00244 | 0.00231 | 0.00231 | 0.00365 | 0.00307 | 0.00231 | 0.0024 | 0.46029 | 0.48915 | 0.4798 | 0.4886 | 0.48502 | 0.4911 | 0.51144 | 0.49917 | 0.49465 | 0.48151 | 0.48043 | 0.48267 | 0.00191 | 0.00199 | 0.00161 | 0.00044 | 0.0014 | 0.0015 | 0.58165 | 0.58981 | 0.60499 |  | 0.000307 |  | 0.05063 | 0.05091 | 0.05339 | 0.05352 | 0.05314 | 0.05285 | 0.00151 | 0.0017 | 0.00181 | 0.00172 |  | 0.62382 | 0.62178 |  | 0.66633 | 0.64127 | 0.51097 | 0.57314 | 0.53937 | 0.49521 | 0.10554 | 0.10956 | 0.12295 | 0.07809 | 0.10133 | 0.10195 | 0.00058 | 0.00065 | 0.00054 | 0.00062
42 | 2025_10_0942 | NEP25-039 | 0.008 | 0.01065 | 0.00262 | 0.00304 | 0.00292 | 0.00293 | 0.00393 | 0.00332 | 0.00288 | 0.00297 | 2.6152 | 2.6222 | 2.5661 | 2.5213 | 2.5769 | 2.6246 | 2.739 | 2.696 | 2.6688 | 2.5743 | 2.5706 | 2.571 | 0.00166 | 0.00193 | 0.00158 | 0.00188 | 0.00238 | 0.00242 | 0.92023 | 0.92235 | 0.89733 |  | 0.00046 |  | 0.34628 | 0.34517 | 0.35265 | 0.36434 | 0.36017 | 0.35843 | 0.00026 | 0.00042 | 0.00063 | 0.00049 |  | 3.0248 | 3.021 |  | 3.0331 | 2.9975 | 0.15744 | 0.11178 | 0.15966 | 0.10408 | 7.2287 | 7.2042 | 7.1437 | 7.3354 | 7.2163 | 7.1047 | 0.03032 | 0.0305 | 0.03134 | 0.03122
43 | 2025_10_0943 | NEP25-040 | 0.014 | 0.01528 | 0.00239 | 0.00246 | 0.00255 | 0.00253 | 0.00332 | 0.00373 | 0.00247 | 0.00256 | 2.3007 | 2.3054 | 2.2541 | 2.2274 | 2.2767 | 2.2949 | 2.4084 | 2.3667 | 2.349 | 2.2531 | 2.2485 | 2.2617 | 0.00342 | 0.00395 | 0.0042 | 0.0049 | 0.00472 | 0.00157 | 0.59858 | 0.60581 | 0.57589 |  | 0.000481 |  | 0.30085 | 0.29985 | 0.30662 | 0.31468 | 0.31172 | 0.31096 | 0.00046 | 0.00065 | 0.00076 | 0.00086 |  | 1.9969 | 1.9738 |  | 2.0044 | 1.9791 | 0.15456 | 0.14673 | 0.13659 | 0.12107 | 5.7433 | 5.7268 | 5.6634 | 5.8292 | 5.7163 | 5.598 | 0.01976 | 0.02007 | 0.0203 | 0.02033
44 | 2025_10_0944 | NEP25-041 | 0.02742 | 0.02979 | 0.00267 | 0.00311 | 0.00292 | 0.00291 | 0.00368 | 0.00407 | 0.0029 | 0.00309 | 2.2268 | 2.2354 | 2.1807 | 2.1503 | 2.1995 | 2.2299 | 2.324 | 2.2982 | 2.2757 | 2.1921 | 2.1956 | 2.1916 | 0.01714 | 0.01857 | 0.01889 | 0.01591 | 0.02022 | 0.01728 | 0.63154 | 0.6384 | 0.61172 |  | 0.000373 |  | 0.29883 | 0.29783 | 0.30478 | 0.3135 | 0.31117 | 0.3087 | 0.00189 | 0.00209 | 0.00235 | 0.00237 |  | 2.0964 | 2.0765 |  | 2.1155 | 2.0968 | 0.15671 | 0.1369 | 0.13891 | 0.11765 | 5.854 | 5.8615 | 5.7852 | 6.0078 | 5.8437 | 5.738 | 0.02096 | 0.02129 | 0.02164 | 0.02161
45 | 2025_10_0945 | NEP25-042 | 0.00547 | 0.00758 | 0.0005 | 0.001 | 0.00106 | 0.00103 | 0.00139 | 0.00228 | 0.0009 | 0.00103 | 0.42633 | 0.46078 | 0.45056 | 0.45688 | 0.45523 | 0.45733 | 0.46704 | 0.47479 | 0.4465 | 0.45057 | 0.44958 | 0.44721 | 0.00289 | 0.00343 | 0.00347 | 0.00123 | 0.00587 | 0.00406 | 0.10117 | 0.11304 | 0.15019 |  | 0.00017 |  | 0.05194 | 0.05204 | 0.05473 | 0.05483 | 0.05488 | 0.05466 | 0.00098 | 0.00122 | 0.00125 | 0.00141 |  | 0.05063 | 0.04933 |  | 0.07729 | 0.05923 | 0.2765 | 0.30597 | 0.27686 | 0.27562 | 0.01257 | 0.01993 | 0.0344 | 0.02511 | 0.00383 | 0.01606 | 0.00064 | 0.00071 | 0.00061 | 0.00073
46 | 2025_10_0946 | NEP25-044 | 0.00363 | 0.00496 | 0.06063 | 0.06065 | 0.05894 | 0.05955 | 0.06201 | 0.06165 | 0.05798 | 0.05874 | 2.4445 | 2.4455 | 2.3906 | 2.3541 | 2.4065 | 2.4632 | 2.5597 | 2.5195 | 2.4951 | 2.3935 | 2.3899 | 2.3929 | 0.00014 | 3e-05 | 0.00017 | 0.00043 | 0.0002 | 0.00017 | 1.0428 | 1.0419 | 0.99694 |  | 0.000609 |  | 0.85204 | 0.85662 | 0.86943 | 0.90205 | 0.88897 | 0.88107 | 0.00534 | 0.00549 | 0.00572 | 0.00572 |  | 4.3522 | 4.3947 |  | 4.3535 | 4.439 | 0.0766 | 0.02393 | 0.06745 | 0.0156 | 5.6803 | 5.6541 | 5.6061 | 5.7939 | 5.6509 | 5.5794 | 0.04318 | 0.04327 | 0.04427 | 0.04433
47 | 2025_10_0947 | NEP25-045 | 0.0144 | 0.01768 | 0.09418 | 0.09417 | 0.09412 | 0.09415 | 0.09401 | 0.09405 | 0.09096 | 0.09068 | 8.7211 | 8.597 | 8.5001 | 7.5844 | 8.2581 | 8.8631 | 9.0509 | 8.9789 | 8.8909 | 8.4338 | 8.4613 | 8.5022 | 0.01337 | 0.01425 | 0.0134 | 0.01306 | 0.01475 | 0.01488 | 11.8384 | 12.8703 | 14.6594 |  | 0.000507 |  | 3.2128 | 3.1955 | 3.2526 | 3.3723 | 3.3468 | 3.2988 | 0.02545 | 0.02561 | 0.02624 | 0.0261 |  | 8.9497 | 8.8844 |  | 8.2916 | 8.3898 | 1.7057 | 1.669 | 1.5798 | 1.5192 | 5.2048 | 5.2005 | 5.1617 | 5.4238 | 5.2699 | 5.1766 | 0.06331 | 0.06369 | 0.06528 | 0.06597
48 | 2025_10_0948 | NEP25-046 | 0.00333 | 0.00582 | 0.02259 | 0.0229 | 0.02146 | 0.02177 | 0.02466 | 0.02448 | 0.02196 | 0.02221 | 5.5409 | 5.4823 | 5.3672 | 5.0251 | 5.2964 | 5.4909 | 5.7076 | 5.6653 | 5.6306 | 5.3566 | 5.3667 | 5.3315 | 0.00017 | 0.00011 | 0.0002 | 7e-05 | 0.00135 | 0.00043 | 1.2552 | 1.2507 | 1.1781 |  | 0.001471 |  | 1.3469 | 1.3518 | 1.3645 | 1.4147 | 1.4042 | 1.3802 | 0.00241 | 0.00262 | 0.0026 | 0.00248 |  | 4.9987 | 4.9965 |  | 4.907 | 4.9014 | 0.14535 | 0.06673 | 0.02095 | 0.04805 | 9.8871 | 9.8685 | 9.8002 | 10.0217 | 9.887 | 9.7261 | 0.03648 | 0.03686 | 0.03736 | 0.03777
49 | 2025_10_0949 | NEP25-047 | 0.01112 | 0.01228 | 0.03696 | 0.03685 | 0.03483 | 0.03526 | 0.0384 | 0.03911 | 0.03539 | 0.03563 | 8.2142 | 8.0685 | 7.9525 | 7.1691 | 7.7597 | 8.1693 | 8.4668 | 8.4087 | 8.3094 | 7.8835 | 7.9033 | 7.8298 | 0.01911 | 0.0203 | 0.01982 | 0.01977 | 0.02061 | 0.02022 | 2.3794 | 2.3842 | 2.2788 |  | 0.000426 |  | 3.0582 | 3.0504 | 3.0717 | 3.206 | 3.1732 | 3.0986 | 0.01609 | 0.01641 | 0.01696 | 0.01647 |  | 7.3072 | 7.2321 |  | 7.0491 | 7.0407 | 0.36581 | 0.22519 | 0.2602 | 0.20599 | 7.9267 | 7.8968 | 7.8622 | 8.0769 | 7.8821 | 7.7998 | 0.0566 | 0.05706 | 0.05777 | 0.05828
50 | 2025_10_0950 | SPS-SW2 10% | 0.02373 | 0.02944 | 0.02315 | 0.02351 | 0.02256 | 0.02301 | 0.02293 | 0.02334 | 0.02274 | 0.02317 | 0.98991 | 1.0259 | 1.0172 | 1.0391 | 1.0511 | 1.0142 | 1.0483 | 1.0475 | 1.0342 | 1.0439 | 1.0447 | 1.0342 | 0.0096 | 0.00958 | 0.0099 | 0.00867 | 0.01049 | 0.00966 | 0.11247 | 0.12233 | 0.15601 |  | 0.000279 |  | 0.19435 | 0.194 | 0.19423 | 0.20073 | 0.19946 | 0.20009 | 0.00461 | 0.00489 | 0.00491 | 0.00482 |  | 0.99193 | 0.99765 |  | 1.0307 | 1.0593 | 0.96651 | 0.98574 | 0.96268 | 0.95572 | 0.50232 | 0.50463 | 0.50885 | 0.51412 | 0.49754 | 0.5003 | 0.02515 | 0.02526 | 0.02573 | 0.02544
51 | 2025_10_0951 | SLRS-6 | 0.02902 | 0.03129 | 0.0143 | 0.01411 | 0.01314 | 0.01346 | 0.01445 | 0.01595 | 0.0136 | 0.01377 | 9.4801 | 9.284 | 9.138 | 8.0467 | 8.8773 | 9.0466 | 9.6991 | 9.6162 | 9.5273 | 9.0974 | 9.1288 | 8.9754 | 0.0782 | 0.0786 | 0.07906 | 0.07674 | 0.07785 | 0.07776 | 0.69628 | 0.70224 | 0.65038 |  | 0.00077 |  | 2.2573 | 2.2558 | 2.2847 | 2.3748 | 2.3462 | 2.3063 | 0.00192 | 0.00216 | 0.00231 | 0.00247 |  | 2.8921 | 2.9008 |  | 2.8139 | 2.8212 | 1.997 | 1.978 | 1.8223 | 1.7668 | 2.4554 | 2.4277 | 2.4061 | 2.589 | 2.4489 | 2.4083 | 0.04097 | 0.04158 | 0.04202 | 0.04273
52 | 2025_10_0952 | NEP25-048 | 0.01061 | 0.01269 | 0.01676 | 0.01635 | 0.01538 | 0.01567 | 0.0174 | 0.01761 | 0.01593 | 0.01616 | 31.2952 | 30.5528 | 29.9161 | 18.5944 | #### | 28.5694 | 30.9684 | 30.817 | 30.5677 | 29.1825 | 29.3972 | 29.103 | 0.00295 | 0.00288 | 0.0022 | 0.00032 | 0.0036 | 0.00077 | 1.8751 | 1.8712 | 1.6487 |  | 0.005964 |  | 3.8798 | 3.8613 | 3.9168 | 4.0702 | 4.0286 | 3.959 | 0.00083 | 0.00104 | 0.00116 | 0.00097 |  | 9.2327 | 9.1024 |  | 8.6197 | 8.5511 | 0.91432 | 0.44364 | 0.5368 | 0.37921 | 19.8931 | 20.0268 | 19.8225 | 19.9328 | 19.7962 | 19.8765 | 0.04765 | 0.04927 | 0.04858 | 0.0507
53 | 2025_10_0953 | NEP25-049 | 0.00718 | 0.00863 | 0.03575 | 0.03566 | 0.03374 | 0.03421 | 0.03712 | 0.03722 | 0.03457 | 0.03482 | 10.3879 | 10.1889 | 10.0651 | 8.7151 | 9.7183 | 10.2342 | 10.6844 | 10.593 | 10.4849 | 10.0146 | 9.9983 | 9.8962 | 0.00886 | 0.00933 | 0.00963 | 0.00657 | 0.01067 | 0.00746 | 3.0368 | 3.0615 | 3.0283 |  | 0.001431 |  | 3.3167 | 3.3043 | 3.3317 | 3.4648 | 3.4419 | 3.3763 | 0.00601 | 0.00621 | 0.00661 | 0.00641 |  | 8.8432 | 8.7364 |  | 8.5553 | 8.5232 | 1.1884 | 1.0962 | 1.0115 | 0.9612 | 9.9209 | 9.9024 | 9.87 | 10.1703 | 9.9404 | 9.8295 | 0.05303 | 0.05362 | 0.05441 | 0.05526
54 | 2025_10_0954 | NEP25-050 | 0.00568 | 0.00514 | 0.01038 | 0.01027 | 0.00964 | 0.00973 | 0.0114 | 0.01092 | 0.0099 | 0.0101 | 16.663 | 16.2846 | 15.9252 | 12.4907 | 15.0664 | 15.7178 | 16.9485 | 16.8592 | 16.637 | 15.8462 | 15.7341 | 15.6743 | 0.00019 | 0.00032 | 0.00019 | 0.00068 | 0.00135 | 0.00199 | 1.9695 | 1.9665 | 1.873 |  | 0.001601 |  | 2.3713 | 2.3642 | 2.4088 | 2.5056 | 2.4806 | 2.4275 | 0.00025 | 0.00043 | 0.00058 | 0.00043 |  | 6.2212 | 6.1517 |  | 5.9203 | 5.8598 | 1.2267 | 1.0451 | 0.95975 | 0.93685 | 9.914 | 9.921 | 9.8715 | 10.1568 | 9.9502 | 9.84 | 0.06837 | 0.0692 | 0.06997 | 0.07124
55 | 2025_10_0955 | NEP25-051 | 0.00534 | 0.00883 | 0.01829 | 0.01864 | 0.01736 | 0.01759 | 0.01979 | 0.02024 | 0.01808 | 0.01832 | 11.2257 | 11.0295 | 10.8905 | 9.3025 | 10.5106 | 11.013 | 11.5748 | 11.4991 | 11.3645 | 10.8055 | 10.8405 | 10.6042 | 1e-05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.00111 | 0.00257 | 0.00256 | 2.8243 | 2.8392 | 2.7105 |  | 0.006306 |  | 2.2515 | 2.2451 | 2.2837 | 2.3739 | 2.3544 | 2.3028 | 0.00116 | 0.00134 | 0.00146 | 0.00155 |  | 10.0572 | 9.9047 |  | 9.7655 | 9.6818 | 0.58115 | 0.41065 | 0.41706 | 0.34016 | 16.3641 | 16.4011 | 16.2387 | 16.3489 | 16.2397 | 16.2106 | 0.07449 | 0.0749 | 0.07621 | 0.07713
56 | 2025_10_0956 | NEP25-052 | 0.0092 | 0.01213 | 0.01891 | 0.01904 | 0.01798 | 0.0182 | 0.01984 | 0.02025 | 0.01857 | 0.01882 | 10.1371 | 9.9458 | 9.8176 | 8.5343 | 9.5037 | 10.0284 | 10.4004 | 10.335 | 10.2215 | 9.7774 | 9.8171 | 9.7 | 0.0037 | 0.00391 | 0.00319 | 0.00262 | 0.0047 | 0.00397 | 2.6362 | 2.6485 | 2.5626 |  | 0.001713 |  | 2.7487 | 2.7438 | 2.7904 | 2.8838 | 2.8649 | 2.8154 | 0.00044 | 0.00063 | 0.00084 | 0.00067 |  | 8.6728 | 8.5554 |  | 8.4701 | 8.4145 | 4.7083 | 4.8982 | 4.4196 | 4.3701 | 13.8256 | 13.8285 | 13.6533 | 13.9127 | 13.7188 | 13.6772 | 0.03546 | 0.03612 | 0.03648 | 0.03717
57 | 2025_10_0957 | NEP25-053 | 0.00697 | 0.009 | 0.05002 | 0.04988 | 0.04795 | 0.04848 | 0.05084 | 0.05127 | 0.04788 | 0.04854 | 8.2867 | 8.1347 | 8.0216 | 7.2318 | 7.8452 | 8.2206 | 8.5587 | 8.4637 | 8.3776 | 7.9724 | 7.9988 | 7.925 | 0.00414 | 0.00527 | 0.00451 | 0.0021 | 0.00545 | 0.00554 | 1.8799 | 1.8773 | 1.7665 |  | 0.000648 |  | 2.5196 | 2.5135 | 2.5575 | 2.641 | 2.6189 | 2.5651 | 0.0166 | 0.01686 | 0.01717 | 0.01707 |  | 6.8312 | 6.7773 |  | 6.62 | 6.6437 | 0.87936 | 0.80711 | 0.71059 | 0.72713 | 5.0882 | 5.08 | 5.031 | 5.1889 | 5.0708 | 5.0128 | 0.04838 | 0.04884 | 0.04949 | 0.05012
58 | 2025_10_0958 | NTS_TH_46 | 0.00931 | 0.01322 | 0.00597 | 0.00637 | 0.00624 | 0.00631 | 0.00659 | 0.00739 | 0.00634 | 0.00641 | 1.2071 | 1.2406 | 1.2107 | 1.211 | 1.2254 | 1.2379 | 1.2751 | 1.2736 | 1.255 | 1.2241 | 1.217 | 1.2204 | 0.00331 | 0.00467 | 0.00446 | 0.00392 | 0.00445 | 0.00316 | 0.32159 | 0.33538 | 0.294 |  | 0.00036 |  | 0.20763 | 0.20716 | 0.21253 | 0.21767 | 0.21593 | 0.21569 | 0.00068 | 0.00088 | 0.00086 | 0.00127 |  | 1.665 | 1.6543 |  | 1.7014 | 1.6816 | 0.15592 | 0.11918 | 0.09149 | 0.10053 | 5.6994 | 5.6892 | 5.6437 | 5.848 | 5.6899 | 5.592 | 0.01735 | 0.01755 | 0.01789 | 0.01782
59 | 2025_10_0959 | NTS_TH_47 | 0.01107 | 0.01324 | 0.00563 | 0.00596 | 0.00565 | 0.0057 | 0.00715 | 0.00615 | 0.00568 | 0.0058 | 1.2369 | 1.2764 | 1.2446 | 1.248 | 1.2618 | 1.2655 | 1.3178 | 1.3146 | 1.3002 | 1.2649 | 1.2544 | 1.2565 | 0.00664 | 0.00812 | 0.00745 | 0.00665 | 0.00942 | 0.00882 | 0.32756 | 0.34119 | 0.3507 |  | 0.000363 |  | 0.21366 | 0.21338 | 0.21878 | 0.22478 | 0.22281 | 0.22329 | 0.00099 | 0.00119 | 0.00136 | 0.0012 |  | 1.6934 | 1.6796 |  | 1.7122 | 1.7037 | 0.11253 | 0.08633 | 0.10554 | 0.10435 | 5.7397 | 5.7225 | 5.678 | 5.8761 | 5.7392 | 5.6349 | 0.01774 | 0.01797 | 0.01829 | 0.01825
60 | 2025_10_0960 | NTS_TH_48 | 0.00478 | 0.00822 | 0.00422 | 0.00478 | 0.00452 | 0.00456 | 0.00728 | 0.00605 | 0.00488 | 0.00498 | 1.0848 | 1.1154 | 1.0883 | 1.0889 | 1.1002 | 1.1098 | 1.1969 | 1.1835 | 1.1529 | 1.117 | 1.1127 | 1.1044 | 0.00029 | 0.00109 | 0.00038 | 0.0019 | 0.00156 | 0 | 0.30756 | 0.32275 | 0.27888 |  | 0.00017 |  | 0.19053 | 0.19015 | 0.1954 | 0.20051 | 0.19831 | 0.19544 | 0.00014 | 0.00037 | 0.00047 | 0.00053 |  | 1.6457 | 1.6299 |  | 1.6305 | 1.6097 | 0.13126 | 0.08445 | 0.10493 | 0.0712 | 5.7344 | 5.7185 | 5.667 | 5.6854 | 5.5824 | 5.4763 | 0.01566 | 0.01586 | 0.01626 | 0.01623
61 | 2025_10_0961 | SPS-SW2-10% | 0.02058 | 0.02167 | 0.02346 | 0.02337 | 0.02268 | 0.02316 | 0.02289 | 0.02272 | 0.02265 | 0.0231 | 0.98242 | 1.0175 | 1.0113 | 1.0432 | 1.0543 | 1.0117 | 1.023 | 1.0262 | 1.0251 | 1.0389 | 1.0405 | 1.0289 | 0.00932 | 0.00944 | 0.00968 | 0.00742 | 0.00993 | 0.00794 | 0.10322 | 0.11031 | 0.15308 |  | 0.000293 |  | 0.1954 | 0.19501 | 0.19524 | 0.20026 | 0.1986 | 0.20131 | 0.00454 | 0.00473 | 0.0048 | 0.00454 |  | 0.98729 | 0.99267 |  | 1.0175 | 1.0444 | 0.96627 | 0.99837 | 0.98379 | 0.93663 | 0.49985 | 0.50303 | 0.51209 | 0.50149 | 0.49819 | 0.50286 | 0.0252 | 0.02534 | 0.02558 | 0.02545
62 | 2025_10_0962 | SLRS-6 | 0.02779 | 0.02889 | 0.0141 | 0.01412 | 0.01318 | 0.01348 | 0.01546 | 0.01538 | 0.01353 | 0.01383 | 9.4252 | 9.2445 | 9.1102 | 8.0923 | 8.9221 | 9.1126 | 9.6053 | 9.5302 | 9.4485 | 9.0383 | 9.072 | 9.0485 | 0.0778 | 0.07834 | 0.07863 | 0.07536 | 0.07608 | 0.08118 | 0.69606 | 0.70003 | 0.6373 |  | 0.000765 |  | 2.2495 | 2.2419 | 2.29 | 2.3616 | 2.331 | 2.3141 | 0.00191 | 0.00211 | 0.00226 | 0.00259 |  | 2.9244 | 2.928 |  | 2.8219 | 2.8345 | 1.9812 | 1.9723 | 1.8219 | 1.7804 | 2.4354 | 2.4292 | 2.4205 | 2.5172 | 2.4606 | 2.4151 | 0.04099 | 0.04158 | 0.0419 | 0.04268
63 | 2025_10_0963 | NTS_TH_49 | 0.02353 | 0.02796 | 0.00585 | 0.00619 | 0.00601 | 0.00609 | 0.00626 | 0.00741 | 0.00611 | 0.00612 | 1.2161 | 1.2473 | 1.2201 | 1.2179 | 1.2306 | 1.2488 | 1.2857 | 1.2852 | 1.2814 | 1.236 | 1.2227 | 1.2299 | 0.019 | 0.01957 | 0.02052 | 0.01747 | 0.02043 | 0.02368 | 0.3564 | 0.36726 | 0.33688 |  | 0.000299 |  | 0.21466 | 0.21412 | 0.22071 | 0.22588 | 0.22311 | 0.22311 | 0.00271 | 0.00287 | 0.00299 | 0.00313 |  | 1.7223 | 1.7075 |  | 1.7386 | 1.7313 | 0.10019 | 0.08847 | 0.10923 | 0.07742 | 5.7453 | 5.7392 | 5.6959 | 5.8453 | 5.7505 | 5.6498 | 0.01676 | 0.01697 | 0.01728 | 0.01724
64 | 2025_10_0964 | NTS_TH_50 | 0.01461 | 0.01801 | 0.00562 | 0.00624 | 0.006 | 0.00607 | 0.00739 | 0.00699 | 0.00601 | 0.00623 | 1.1799 | 1.2219 | 1.1949 | 1.192 | 1.2048 | 1.2215 | 1.2606 | 1.257 | 1.239 | 1.2105 | 1.1939 | 1.2061 | 0.01528 | 0.01555 | 0.016 | 0.01469 | 0.01658 | 0.01563 | 0.36048 | 0.37223 | 0.35709 |  | 0.000356 |  | 0.20673 | 0.20557 | 0.21174 | 0.21702 | 0.2155 | 0.21412 | 0.00098 | 0.00121 | 0.00131 | 0.0016 |  | 1.7179 | 1.7022 |  | 1.7437 | 1.7259 | 0.1218 | 0.09321 | 0.09122 | 0.09203 | 5.5793 | 5.5856 | 5.5363 | 5.69 | 5.5789 | 5.4935 | 0.01665 | 0.01686 | 0.01718 | 0.01713
65 | 2025_10_0965 | NTS_TH_51 | 0.0661 | 0.06859 | 0.0069 | 0.00734 | 0.00697 | 0.00705 | 0.0087 | 0.00827 | 0.00705 | 0.00719 | 1.379 | 1.4069 | 1.3821 | 1.3776 | 1.3944 | 1.4161 | 1.4411 | 1.4538 | 1.4347 | 1.3982 | 1.3788 | 1.3947 | 0.08898 | 0.08909 | 0.08909 | 0.08578 | 0.08811 | 0.08918 | 0.66856 | 0.67178 | 0.67561 |  | 0.000381 |  | 0.24908 | 0.24792 | 0.25521 | 0.26239 | 0.25935 | 0.25894 | 0.00606 | 0.00641 | 0.00638 | 0.00651 |  | 2.1411 | 2.1244 |  | 2.1406 | 2.1453 | 0.14825 | 0.09171 | 0.12175 | 0.09994 | 5.6566 | 5.6695 | 5.6307 | 5.7874 | 5.6548 | 5.593 | 0.01808 | 0.01832 | 0.01865 | 0.01861
66 | 2025_10_0966 | NTS_TH_52 | 0.01647 | 0.01981 | 0.00561 | 0.006 | 0.00575 | 0.00582 | 0.00559 | 0.00654 | 0.00577 | 0.00584 | 1.267 | 1.3033 | 1.2742 | 1.2734 | 1.2904 | 1.3017 | 1.3393 | 1.3394 | 1.324 | 1.2797 | 1.2761 | 1.2739 | 0.01198 | 0.01261 | 0.01328 | 0.01134 | 0.0132 | 0.01313 | 0.33171 | 0.34538 | 0.32361 |  | 0.000314 |  | 0.21593 | 0.21589 | 0.22156 | 0.22647 | 0.22453 | 0.22284 | 0.00142 | 0.00159 | 0.00169 | 0.00185 |  | 1.7174 | 1.7059 |  | 1.7197 | 1.7148 | 0.12061 | 0.11102 | 0.13671 | 0.07431 | 5.6834 | 5.682 | 5.6336 | 5.7996 | 5.6554 | 5.574 | 0.01795 | 0.01817 | 0.01846 | 0.01839
67 | 2025_10_0967 | NTS_TH_53 | 0.00816 | 0.01149 | 0.00517 | 0.00533 | 0.00502 | 0.00508 | 0.007 | 0.00688 | 0.00508 | 0.00514 | 1.1092 | 1.1445 | 1.1179 | 1.1212 | 1.1339 | 1.1375 | 1.1966 | 1.1776 | 1.1576 | 1.1284 | 1.121 | 1.1238 | 0.0032 | 0.00358 | 0.00294 | 0.00145 | 0.00472 | 0.00051 | 0.29929 | 0.31403 | 0.2997 |  | 0.000316 |  | 0.18571 | 0.18547 | 0.19003 | 0.19478 | 0.19325 | 0.19225 | 0.00037 | 0.00063 | 0.00063 | 0.0007 |  | 1.6419 | 1.6303 |  | 1.664 | 1.651 | 0.11641 | 0.1032 | 0.1365 | 0.08194 | 5.7565 | 5.76 | 5.7005 | 5.9339 | 5.7195 | 5.6479 | 0.01568 | 0.01586 | 0.01613 | 0.01607
68 | 2025_10_0968 | NTS_TH_54
69 | 2025_10_0969 | NTS_TH_55 | 0.00859 | 0.01266 | 0.00531 | 0.00564 | 0.00521 | 0.00526 | 0.00609 | 0.00642 | 0.00528 | 0.00534 | 1.1411 | 1.1771 | 1.1478 | 1.151 | 1.1647 | 1.1627 | 1.2119 | 1.2123 | 1.1954 | 1.1513 | 1.1352 | 1.1439 | 0.00402 | 0.00462 | 0.00489 | 0.00372 | 0.0063 | 0.00453 | 0.28437 | 0.30055 | 0.26546 |  | 0.000339 |  | 0.19141 | 0.19096 | 0.19651 | 0.20123 | 0.1995 | 0.19782 | 0.00035 | 0.00064 | 0.00071 | 0.00098 |  | 1.6548 | 1.6436 |  | 1.6751 | 1.6583 | 0.08633 | 0.07982 | 0.10434 | 0.07432 | 5.841 | 5.8412 | 5.7774 | 5.9633 | 5.8068 | 5.7061 | 0.016 | 0.01621 | 0.01644 | 0.0164
70 | 2025_10_0970 | NTS_TH_56 | 0.00747 | 0.01084 | 0.0049 | 0.00544 | 0.0051 | 0.00513 | 0.00573 | 0.00591 | 0.00502 | 0.00529 | 1.0587 | 1.0903 | 1.065 | 1.073 | 1.0851 | 1.0862 | 1.1129 | 1.1206 | 1.1122 | 1.0762 | 1.077 | 1.0716 | 0.00235 | 0.00227 | 0.00194 | 0.00021 | 0.00118 | 0.00221 | 0.25939 | 0.27506 | 0.24931 |  | 0.00036 |  | 0.17487 | 0.17453 | 0.18016 | 0.18309 | 0.18257 | 0.18124 | 9e-05 | 0.00031 | 0.00036 | 0.00013 |  | 1.6277 | 1.6166 |  | 1.6496 | 1.6431 | 0.08875 | 0.07902 | 0.1134 | 0.07008 | 5.7878 | 5.7946 | 5.7443 | 5.8938 | 5.7903 | 5.6929 | 0.01506 | 0.01526 | 0.01549 | 0.01551
71 | 2025_10_0971 | NTS_TH_57 | 0.00415 | 0.00835 | 0.00396 | 0.00442 | 0.00418 | 0.00419 | 0.00538 | 0.0058 | 0.00452 | 0.00464 | 0.90064 | 0.94498 | 0.91998 | 0.91983 | 0.92863 | 0.93343 | 1.0102 | 0.99265 | 0.9661 | 0.93275 | 0.93367 | 0.91717 | 0.00048 | 0.00011 | 4e-05 | 0.00204 | 0.00195 | 0.0001 | 0.23473 | 0.25122 | 0.21051 |  | 0.000165 |  | 0.15836 | 0.15852 | 0.16241 | 0.16453 | 0.1639 | 0.15921 | 0.00012 | 0.0001 | 0.00014 | 0.00023 |  | 1.5912 | 1.5792 |  | 1.5555 | 1.5239 | 0.06829 | 0.07844 | 0.11505 | 0.06196 | 5.5973 | 5.5838 | 5.5402 | 5.5387 | 5.4204 | 5.3185 | 0.01316 | 0.01332 | 0.0135 | 0.01347
72 | 2025_10_0972 | NTS_TH_58 | 0.00436 | 0.00632 | 0.00468 | 0.00537 | 0.00509 | 0.00514 | 0.0069 | 0.00707 | 0.00546 | 0.00557 | 1.2015 | 1.2334 | 1.2035 | 1.1992 | 1.2136 | 1.2132 | 1.3076 | 1.2932 | 1.2678 | 1.2168 | 1.2072 | 1.1932 | 0.00047 | 0.00083 | 0.00064 | 0.00419 | 0.00098 | 0.00356 | 0.2693 | 0.28613 | 0.25503 |  | 0.000335 |  | 0.20097 | 0.20065 | 0.20512 | 0.20983 | 0.20839 | 0.20373 | 2e-05 | 0.00016 | 0.0004 | 0.00012 |  | 1.6923 | 1.6757 |  | 1.6584 | 1.6386 | 0.06773 | 0.0647 | 0.11978 | 0.07122 | 5.7734 | 5.7557 | 5.7042 | 5.7327 | 5.6294 | 5.5324 | 0.01714 | 0.01735 | 0.01761 | 0.01755
73 | 2025_10_0973 | NTS_TH_59 | 0.01492 | 0.0189 | 0.00735 | 0.00784 | 0.00742 | 0.00753 | 0.00875 | 0.00887 | 0.00755 | 0.00768 | 1.4432 | 1.4717 | 1.4395 | 1.4418 | 1.4627 | 1.4712 | 1.5299 | 1.5076 | 1.4908 | 1.4622 | 1.4476 | 1.4521 | 0.01256 | 0.0129 | 0.01238 | 0.01439 | 0.01324 | 0.01387 | 0.33374 | 0.34734 | 0.31674 |  | 0.000328 |  | 0.23637 | 0.23631 | 0.24232 | 0.24824 | 0.24575 | 0.246 | 0.00138 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00164 |  | 1.7581 | 1.7426 |  | 1.7795 | 1.7738 | 0.08323 | 0.05918 | 0.08752 | 0.05689 | 5.8814 | 5.8587 | 5.8128 | 6.0209 | 5.8644 | 5.7627 | 0.02025 | 0.0205 | 0.02092 | 0.02089
74 | 2025_10_0974 | SPS-SW2-10% | 0.02044 | 0.02392 | 0.02372 | 0.02365 | 0.0228 | 0.02329 | 0.02257 | 0.02394 | 0.0229 | 0.02339 | 0.99002 | 1.0241 | 1.018 | 1.0492 | 1.0619 | 1.0165 | 1.0513 | 1.0384 | 1.0354 | 1.0525 | 1.0536 | 1.0444 | 0.00912 | 0.00947 | 0.00978 | 0.00649 | 0.00876 | 0.01088 | 0.10445 | 0.11313 | 0.1444 |  | 0.000253 |  | 0.19659 | 0.19667 | 0.19642 | 0.20227 | 0.2007 | 0.20206 | 0.00457 | 0.00482 | 0.0049 | 0.00508 |  | 0.99093 | 0.99576 |  | 1.0351 | 1.0629 | 0.9404 | 0.99742 | 0.97034 | 1.0028 | 0.5051 | 0.50697 | 0.51508 | 0.48473 | 0.51318 | 0.49734 | 0.02542 | 0.02554 | 0.02597 | 0.02583
75 | 2025_10_0975 | SLRS-6 | 0.02835 | 0.03118 | 0.01397 | 0.0143 | 0.0133 | 0.01363 | 0.01472 | 0.01607 | 0.01371 | 0.01395 | 9.5816 | 9.3728 | 9.2329 | 8.1412 | 9.0014 | 9.1816 | 9.7287 | 9.6591 | 9.6087 | 9.1939 | 9.2325 | 9.1105 | 0.07947 | 0.07947 | 0.0805 | 0.0735 | 0.07674 | 0.08025 | 0.70259 | 0.70912 | 0.63644 |  | 0.000763 |  | 2.2817 | 2.2811 | 2.316 | 2.3916 | 2.3708 | 2.3323 | 0.00193 | 0.0023 | 0.00225 | 0.00238 |  | 2.9421 | 2.9484 |  | 2.8572 | 2.8599 | 2.0415 | 2.0216 | 1.7935 | 1.7809 | 2.4694 | 2.4543 | 2.4404 | 2.5373 | 2.4957 | 2.4373 | 0.04159 | 0.04222 | 0.04247 | 0.04329
76 | 2025_10_0976 | NTS_TH_60 | 0.01188 | 0.01389 | 0.00559 | 0.00634 | 0.00608 | 0.00614 | 0.00685 | 0.00747 | 0.0061 | 0.00624 | 1.2441 | 1.2805 | 1.249 | 1.2503 | 1.2672 | 1.2709 | 1.3266 | 1.3203 | 1.2979 | 1.2679 | 1.2563 | 1.2582 | 0.00423 | 0.00509 | 0.00473 | 0.00366 | 0.00528 | 0.005 | 0.28742 | 0.30294 | 0.27734 |  | 0.000356 |  | 0.20366 | 0.20366 | 0.20847 | 0.21393 | 0.2131 | 0.2109 | 0.00064 | 0.00078 | 0.00077 | 0.00096 |  | 1.701 | 1.6854 |  | 1.7286 | 1.7134 | 0.08114 | 0.06009 | 0.11181 | 0.05816 | 5.8435 | 5.8185 | 5.7553 | 5.9573 | 5.793 | 5.7157 | 0.01763 | 0.01784 | 0.01818 | 0.01811
77 | 2025_10_0977 | NTS_TH_61 | 0.00859 | 0.01532 | 0.00547 | 0.00592 | 0.00563 | 0.00568 | 0.00631 | 0.00653 | 0.00568 | 0.0058 | 1.2212 | 1.2517 | 1.2192 | 1.2224 | 1.2383 | 1.2478 | 1.2899 | 1.289 | 1.27 | 1.2425 | 1.233 | 1.2354 | 0.00234 | 0.00198 | 0.00215 | 0.00158 | 0.00221 | 0.00033 | 0.27683 | 0.29168 | 0.26562 |  | 0.000305 |  | 0.19754 | 0.19716 | 0.20331 | 0.20793 | 0.20619 | 0.20424 | 0.00034 | 0.00054 | 0.00051 | 0.0005 |  | 1.7495 | 1.7325 |  | 1.7623 | 1.7634 | 0.07682 | 0.04996 | 0.08397 | 0.04519 | 5.8691 | 5.851 | 5.8004 | 5.9868 | 5.8684 | 5.7674 | 0.01736 | 0.01759 | 0.01794 | 0.01792
78 | 2025_10_0978 | NTS_TH_62 | 0.00994 | 0.01357 | 0.00572 | 0.00596 | 0.00559 | 0.00565 | 0.00716 | 0.00693 | 0.00563 | 0.00577 | 1.1867 | 1.2211 | 1.1923 | 1.1943 | 1.2091 | 1.2143 | 1.2415 | 1.2517 | 1.2417 | 1.2038 | 1.1942 | 1.1969 | 0.00305 | 0.00349 | 0.00348 | 0.00164 | 0.00493 | 0.00327 | 0.24539 | 0.26048 | 0.2388 |  | 0.000358 |  | 0.19007 | 0.19013 | 0.19557 | 0.19895 | 0.19728 | 0.19715 | 0.00025 | 0.00036 | 0.00052 | 0.00057 |  | 1.6982 | 1.6827 |  | 1.7198 | 1.6983 | 0.10599 | 0.04805 | 0.05262 | 0.05077 | 5.8503 | 5.832 | 5.7763 | 5.931 | 5.7835 | 5.7096 | 0.01692 | 0.01712 | 0.01737 | 0.01735
79 | 2025_10_0979 | NTS_TH_63 | 0.01891 | 0.02273 | 0.00541 | 0.00572 | 0.0055 | 0.00556 | 0.00689 | 0.00638 | 0.00555 | 0.00572 | 1.1296 | 1.1637 | 1.1362 | 1.1377 | 1.1498 | 1.1539 | 1.2081 | 1.1938 | 1.184 | 1.1399 | 1.13 | 1.1304 | 0.01305 | 0.01326 | 0.01354 | 0.01211 | 0.01374 | 0.01237 | 0.32211 | 0.3352 | 0.30657 |  | 0.000341 |  | 0.18015 | 0.18019 | 0.1846 | 0.18891 | 0.18758 | 0.18511 | 0.00159 | 0.0018 | 0.00183 | 0.00195 |  | 1.8572 | 1.8431 |  | 1.8569 | 1.8424 | 0.09895 | 0.05532 | 0.09781 | 0.04418 | 5.9023 | 5.8813 | 5.8224 | 5.9995 | 5.8211 | 5.7375 | 0.01574 | 0.01593 | 0.01611 | 0.01605
80 | 2025_10_0980 | NTS_TH_64 | 0.0182 | 0.02205 | 0.00715 | 0.00733 | 0.00701 | 0.0071 | 0.00721 | 0.00835 | 0.00713 | 0.00724 | 1.3831 | 1.4091 | 1.378 | 1.3743 | 1.3951 | 1.4 | 1.47 | 1.452 | 1.4219 | 1.3939 | 1.3726 | 1.3747 | 0.00745 | 0.00854 | 0.00788 | 0.00315 | 0.00956 | 0.00953 | 0.27107 | 0.28635 | 0.25466 |  | 0.000353 |  | 0.20988 | 0.20952 | 0.21501 | 0.22052 | 0.21872 | 0.21623 | 0.00064 | 0.00086 | 0.0009 | 0.00091 |  | 1.8045 | 1.7915 |  | 1.8159 | 1.8061 | 0.07596 | 0.04014 | 0.05873 | 0.04903 | 5.83 | 5.8167 | 5.7626 | 5.9537 | 5.7944 | 5.7111 | 0.01968 | 0.01993 | 0.0203 | 0.02022

## Choosing Wavelengths
Rack:Tube |  | Solution Label | Al Ax 396.152 nm ppm | Al R 396.152 nm ppm | Ba Ax 230.424 nm ppm | Ba Ax 233.527 nm ppm | Ba Ax 455.403 nm ppm | Ba Ax 493.408 nm ppm | Ba R 230.424 nm ppm | Ba R 233.527 nm ppm | Ba R 455.403 nm ppm | Ba R 493.408 nm ppm | Ca Ax 315.887 nm ppm | Ca Ax 317.933 nm ppm | Ca Ax 373.690 nm ppm | Ca Ax 393.366 nm ppm | Ca Ax 396.847 nm ppm | Ca Ax 422.673 nm ppm | Ca R 315.887 nm ppm | Ca R 317.933 nm ppm | Ca R 373.690 nm ppm | Ca R 393.366 nm ppm | Ca R 396.847 nm ppm | Ca R 422.673 nm ppm | Fe Ax 234.350 nm ppm | Fe Ax 238.204 nm ppm | Fe Ax 259.940 nm ppm | Fe R 234.350 nm ppm | Fe R 238.204 nm ppm | Fe R 259.940 nm ppm | K Ax 766.491 nm ppm | K Ax 769.897 nm ppm | K R 766.491 nm ppm | K R 769.897 nm ppm | Li Ax 670.783 nm ppm | Li R 670.783 nm ppm | Mg Ax 279.553 nm ppm | Mg Ax 280.270 nm ppm | Mg Ax 285.213 nm ppm | Mg R 279.553 nm ppm | Mg R 280.270 nm ppm | Mg R 285.213 nm ppm | Mn Ax 257.610 nm ppm | Mn Ax 259.372 nm ppm | Mn R 257.610 nm ppm | Mn R 259.372 nm ppm | Na Ax 568.821 nm ppm | Na Ax 588.995 nm ppm | Na Ax 589.592 nm ppm | Na R 568.821 nm ppm | Na R 588.995 nm ppm | Na R 589.592 nm ppm | S Ax 180.669 nm ppm | S Ax 181.972 nm ppm | S R 180.669 nm ppm | S R 181.972 nm ppm | Si Ax 251.432 nm ppm | Si Ax 251.611 nm ppm | Si Ax 288.158 nm ppm | Si R 251.432 nm ppm | Si R 251.611 nm ppm | Si R 288.158 nm ppm | Sr Ax 407.771 nm ppm | Sr Ax 421.552 nm ppm | Sr R 407.771 nm ppm | Sr R 421.552 nm ppm
13 | 2025_10_0913 | NEP25-014 | 0.00412 | 0.00691 | 0.00133 | 0.00161 | 0.00169 | 0.00166 | 0.00285 | 0.0024 | 0.00164 | 0.00166 | 1.3779 | 1.4125 | 1.3781 | 1.373 | 1.3846 | 1.3961 | 1.4614 | 1.4574 | 1.4404 | 1.3907 | 1.3741 | 1.3663 | 1e-05 | 0.00013 | 0.00011 | 0.00291 | 0.00214 | 0.00019 | 0.41129 | 0.42162 | 0.39833 |  | 0.00041 |  | 0.21324 | 0.21276 | 0.2178 | 0.22401 | 0.2221 | 0.21815 | 0.00021 | 0.00045 | 0.0004 | 0.00051 |  | 2.0022 | 1.9806 |  | 1.9918 | 1.9818 | 0.04403 | 0.0357 | 0.05536 | 0.02959 | 6.2279 | 6.2051 | 6.0972 | 6.3512 | 6.1873 | 6.051 | 0.02064 | 0.02087 | 0.02132 | 0.02113
14 | 2025_10_0914 | NEP25-015 | 0.037 | 0.03831 | 0.0006 | 0.00114 | 0.00115 | 0.00112 | 0.00219 | 0.00267 | 0.00101 | 0.00106 | 0.64346 | 0.68108 | 0.6643 | 0.67342 | 0.6739 | 0.6762 | 0.69475 | 0.693 | 0.68339 | 0.67257 | 0.66831 | 0.66621 | 0.02273 | 0.02403 | 0.02391 | 0.02206 | 0.02388 | 0.0252 | 0.46598 | 0.46758 | 0.45731 |  | 0.000326 |  | 0.16221 | 0.16182 | 0.16636 | 0.16936 | 0.16796 | 0.16721 | 0.00081 | 0.00106 | 0.00106 | 0.00129 |  | 0.73948 | 0.73235 |  | 0.7587 | 0.74322 | 0.07652 | 0.139 | 0.15135 | 0.12025 | 2.6175 | 2.6022 | 2.5675 | 2.6395 | 2.6079 | 2.5383 | 0.00888 | 0.00899 | 0.00914 | 0.00908
15 | 2025_10_0915 | NEP25-016 | 0.00827 | 0.01157 | 0.0024 | 0.00322 | 0.00307 | 0.00308 | 0.00412 | 0.00386 | 0.00303 | 0.00313 | 0.95614 | 0.99796 | 0.9747 | 0.9824 | 0.98765 | 0.98632 | 1.0241 | 1.0167 | 1.0064 | 0.98764 | 0.98315 | 0.98002 | 0.00362 | 0.00437 | 0.00387 | 0.00167 | 0.00558 | 0.00359 | 0.38506 | 0.39464 | 0.39462 |  | 0.000324 |  | 0.1357 | 0.13559 | 0.13978 | 0.14157 | 0.14067 | 0.14121 | 0.00381 | 0.00404 | 0.00407 | 0.00427 |  | 0.5464 | 0.54423 |  | 0.56298 | 0.56081 | 0.53729 | 0.54741 | 0.49364 | 0.48124 | 0.0199 | 0.03009 | 0.04547 | 0.02613 | 0.01548 | 0.03447 | 0.00283 | 0.00293 | 0.00285 | 0.00298
16 | 2025_10_0916 | NEP25-017 | 0.004 | 0.00566 | 0.00356 | 0.00383 | 0.00372 | 0.00373 | 0.00539 | 0.00441 | 0.0037 | 0.00376 | 4.1309 | 4.1351 | 4.0393 | 3.9422 | 4.0127 | 4.1576 | 4.2891 | 4.2222 | 4.2018 | 4.0566 | 4.0431 | 4.0431 | 0.00031 | 0.00028 | 0.00033 | 0.00174 | 0.00141 | 0.00165 | 1.0877 | 1.0799 | 1.0387 |  | 0.000682 |  | 0.61518 | 0.61707 | 0.63037 | 0.64757 | 0.63956 | 0.63703 | 1e-05 | 0.00026 | 0.00029 | 0.00039 |  | 3.9468 | 3.9375 |  | 3.8959 | 3.8658 | 0.16683 | 0.09075 | 0.10688 | 0.09075 | 10.1916 | 10.1814 | 10.0493 | 10.278 | 10.0837 | 9.9529 | 0.05906 | 0.05914 | 0.06029 | 0.06021
17 | 2025_10_0917 | NEP25-018 | 0.00484 | 0.00643 | 0.00354 | 0.00385 | 0.00365 | 0.00366 | 0.00462 | 0.00436 | 0.00358 | 0.00371 | 5.2798 | 5.2603 | 5.1386 | 4.8824 | 5.0763 | 5.2451 | 5.3978 | 5.3458 | 5.3467 | 5.1613 | 5.1432 | 5.1328 | 0.00023 | 4e-05 | 0.00056 | 0.00195 | 0.00246 | 0.00322 | 0.79771 | 0.79649 | 0.74425 |  | 0.001124 |  | 0.75478 | 0.75449 | 0.76912 | 0.79126 | 0.77932 | 0.7806 | 6e-05 | 0.00024 | 0.00037 | 0.00053 |  | 3.4933 | 3.5041 |  | 3.461 | 3.4229 | 0.13546 | 0.09341 | 0.10429 | 0.06053 | 11.1347 | 11.147 | 11.0342 | 11.2498 | 10.9885 | 10.9186 | 0.06086 | 0.06109 | 0.06202 | 0.06218
18 | 2025_10_0918 | NEP25-019 | 0.01609 | 0.01852 | 0.0018 | 0.00243 | 0.00242 | 0.00242 | 0.00492 | 0.00358 | 0.00241 | 0.00241 | 2.1115 | 2.1328 | 2.085 | 2.072 | 2.1066 | 2.1374 | 2.1951 | 2.1747 | 2.1637 | 2.1228 | 2.0744 | 2.092 | 0.02643 | 0.02697 | 0.02766 | 0.02608 | 0.02711 | 0.02821 | 1.2097 | 1.2008 | 1.2052 |  | 0.000365 |  | 0.40907 | 0.41067 | 0.41934 | 0.43021 | 0.42556 | 0.42371 | 0.00096 | 0.00112 | 0.00125 | 0.00161 |  | 2.4925 | 2.465 |  | 2.4575 | 2.4565 | 0.25673 | 0.21586 | 0.26063 | 0.20183 | 6.7384 | 6.7464 | 6.6457 | 6.855 | 6.6938 | 6.5903 | 0.02678 | 0.0269 | 0.02765 | 0.02737
19 | 2025_10_0919 | NEP25-020 | 0.0039 | 0.00559 | 0.0034 | 0.00386 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0039 | 0.00358 | 0.00368 | 4.2826 | 4.2656 | 4.1714 | 4.0164 | 4.157 | 4.2584 | 4.4265 | 4.3707 | 4.3497 | 4.1832 | 4.1661 | 4.1443 | 0.00018 | 0.00061 | 0.00039 | 0.00166 | 0.00278 | 0.0015 | 1.016 | 1.0118 | 0.97952 |  | 0.001067 |  | 0.36885 | 0.36725 | 0.37518 | 0.38738 | 0.38241 | 0.38041 | 0.0003 | 0.00045 | 0.00042 | 0.0005 |  | 4.0573 | 4.0569 |  | 4.0253 | 3.9872 | 0.16581 | 0.08462 | 0.09713 | 0.07474 | 10.1419 | 10.1265 | 10.0125 | 10.2544 | 10.0328 | 9.9428 | 0.03852 | 0.03876 | 0.03943 | 0.03954
20 | 2025_10_0920 | NEP25-021 | 0.00822 | 0.01186 | 0.00138 | 0.00178 | 0.00181 | 0.00177 | 0.00158 | 0.00237 | 0.00174 | 0.00179 | 1.7911 | 1.8231 | 1.7813 | 1.7678 | 1.7921 | 1.8162 | 1.8982 | 1.8715 | 1.8583 | 1.8016 | 1.7802 | 1.775 | 0.00187 | 0.00266 | 0.00251 | 0.00058 | 0.00308 | 0.003 | 0.69458 | 0.69843 | 0.66684 |  | 0.000394 |  | 0.22201 | 0.22139 | 0.22719 | 0.23329 | 0.2315 | 0.22879 | 0.00031 | 0.00048 | 0.00056 | 0.00062 |  | 2.883 | 2.88 |  | 2.8915 | 2.8607 | 0.21219 | 0.1773 | 0.1433 | 0.15175 | 5.8989 | 5.8905 | 5.7984 | 5.9804 | 5.8435 | 5.764 | 0.01724 | 0.01747 | 0.01781 | 0.01779
21 | 2025_10_0921 | NEP25-022 | 0.00355 | 0.00631 | 0.00525 | 0.00596 | 0.00544 | 0.0055 | 0.00752 | 0.00643 | 0.00552 | 0.00569 | 4.677 | 4.6475 | 4.5421 | 4.3619 | 4.5139 | 4.6195 | 4.8074 | 4.7578 | 4.7452 | 4.5198 | 4.5122 | 4.5115 | 0.00012 | 0.00072 | 0.00035 | 0.00014 | 0.00119 | 0.00188 | 0.94232 | 0.94125 | 0.89403 |  | 0.000608 |  | 0.40014 | 0.40063 | 0.40906 | 0.42206 | 0.41826 | 0.41418 | 0.00057 | 0.00081 | 0.00103 | 0.00063 |  | 3.4173 | 3.4236 |  | 3.3898 | 3.3598 | 0.18828 | 0.14775 | 0.13928 | 0.11903 | 8.062 | 8.0377 | 7.9411 | 8.1378 | 7.9801 | 7.8825 | 0.04044 | 0.04074 | 0.04133 | 0.04148
22 | 2025_10_0922 | NEP25-023 | 0.00323 | 0.00545 | 0.00504 | 0.00516 | 0.00497 | 0.00501 | 0.00699 | 0.00584 | 0.00497 | 0.00505 | 1.2773 | 1.3096 | 1.2792 | 1.2774 | 1.2903 | 1.2967 | 1.3459 | 1.3521 | 1.3316 | 1.2875 | 1.2723 | 1.2679 | 0.00076 | 3e-05 | 0.0003 | 0.00101 | 0.00113 | 0.00351 | 0.59652 | 0.60403 | 0.5853 |  | 0.000432 |  | 0.32773 | 0.32661 | 0.33215 | 0.34158 | 0.33773 | 0.33359 | 0.00016 | 0.0004 | 0.00056 | 0.00063 |  | 1.368 | 1.3583 |  | 1.3833 | 1.3576 | 0.16634 | 0.18707 | 0.16955 | 0.16303 | 4.8195 | 4.8083 | 4.7514 | 4.8473 | 4.7934 | 4.6909 | 0.01542 | 0.01562 | 0.0158 | 0.01572
23 | 2025_10_0923 | NEP25-024 | 0.00535 | 0.00746 | 0.00069 | 0.0013 | 0.0013 | 0.00126 | 0.0017 | 0.00229 | 0.00121 | 0.00129 | 1.0641 | 1.1003 | 1.0757 | 1.0753 | 1.0848 | 1.0872 | 1.1468 | 1.1317 | 1.1177 | 1.0852 | 1.0835 | 1.0746 | 7e-05 | 0.00048 | 0.0001 | 0.0014 | 0.00214 | 0.00162 | 0.39599 | 0.40908 | 0.39072 |  | 0.000375 |  | 0.2008 | 0.20052 | 0.20532 | 0.21084 | 0.20854 | 0.20699 | 7e-05 | 0.00032 | 0.00036 | 0.00062 |  | 1.196 | 1.1861 |  | 1.2174 | 1.1975 | 0.07712 | 0.08202 | 0.07616 | 0.07525 | 4.9255 | 4.9127 | 4.8513 | 4.9939 | 4.8991 | 4.8171 | 0.01143 | 0.01159 | 0.0118 | 0.0118
26 | 2025_10_0926 | NEP25-025 | 0.00536 | 0.00696 | 0.00117 | 0.0014 | 0.00146 | 0.00143 | 0.00291 | 0.00173 | 0.00145 | 0.00138 | 1.4928 | 1.5279 | 1.4943 | 1.499 | 1.5184 | 1.522 | 1.5844 | 1.5599 | 1.5529 | 1.5157 | 1.4942 | 1.499 | 0.0029 | 0.00301 | 0.00303 | 0.00336 | 0.00583 | 0.00162 | 0.70689 | 0.71003 | 0.71427 |  | 0.000455 |  | 0.32109 | 0.31988 | 0.32696 | 0.33475 | 0.33164 | 0.32995 | 5e-05 | 0.00027 | 0.00021 | 0.00053 |  | 1.4097 | 1.3979 |  | 1.4397 | 1.4074 | 0.18352 | 0.13771 | 0.18327 | 0.13138 | 5.5076 | 5.5069 | 5.4401 | 5.592 | 5.5012 | 5.3853 | 0.01751 | 0.01774 | 0.01806 | 0.01792
27 | 2025_10_0927 | NEP25-026 | 0.01176 | 0.01656 | 0.00167 | 0.00194 | 0.00196 | 0.00195 | 0.00267 | 0.00257 | 0.00191 | 0.00183 | 0.81623 | 0.85328 | 0.83279 | 0.83853 | 0.84354 | 0.84849 | 0.87917 | 0.87 | 0.86126 | 0.84235 | 0.8407 | 0.83888 | 0.00601 | 0.00617 | 0.00573 | 0.00409 | 0.00647 | 0.00408 | 0.52067 | 0.52649 | 0.52433 |  | 0.00036 |  | 0.18613 | 0.1863 | 0.19089 | 0.19463 | 0.19344 | 0.19276 | 0.00012 | 0.00033 | 0.00029 | 0.00055 |  | 0.88733 | 0.88076 |  | 0.91027 | 0.89614 | 0.09271 | 0.09386 | 0.08873 | 0.07562 | 3.6915 | 3.6982 | 3.6561 | 3.8129 | 3.7055 | 3.6225 | 0.01024 | 0.01038 | 0.01055 | 0.01052
28 | 2025_10_0928 | NEP25-027 | 0.00579 | 0.00655 | 0.00223 | 0.0025 | 0.00256 | 0.00254 | 0.00297 | 0.00421 | 0.00249 | 0.00263 | 0.98062 | 1.0155 | 0.99449 | 1 | 1.0081 | 1.0145 | 1.0417 | 1.0401 | 1.0285 | 1.0089 | 1.0073 | 1.0061 | 0.00157 | 0.002 | 0.00209 | 0.00052 | 0.0038 | 0.00232 | 0.5511 | 0.55243 | 0.5544 |  | 0.000345 |  | 0.21405 | 0.2134 | 0.21948 | 0.22417 | 0.2225 | 0.22225 | 0.00013 | 0.00037 | 0.00047 | 0.00059 |  | 1.276 | 1.2642 |  | 1.31 | 1.2832 | 0.10276 | 0.09395 | 0.1161 | 0.08758 | 3.749 | 3.7429 | 3.7019 | 3.851 | 3.7572 | 3.6707 | 0.01175 | 0.0119 | 0.0121 | 0.01212
29 | 2025_10_0929 | NEP25-028 | 0.00372 | 0.00715 | 0.00316 | 0.00388 | 0.00379 | 0.00379 | 0.0043 | 0.00519 | 0.00383 | 0.00379 | 0.78188 | 0.81951 | 0.80096 | 0.8084 | 0.81313 | 0.81991 | 0.90135 | 0.83754 | 0.82743 | 0.81323 | 0.81202 | 0.80702 | 0.00052 | 0.00019 | 3e-05 | 0.00188 | 0.00296 | 0.00181 | 0.42909 | 0.43929 | 0.42298 |  | 0.000387 |  | 0.16335 | 0.16311 | 0.16814 | 0.17095 | 0.16982 | 0.16852 | 0.00134 | 0.00153 | 0.00172 | 0.00172 |  | 0.93503 | 0.92893 |  | 0.95996 | 0.95093 | 0.09705 | 0.08268 | 0.10624 | 0.05247 | 4.4677 | 4.4642 | 4.4104 | 4.5726 | 4.4535 | 4.3719 | 0.01059 | 0.01074 | 0.01091 | 0.01088
30 | 2025_10_0930 | NEP25-029 | 0.07013 | 0.06922 | 0.00221 | 0.00272 | 0.00263 | 0.00261 | 0.00347 | 0.00352 | 0.00258 | 0.00272 | 3.195 | 3.191 | 3.1258 | 3.0744 | 3.13 | 3.2783 | 3.2809 | 3.2357 | 3.2299 | 3.1489 | 3.1477 | 3.1965 | 0.06894 | 0.06906 | 0.07033 | 0.06703 | 0.06839 | 0.07133 | 2.0773 | 2.0712 | 2.1425 |  | 0.001437 |  | 0.40996 | 0.41142 | 0.42565 | 0.43074 | 0.42562 | 0.43064 | 0.01036 | 0.01067 | 0.01064 | 0.01066 |  | 4.5861 | 4.5858 |  | 4.5837 | 4.5455 | 0.48635 | 0.44437 | 0.42091 | 0.40387 | 6.1208 | 6.1081 | 6.053 | 6.2881 | 6.1129 | 5.9939 | 0.02311 | 0.02351 | 0.02384 | 0.0239
31 | 2025_10_0931 | NEP25-030 | 0.00805 | 0.01155 | 0.00136 | 0.00187 | 0.00187 | 0.00186 | 0.00453 | 0.00254 | 0.0018 | 0.00186 | 0.46908 | 0.50341 | 0.49322 | 0.50291 | 0.49542 | 0.52771 | 0.51007 | 0.5155 | 0.50498 | 0.4974 | 0.49533 | 0.50277 | 0.00417 | 0.00498 | 0.00438 | 0.0042 | 0.00469 | 0.00393 | 0.39101 | 0.4031 | 0.32688 |  | 0.000352 |  | 0.08218 | 0.08213 | 0.08626 | 0.08682 | 0.08644 | 0.08749 | 0.00321 | 0.00351 | 0.0036 | 0.00321 |  | 7.2886 | 7.1939 |  | 7.4864 | 7.4119 | 1.0324 | 1.1322 | 1.0547 | 1.0216 | 0.08025 | 0.0878 | 0.10147 | 0.04161 | 0.0845 | 0.08578 | 0.00097 | 0.00104 | 0.00094 | 0.00109
32 | 2025_10_0932 | NEP25-031 | 0.00933 | 0.00947 | 0.00238 | 0.00283 | 0.00277 | 0.00275 | 0.00406 | 0.00421 | 0.00266 | 0.00283 | 2.98 | 2.975 | 2.9057 | 2.8633 | 2.8678 | 2.9791 | 3.0541 | 3.0312 | 3.0121 | 2.9179 | 2.9161 | 2.9124 | 0.00241 | 0.003 | 0.00301 | 0.00134 | 0.00463 | 0.00414 | 1.1753 | 1.1695 | 1.1747 |  | 0.000181 |  | 0.55199 | 0.5526 | 0.56391 | 0.57977 | 0.57264 | 0.5713 | 6e-05 | 0.0003 | 0.00042 | 0.00046 |  | 2.4476 | 2.4213 |  | 2.4217 | 2.3993 | 0.16925 | 0.11977 | 0.14068 | 0.10865 | 7.8419 | 7.8362 | 7.773 | 7.9477 | 7.784 | 7.6631 | 0.02747 | 0.0277 | 0.02825 | 0.02822
33 | 2025_10_0933 | NEP25-032 | 0.00695 | 0.00779 | 0.00164 | 0.00209 | 0.00206 | 0.00204 | 0.00187 | 0.00331 | 0.00203 | 0.00203 | 2.4244 | 2.4284 | 2.3751 | 2.3455 | 2.3972 | 2.4301 | 2.5137 | 2.4799 | 2.4698 | 2.3881 | 2.3835 | 2.3893 | 0.00086 | 0.00116 | 0.00089 | 0.00155 | 0.00342 | 0.00158 | 0.81632 | 0.81634 | 0.81526 |  | 0.000316 |  | 0.4129 | 0.41298 | 0.42152 | 0.43325 | 0.42887 | 0.42723 | 5e-05 | 0.00019 | 0.00024 | 0.00029 |  | 2.1424 | 2.1161 |  | 2.1297 | 2.1102 | 0.0977 | 0.0658 | 0.12809 | 0.06241 | 7.027 | 7.021 | 6.9629 | 7.1666 | 7.0144 | 6.8957 | 0.02177 | 0.02212 | 0.02239 | 0.02241
34 | 2025_10_0934 | NEP25-033 | 0.0038 | 0.00599 | 0.00295 | 0.00339 | 0.00341 | 0.00344 | 0.00585 | 0.00355 | 0.00341 | 0.00345 | 2.7037 | 2.7028 | 2.6425 | 2.6056 | 2.676 | 2.7074 | 2.7837 | 2.7648 | 2.7429 | 2.6517 | 2.6475 | 2.6464 | 0.00022 | 0.00053 | 0.00042 | 0.00062 | 0.00087 | 0.00076 | 1.043 | 1.0382 | 1.0494 |  | 0.000363 |  | 0.4387 | 0.43962 | 0.4493 | 0.46017 | 0.4551 | 0.45367 | 0.00019 | 0.00036 | 0.00044 | 0.00036 |  | 2.2255 | 2.203 |  | 2.2019 | 2.1855 | 0.09925 | 0.07459 | 0.10473 | 0.09284 | 7.3533 | 7.362 | 7.2885 | 7.4443 | 7.3136 | 7.1962 | 0.02553 | 0.02575 | 0.02622 | 0.02619
35 | 2025_10_0935 | NEP25-034 | 0.00502 | 0.00937 | 0.00348 | 0.00381 | 0.00368 | 0.00369 | 0.00533 | 0.00442 | 0.00364 | 0.00375 | 1.8771 | 1.8993 | 1.8603 | 1.8563 | 1.8888 | 1.9124 | 1.9642 | 1.9475 | 1.9283 | 1.8896 | 1.8595 | 1.8786 | 1e-05 | 0.00016 | 0.00047 | 0.00239 | 0.00127 | 0.0004 | 0.84211 | 0.84247 | 0.83569 |  | 0.000331 |  | 0.55303 | 0.55551 | 0.56563 | 0.5828 | 0.57516 | 0.57527 | 0.00152 | 0.00177 | 0.0018 | 0.00151 |  | 2.5104 | 2.4834 |  | 2.4917 | 2.4854 | 0.15347 | 0.1284 | 0.10231 | 0.10913 | 7.9708 | 7.9853 | 7.9164 | 8.1776 | 7.949 | 7.8433 | 0.01784 | 0.0181 | 0.01834 | 0.01832
36 | 2025_10_0936 | NEP25-035 | 0.00433 | 0.00693 | 0.00011 | 0.00026 | 0.00043 | 0.00038 | 0.00019 | 0.00105 | 0.00031 | 0.00033 | 0.11243 | 0.13358 | 0.12904 | 0.12987 | 0.13023 | 0.13275 | 0.12078 | 0.13514 | 0.11788 | 0.13 | 0.12793 | 0.12846 | 0.00223 | 0.00207 | 0.00215 | 0.00122 | 0.00363 | 0.00103 | 0.07479 | 0.08581 | 0.13888 |  | 0.00028 |  | 0.01714 | 0.01722 | 0.01916 | 0.0182 | 0.01872 | 0.01905 | 0.00043 | 0.00069 | 0.00073 | 0.00086 |  | 0.40341 | 0.40024 |  | 0.4281 | 0.40979 | 0.12206 | 0.11848 | 0.0782 | 0.09658 | 0.00164 | 0.00757 | 0.02163 | 0.07024 | 0.00314 | 0.00153 | 0.00021 | 0.00025 | 0.0002 | 0.00019
39 | 2025_10_0939 | NEP25-036 | 0.00401 | 0.00643 | 0.00055 | 0.00089 | 0.00099 | 0.00096 | 0.00186 | 0.00242 | 0.00089 | 0.00091 | 0.24391 | 0.2719 | 0.26518 | 0.26843 | 0.26963 | 0.26956 | 0.27521 | 0.27654 | 0.2611 | 0.26442 | 0.26327 | 0.26513 | 0.00083 | 0.00143 | 0.00115 | 0.00155 | 0.00375 | 0.00111 | 0.05174 | 0.06044 | 0.12458 |  | 0.000292 |  | 0.04419 | 0.04434 | 0.04693 | 0.04661 | 0.04661 | 0.04609 | 0.00066 | 0.00087 | 0.00096 | 0.0009 |  | 0.02913 | 0.02758 |  | 0.05486 | 0.03634 | 0.20395 | 0.19993 | 0.18006 | 0.18603 | 0.00425 | 0.00771 | 0.02416 | 0.02636 | 0.00814 | 0.01204 | 0.00028 | 0.00033 | 0.00026 | 0.00029
40 | 2025_10_0940 | NEP25-037 | 0.00594 | 0.009 | 0.00164 | 0.00202 | 0.00209 | 0.00207 | 0.00295 | 0.00296 | 0.00206 | 0.00212 | 0.53745 | 0.57111 | 0.55952 | 0.56114 | 0.56353 | 0.56887 | 0.58885 | 0.58492 | 0.56063 | 0.56163 | 0.56025 | 0.56165 | 0.0102 | 0.01133 | 0.0116 | 0.00775 | 0.01086 | 0.01095 | 0.15864 | 0.1737 | 0.17229 |  | 0.000215 |  | 0.0342 | 0.03422 | 0.03655 | 0.03598 | 0.0362 | 0.03637 | 0.00218 | 0.00239 | 0.00248 | 0.00248 |  | 0.15427 | 0.15323 |  | 0.17354 | 0.16194 | 0.41729 | 0.43096 | 0.44666 | 0.37588 | 0.03517 | 0.04135 | 0.05547 | 0.03645 | 0.02918 | 0.03952 | 0.00068 | 0.00074 | 0.00065 | 0.00075
41 | 2025_10_0941 | NEP25-038 | 0.00431 | 0.00798 | 0.00195 | 0.00244 | 0.00231 | 0.00231 | 0.00365 | 0.00307 | 0.00231 | 0.0024 | 0.46029 | 0.48915 | 0.4798 | 0.4886 | 0.48502 | 0.4911 | 0.51144 | 0.49917 | 0.49465 | 0.48151 | 0.48043 | 0.48267 | 0.00191 | 0.00199 | 0.00161 | 0.00044 | 0.0014 | 0.0015 | 0.58165 | 0.58981 | 0.60499 |  | 0.000307 |  | 0.05063 | 0.05091 | 0.05339 | 0.05352 | 0.05314 | 0.05285 | 0.00151 | 0.0017 | 0.00181 | 0.00172 |  | 0.62382 | 0.62178 |  | 0.66633 | 0.64127 | 0.51097 | 0.57314 | 0.53937 | 0.49521 | 0.10554 | 0.10956 | 0.12295 | 0.07809 | 0.10133 | 0.10195 | 0.00058 | 0.00065 | 0.00054 | 0.00062
42 | 2025_10_0942 | NEP25-039 | 0.008 | 0.01065 | 0.00262 | 0.00304 | 0.00292 | 0.00293 | 0.00393 | 0.00332 | 0.00288 | 0.00297 | 2.6152 | 2.6222 | 2.5661 | 2.5213 | 2.5769 | 2.6246 | 2.739 | 2.696 | 2.6688 | 2.5743 | 2.5706 | 2.571 | 0.00166 | 0.00193 | 0.00158 | 0.00188 | 0.00238 | 0.00242 | 0.92023 | 0.92235 | 0.89733 |  | 0.00046 |  | 0.34628 | 0.34517 | 0.35265 | 0.36434 | 0.36017 | 0.35843 | 0.00026 | 0.00042 | 0.00063 | 0.00049 |  | 3.0248 | 3.021 |  | 3.0331 | 2.9975 | 0.15744 | 0.11178 | 0.15966 | 0.10408 | 7.2287 | 7.2042 | 7.1437 | 7.3354 | 7.2163 | 7.1047 | 0.03032 | 0.0305 | 0.03134 | 0.03122
43 | 2025_10_0943 | NEP25-040 | 0.014 | 0.01528 | 0.00239 | 0.00246 | 0.00255 | 0.00253 | 0.00332 | 0.00373 | 0.00247 | 0.00256 | 2.3007 | 2.3054 | 2.2541 | 2.2274 | 2.2767 | 2.2949 | 2.4084 | 2.3667 | 2.349 | 2.2531 | 2.2485 | 2.2617 | 0.00342 | 0.00395 | 0.0042 | 0.0049 | 0.00472 | 0.00157 | 0.59858 | 0.60581 | 0.57589 |  | 0.000481 |  | 0.30085 | 0.29985 | 0.30662 | 0.31468 | 0.31172 | 0.31096 | 0.00046 | 0.00065 | 0.00076 | 0.00086 |  | 1.9969 | 1.9738 |  | 2.0044 | 1.9791 | 0.15456 | 0.14673 | 0.13659 | 0.12107 | 5.7433 | 5.7268 | 5.6634 | 5.8292 | 5.7163 | 5.598 | 0.01976 | 0.02007 | 0.0203 | 0.02033
44 | 2025_10_0944 | NEP25-041 | 0.02742 | 0.02979 | 0.00267 | 0.00311 | 0.00292 | 0.00291 | 0.00368 | 0.00407 | 0.0029 | 0.00309 | 2.2268 | 2.2354 | 2.1807 | 2.1503 | 2.1995 | 2.2299 | 2.324 | 2.2982 | 2.2757 | 2.1921 | 2.1956 | 2.1916 | 0.01714 | 0.01857 | 0.01889 | 0.01591 | 0.02022 | 0.01728 | 0.63154 | 0.6384 | 0.61172 |  | 0.000373 |  | 0.29883 | 0.29783 | 0.30478 | 0.3135 | 0.31117 | 0.3087 | 0.00189 | 0.00209 | 0.00235 | 0.00237 |  | 2.0964 | 2.0765 |  | 2.1155 | 2.0968 | 0.15671 | 0.1369 | 0.13891 | 0.11765 | 5.854 | 5.8615 | 5.7852 | 6.0078 | 5.8437 | 5.738 | 0.02096 | 0.02129 | 0.02164 | 0.02161
45 | 2025_10_0945 | NEP25-042 | 0.00547 | 0.00758 | 0.0005 | 0.001 | 0.00106 | 0.00103 | 0.00139 | 0.00228 | 0.0009 | 0.00103 | 0.42633 | 0.46078 | 0.45056 | 0.45688 | 0.45523 | 0.45733 | 0.46704 | 0.47479 | 0.4465 | 0.45057 | 0.44958 | 0.44721 | 0.00289 | 0.00343 | 0.00347 | 0.00123 | 0.00587 | 0.00406 | 0.10117 | 0.11304 | 0.15019 |  | 0.00017 |  | 0.05194 | 0.05204 | 0.05473 | 0.05483 | 0.05488 | 0.05466 | 0.00098 | 0.00122 | 0.00125 | 0.00141 |  | 0.05063 | 0.04933 |  | 0.07729 | 0.05923 | 0.2765 | 0.30597 | 0.27686 | 0.27562 | 0.01257 | 0.01993 | 0.0344 | 0.02511 | 0.00383 | 0.01606 | 0.00064 | 0.00071 | 0.00061 | 0.00073
46 | 2025_10_0946 | NEP25-044 | 0.00363 | 0.00496 | 0.06063 | 0.06065 | 0.05894 | 0.05955 | 0.06201 | 0.06165 | 0.05798 | 0.05874 | 2.4445 | 2.4455 | 2.3906 | 2.3541 | 2.4065 | 2.4632 | 2.5597 | 2.5195 | 2.4951 | 2.3935 | 2.3899 | 2.3929 | 0.00014 | 3e-05 | 0.00017 | 0.00043 | 0.0002 | 0.00017 | 1.0428 | 1.0419 | 0.99694 |  | 0.000609 |  | 0.85204 | 0.85662 | 0.86943 | 0.90205 | 0.88897 | 0.88107 | 0.00534 | 0.00549 | 0.00572 | 0.00572 |  | 4.3522 | 4.3947 |  | 4.3535 | 4.439 | 0.0766 | 0.02393 | 0.06745 | 0.0156 | 5.6803 | 5.6541 | 5.6061 | 5.7939 | 5.6509 | 5.5794 | 0.04318 | 0.04327 | 0.04427 | 0.04433
47 | 2025_10_0947 | NEP25-045 | 0.0144 | 0.01768 | 0.09418 | 0.09417 | 0.09412 | 0.09415 | 0.09401 | 0.09405 | 0.09096 | 0.09068 | 8.7211 | 8.597 | 8.5001 | 7.5844 | 8.2581 | 8.8631 | 9.0509 | 8.9789 | 8.8909 | 8.4338 | 8.4613 | 8.5022 | 0.01337 | 0.01425 | 0.0134 | 0.01306 | 0.01475 | 0.01488 | 11.8384 | 12.8703 | 14.6594 |  | 0.000507 |  | 3.2128 | 3.1955 | 3.2526 | 3.3723 | 3.3468 | 3.2988 | 0.02545 | 0.02561 | 0.02624 | 0.0261 |  | 8.9497 | 8.8844 |  | 8.2916 | 8.3898 | 1.7057 | 1.669 | 1.5798 | 1.5192 | 5.2048 | 5.2005 | 5.1617 | 5.4238 | 5.2699 | 5.1766 | 0.06331 | 0.06369 | 0.06528 | 0.06597
48 | 2025_10_0948 | NEP25-046 | 0.00333 | 0.00582 | 0.02259 | 0.0229 | 0.02146 | 0.02177 | 0.02466 | 0.02448 | 0.02196 | 0.02221 | 5.5409 | 5.4823 | 5.3672 | 5.0251 | 5.2964 | 5.4909 | 5.7076 | 5.6653 | 5.6306 | 5.3566 | 5.3667 | 5.3315 | 0.00017 | 0.00011 | 0.0002 | 7e-05 | 0.00135 | 0.00043 | 1.2552 | 1.2507 | 1.1781 |  | 0.001471 |  | 1.3469 | 1.3518 | 1.3645 | 1.4147 | 1.4042 | 1.3802 | 0.00241 | 0.00262 | 0.0026 | 0.00248 |  | 4.9987 | 4.9965 |  | 4.907 | 4.9014 | 0.14535 | 0.06673 | 0.02095 | 0.04805 | 9.8871 | 9.8685 | 9.8002 | 10.0217 | 9.887 | 9.7261 | 0.03648 | 0.03686 | 0.03736 | 0.03777
49 | 2025_10_0949 | NEP25-047 | 0.01112 | 0.01228 | 0.03696 | 0.03685 | 0.03483 | 0.03526 | 0.0384 | 0.03911 | 0.03539 | 0.03563 | 8.2142 | 8.0685 | 7.9525 | 7.1691 | 7.7597 | 8.1693 | 8.4668 | 8.4087 | 8.3094 | 7.8835 | 7.9033 | 7.8298 | 0.01911 | 0.0203 | 0.01982 | 0.01977 | 0.02061 | 0.02022 | 2.3794 | 2.3842 | 2.2788 |  | 0.000426 |  | 3.0582 | 3.0504 | 3.0717 | 3.206 | 3.1732 | 3.0986 | 0.01609 | 0.01641 | 0.01696 | 0.01647 |  | 7.3072 | 7.2321 |  | 7.0491 | 7.0407 | 0.36581 | 0.22519 | 0.2602 | 0.20599 | 7.9267 | 7.8968 | 7.8622 | 8.0769 | 7.8821 | 7.7998 | 0.0566 | 0.05706 | 0.05777 | 0.05828
52 | 2025_10_0952 | NEP25-048 | 0.01061 | 0.01269 | 0.01676 | 0.01635 | 0.01538 | 0.01567 | 0.0174 | 0.01761 | 0.01593 | 0.01616 | 31.2952 | 30.5528 | 29.9161 | 18.5944 | #### | 28.5694 | 30.9684 | 30.817 | 30.5677 | 29.1825 | 29.3972 | 29.103 | 0.00295 | 0.00288 | 0.0022 | 0.00032 | 0.0036 | 0.00077 | 1.8751 | 1.8712 | 1.6487 |  | 0.005964 |  | 3.8798 | 3.8613 | 3.9168 | 4.0702 | 4.0286 | 3.959 | 0.00083 | 0.00104 | 0.00116 | 0.00097 |  | 9.2327 | 9.1024 |  | 8.6197 | 8.5511 | 0.91432 | 0.44364 | 0.5368 | 0.37921 | 19.8931 | 20.0268 | 19.8225 | 19.9328 | 19.7962 | 19.8765 | 0.04765 | 0.04927 | 0.04858 | 0.0507
53 | 2025_10_0953 | NEP25-049 | 0.00718 | 0.00863 | 0.03575 | 0.03566 | 0.03374 | 0.03421 | 0.03712 | 0.03722 | 0.03457 | 0.03482 | 10.3879 | 10.1889 | 10.0651 | 8.7151 | 9.7183 | 10.2342 | 10.6844 | 10.593 | 10.4849 | 10.0146 | 9.9983 | 9.8962 | 0.00886 | 0.00933 | 0.00963 | 0.00657 | 0.01067 | 0.00746 | 3.0368 | 3.0615 | 3.0283 |  | 0.001431 |  | 3.3167 | 3.3043 | 3.3317 | 3.4648 | 3.4419 | 3.3763 | 0.00601 | 0.00621 | 0.00661 | 0.00641 |  | 8.8432 | 8.7364 |  | 8.5553 | 8.5232 | 1.1884 | 1.0962 | 1.0115 | 0.9612 | 9.9209 | 9.9024 | 9.87 | 10.1703 | 9.9404 | 9.8295 | 0.05303 | 0.05362 | 0.05441 | 0.05526
54 | 2025_10_0954 | NEP25-050 | 0.00568 | 0.00514 | 0.01038 | 0.01027 | 0.00964 | 0.00973 | 0.0114 | 0.01092 | 0.0099 | 0.0101 | 16.663 | 16.2846 | 15.9252 | 12.4907 | 15.0664 | 15.7178 | 16.9485 | 16.8592 | 16.637 | 15.8462 | 15.7341 | 15.6743 | 0.00019 | 0.00032 | 0.00019 | 0.00068 | 0.00135 | 0.00199 | 1.9695 | 1.9665 | 1.873 |  | 0.001601 |  | 2.3713 | 2.3642 | 2.4088 | 2.5056 | 2.4806 | 2.4275 | 0.00025 | 0.00043 | 0.00058 | 0.00043 |  | 6.2212 | 6.1517 |  | 5.9203 | 5.8598 | 1.2267 | 1.0451 | 0.95975 | 0.93685 | 9.914 | 9.921 | 9.8715 | 10.1568 | 9.9502 | 9.84 | 0.06837 | 0.0692 | 0.06997 | 0.07124
55 | 2025_10_0955 | NEP25-051 | 0.00534 | 0.00883 | 0.01829 | 0.01864 | 0.01736 | 0.01759 | 0.01979 | 0.02024 | 0.01808 | 0.01832 | 11.2257 | 11.0295 | 10.8905 | 9.3025 | 10.5106 | 11.013 | 11.5748 | 11.4991 | 11.3645 | 10.8055 | 10.8405 | 10.6042 | 1e-05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.00111 | 0.00257 | 0.00256 | 2.8243 | 2.8392 | 2.7105 |  | 0.006306 |  | 2.2515 | 2.2451 | 2.2837 | 2.3739 | 2.3544 | 2.3028 | 0.00116 | 0.00134 | 0.00146 | 0.00155 |  | 10.0572 | 9.9047 |  | 9.7655 | 9.6818 | 0.58115 | 0.41065 | 0.41706 | 0.34016 | 16.3641 | 16.4011 | 16.2387 | 16.3489 | 16.2397 | 16.2106 | 0.07449 | 0.0749 | 0.07621 | 0.07713
56 | 2025_10_0956 | NEP25-052 | 0.0092 | 0.01213 | 0.01891 | 0.01904 | 0.01798 | 0.0182 | 0.01984 | 0.02025 | 0.01857 | 0.01882 | 10.1371 | 9.9458 | 9.8176 | 8.5343 | 9.5037 | 10.0284 | 10.4004 | 10.335 | 10.2215 | 9.7774 | 9.8171 | 9.7 | 0.0037 | 0.00391 | 0.00319 | 0.00262 | 0.0047 | 0.00397 | 2.6362 | 2.6485 | 2.5626 |  | 0.001713 |  | 2.7487 | 2.7438 | 2.7904 | 2.8838 | 2.8649 | 2.8154 | 0.00044 | 0.00063 | 0.00084 | 0.00067 |  | 8.6728 | 8.5554 |  | 8.4701 | 8.4145 | 4.7083 | 4.8982 | 4.4196 | 4.3701 | 13.8256 | 13.8285 | 13.6533 | 13.9127 | 13.7188 | 13.6772 | 0.03546 | 0.03612 | 0.03648 | 0.03717
57 | 2025_10_0957 | NEP25-053 | 0.00697 | 0.009 | 0.05002 | 0.04988 | 0.04795 | 0.04848 | 0.05084 | 0.05127 | 0.04788 | 0.04854 | 8.2867 | 8.1347 | 8.0216 | 7.2318 | 7.8452 | 8.2206 | 8.5587 | 8.4637 | 8.3776 | 7.9724 | 7.9988 | 7.925 | 0.00414 | 0.00527 | 0.00451 | 0.0021 | 0.00545 | 0.00554 | 1.8799 | 1.8773 | 1.7665 |  | 0.000648 |  | 2.5196 | 2.5135 | 2.5575 | 2.641 | 2.6189 | 2.5651 | 0.0166 | 0.01686 | 0.01717 | 0.01707 |  | 6.8312 | 6.7773 |  | 6.62 | 6.6437 | 0.87936 | 0.80711 | 0.71059 | 0.72713 | 5.0882 | 5.08 | 5.031 | 5.1889 | 5.0708 | 5.0128 | 0.04838 | 0.04884 | 0.04949 | 0.05012
58 | 2025_10_0958 | NTS_TH_46 | 0.00931 | 0.01322 | 0.00597 | 0.00637 | 0.00624 | 0.00631 | 0.00659 | 0.00739 | 0.00634 | 0.00641 | 1.2071 | 1.2406 | 1.2107 | 1.211 | 1.2254 | 1.2379 | 1.2751 | 1.2736 | 1.255 | 1.2241 | 1.217 | 1.2204 | 0.00331 | 0.00467 | 0.00446 | 0.00392 | 0.00445 | 0.00316 | 0.32159 | 0.33538 | 0.294 |  | 0.00036 |  | 0.20763 | 0.20716 | 0.21253 | 0.21767 | 0.21593 | 0.21569 | 0.00068 | 0.00088 | 0.00086 | 0.00127 |  | 1.665 | 1.6543 |  | 1.7014 | 1.6816 | 0.15592 | 0.11918 | 0.09149 | 0.10053 | 5.6994 | 5.6892 | 5.6437 | 5.848 | 5.6899 | 5.592 | 0.01735 | 0.01755 | 0.01789 | 0.01782
59 | 2025_10_0959 | NTS_TH_47 | 0.01107 | 0.01324 | 0.00563 | 0.00596 | 0.00565 | 0.0057 | 0.00715 | 0.00615 | 0.00568 | 0.0058 | 1.2369 | 1.2764 | 1.2446 | 1.248 | 1.2618 | 1.2655 | 1.3178 | 1.3146 | 1.3002 | 1.2649 | 1.2544 | 1.2565 | 0.00664 | 0.00812 | 0.00745 | 0.00665 | 0.00942 | 0.00882 | 0.32756 | 0.34119 | 0.3507 |  | 0.000363 |  | 0.21366 | 0.21338 | 0.21878 | 0.22478 | 0.22281 | 0.22329 | 0.00099 | 0.00119 | 0.00136 | 0.0012 |  | 1.6934 | 1.6796 |  | 1.7122 | 1.7037 | 0.11253 | 0.08633 | 0.10554 | 0.10435 | 5.7397 | 5.7225 | 5.678 | 5.8761 | 5.7392 | 5.6349 | 0.01774 | 0.01797 | 0.01829 | 0.01825
60 | 2025_10_0960 | NTS_TH_48 | 0.00478 | 0.00822 | 0.00422 | 0.00478 | 0.00452 | 0.00456 | 0.00728 | 0.00605 | 0.00488 | 0.00498 | 1.0848 | 1.1154 | 1.0883 | 1.0889 | 1.1002 | 1.1098 | 1.1969 | 1.1835 | 1.1529 | 1.117 | 1.1127 | 1.1044 | 0.00029 | 0.00109 | 0.00038 | 0.0019 | 0.00156 | 0 | 0.30756 | 0.32275 | 0.27888 |  | 0.00017 |  | 0.19053 | 0.19015 | 0.1954 | 0.20051 | 0.19831 | 0.19544 | 0.00014 | 0.00037 | 0.00047 | 0.00053 |  | 1.6457 | 1.6299 |  | 1.6305 | 1.6097 | 0.13126 | 0.08445 | 0.10493 | 0.0712 | 5.7344 | 5.7185 | 5.667 | 5.6854 | 5.5824 | 5.4763 | 0.01566 | 0.01586 | 0.01626 | 0.01623
63 | 2025_10_0963 | NTS_TH_49 | 0.02353 | 0.02796 | 0.00585 | 0.00619 | 0.00601 | 0.00609 | 0.00626 | 0.00741 | 0.00611 | 0.00612 | 1.2161 | 1.2473 | 1.2201 | 1.2179 | 1.2306 | 1.2488 | 1.2857 | 1.2852 | 1.2814 | 1.236 | 1.2227 | 1.2299 | 0.019 | 0.01957 | 0.02052 | 0.01747 | 0.02043 | 0.02368 | 0.3564 | 0.36726 | 0.33688 |  | 0.000299 |  | 0.21466 | 0.21412 | 0.22071 | 0.22588 | 0.22311 | 0.22311 | 0.00271 | 0.00287 | 0.00299 | 0.00313 |  | 1.7223 | 1.7075 |  | 1.7386 | 1.7313 | 0.10019 | 0.08847 | 0.10923 | 0.07742 | 5.7453 | 5.7392 | 5.6959 | 5.8453 | 5.7505 | 5.6498 | 0.01676 | 0.01697 | 0.01728 | 0.01724
64 | 2025_10_0964 | NTS_TH_50 | 0.01461 | 0.01801 | 0.00562 | 0.00624 | 0.006 | 0.00607 | 0.00739 | 0.00699 | 0.00601 | 0.00623 | 1.1799 | 1.2219 | 1.1949 | 1.192 | 1.2048 | 1.2215 | 1.2606 | 1.257 | 1.239 | 1.2105 | 1.1939 | 1.2061 | 0.01528 | 0.01555 | 0.016 | 0.01469 | 0.01658 | 0.01563 | 0.36048 | 0.37223 | 0.35709 |  | 0.000356 |  | 0.20673 | 0.20557 | 0.21174 | 0.21702 | 0.2155 | 0.21412 | 0.00098 | 0.00121 | 0.00131 | 0.0016 |  | 1.7179 | 1.7022 |  | 1.7437 | 1.7259 | 0.1218 | 0.09321 | 0.09122 | 0.09203 | 5.5793 | 5.5856 | 5.5363 | 5.69 | 5.5789 | 5.4935 | 0.01665 | 0.01686 | 0.01718 | 0.01713
65 | 2025_10_0965 | NTS_TH_51 | 0.0661 | 0.06859 | 0.0069 | 0.00734 | 0.00697 | 0.00705 | 0.0087 | 0.00827 | 0.00705 | 0.00719 | 1.379 | 1.4069 | 1.3821 | 1.3776 | 1.3944 | 1.4161 | 1.4411 | 1.4538 | 1.4347 | 1.3982 | 1.3788 | 1.3947 | 0.08898 | 0.08909 | 0.08909 | 0.08578 | 0.08811 | 0.08918 | 0.66856 | 0.67178 | 0.67561 |  | 0.000381 |  | 0.24908 | 0.24792 | 0.25521 | 0.26239 | 0.25935 | 0.25894 | 0.00606 | 0.00641 | 0.00638 | 0.00651 |  | 2.1411 | 2.1244 |  | 2.1406 | 2.1453 | 0.14825 | 0.09171 | 0.12175 | 0.09994 | 5.6566 | 5.6695 | 5.6307 | 5.7874 | 5.6548 | 5.593 | 0.01808 | 0.01832 | 0.01865 | 0.01861
66 | 2025_10_0966 | NTS_TH_52 | 0.01647 | 0.01981 | 0.00561 | 0.006 | 0.00575 | 0.00582 | 0.00559 | 0.00654 | 0.00577 | 0.00584 | 1.267 | 1.3033 | 1.2742 | 1.2734 | 1.2904 | 1.3017 | 1.3393 | 1.3394 | 1.324 | 1.2797 | 1.2761 | 1.2739 | 0.01198 | 0.01261 | 0.01328 | 0.01134 | 0.0132 | 0.01313 | 0.33171 | 0.34538 | 0.32361 |  | 0.000314 |  | 0.21593 | 0.21589 | 0.22156 | 0.22647 | 0.22453 | 0.22284 | 0.00142 | 0.00159 | 0.00169 | 0.00185 |  | 1.7174 | 1.7059 |  | 1.7197 | 1.7148 | 0.12061 | 0.11102 | 0.13671 | 0.07431 | 5.6834 | 5.682 | 5.6336 | 5.7996 | 5.6554 | 5.574 | 0.01795 | 0.01817 | 0.01846 | 0.01839
67 | 2025_10_0967 | NTS_TH_53 | 0.00816 | 0.01149 | 0.00517 | 0.00533 | 0.00502 | 0.00508 | 0.007 | 0.00688 | 0.00508 | 0.00514 | 1.1092 | 1.1445 | 1.1179 | 1.1212 | 1.1339 | 1.1375 | 1.1966 | 1.1776 | 1.1576 | 1.1284 | 1.121 | 1.1238 | 0.0032 | 0.00358 | 0.00294 | 0.00145 | 0.00472 | 0.00051 | 0.29929 | 0.31403 | 0.2997 |  | 0.000316 |  | 0.18571 | 0.18547 | 0.19003 | 0.19478 | 0.19325 | 0.19225 | 0.00037 | 0.00063 | 0.00063 | 0.0007 |  | 1.6419 | 1.6303 |  | 1.664 | 1.651 | 0.11641 | 0.1032 | 0.1365 | 0.08194 | 5.7565 | 5.76 | 5.7005 | 5.9339 | 5.7195 | 5.6479 | 0.01568 | 0.01586 | 0.01613 | 0.01607
68 | 2025_10_0968 | NTS_TH_54
69 | 2025_10_0969 | NTS_TH_55 | 0.00859 | 0.01266 | 0.00531 | 0.00564 | 0.00521 | 0.00526 | 0.00609 | 0.00642 | 0.00528 | 0.00534 | 1.1411 | 1.1771 | 1.1478 | 1.151 | 1.1647 | 1.1627 | 1.2119 | 1.2123 | 1.1954 | 1.1513 | 1.1352 | 1.1439 | 0.00402 | 0.00462 | 0.00489 | 0.00372 | 0.0063 | 0.00453 | 0.28437 | 0.30055 | 0.26546 |  | 0.000339 |  | 0.19141 | 0.19096 | 0.19651 | 0.20123 | 0.1995 | 0.19782 | 0.00035 | 0.00064 | 0.00071 | 0.00098 |  | 1.6548 | 1.6436 |  | 1.6751 | 1.6583 | 0.08633 | 0.07982 | 0.10434 | 0.07432 | 5.841 | 5.8412 | 5.7774 | 5.9633 | 5.8068 | 5.7061 | 0.016 | 0.01621 | 0.01644 | 0.0164
70 | 2025_10_0970 | NTS_TH_56 | 0.00747 | 0.01084 | 0.0049 | 0.00544 | 0.0051 | 0.00513 | 0.00573 | 0.00591 | 0.00502 | 0.00529 | 1.0587 | 1.0903 | 1.065 | 1.073 | 1.0851 | 1.0862 | 1.1129 | 1.1206 | 1.1122 | 1.0762 | 1.077 | 1.0716 | 0.00235 | 0.00227 | 0.00194 | 0.00021 | 0.00118 | 0.00221 | 0.25939 | 0.27506 | 0.24931 |  | 0.00036 |  | 0.17487 | 0.17453 | 0.18016 | 0.18309 | 0.18257 | 0.18124 | 9e-05 | 0.00031 | 0.00036 | 0.00013 |  | 1.6277 | 1.6166 |  | 1.6496 | 1.6431 | 0.08875 | 0.07902 | 0.1134 | 0.07008 | 5.7878 | 5.7946 | 5.7443 | 5.8938 | 5.7903 | 5.6929 | 0.01506 | 0.01526 | 0.01549 | 0.01551
71 | 2025_10_0971 | NTS_TH_57 | 0.00415 | 0.00835 | 0.00396 | 0.00442 | 0.00418 | 0.00419 | 0.00538 | 0.0058 | 0.00452 | 0.00464 | 0.90064 | 0.94498 | 0.91998 | 0.91983 | 0.92863 | 0.93343 | 1.0102 | 0.99265 | 0.9661 | 0.93275 | 0.93367 | 0.91717 | 0.00048 | 0.00011 | 4e-05 | 0.00204 | 0.00195 | 0.0001 | 0.23473 | 0.25122 | 0.21051 |  | 0.000165 |  | 0.15836 | 0.15852 | 0.16241 | 0.16453 | 0.1639 | 0.15921 | 0.00012 | 0.0001 | 0.00014 | 0.00023 |  | 1.5912 | 1.5792 |  | 1.5555 | 1.5239 | 0.06829 | 0.07844 | 0.11505 | 0.06196 | 5.5973 | 5.5838 | 5.5402 | 5.5387 | 5.4204 | 5.3185 | 0.01316 | 0.01332 | 0.0135 | 0.01347
72 | 2025_10_0972 | NTS_TH_58 | 0.00436 | 0.00632 | 0.00468 | 0.00537 | 0.00509 | 0.00514 | 0.0069 | 0.00707 | 0.00546 | 0.00557 | 1.2015 | 1.2334 | 1.2035 | 1.1992 | 1.2136 | 1.2132 | 1.3076 | 1.2932 | 1.2678 | 1.2168 | 1.2072 | 1.1932 | 0.00047 | 0.00083 | 0.00064 | 0.00419 | 0.00098 | 0.00356 | 0.2693 | 0.28613 | 0.25503 |  | 0.000335 |  | 0.20097 | 0.20065 | 0.20512 | 0.20983 | 0.20839 | 0.20373 | 2e-05 | 0.00016 | 0.0004 | 0.00012 |  | 1.6923 | 1.6757 |  | 1.6584 | 1.6386 | 0.06773 | 0.0647 | 0.11978 | 0.07122 | 5.7734 | 5.7557 | 5.7042 | 5.7327 | 5.6294 | 5.5324 | 0.01714 | 0.01735 | 0.01761 | 0.01755
73 | 2025_10_0973 | NTS_TH_59 | 0.01492 | 0.0189 | 0.00735 | 0.00784 | 0.00742 | 0.00753 | 0.00875 | 0.00887 | 0.00755 | 0.00768 | 1.4432 | 1.4717 | 1.4395 | 1.4418 | 1.4627 | 1.4712 | 1.5299 | 1.5076 | 1.4908 | 1.4622 | 1.4476 | 1.4521 | 0.01256 | 0.0129 | 0.01238 | 0.01439 | 0.01324 | 0.01387 | 0.33374 | 0.34734 | 0.31674 |  | 0.000328 |  | 0.23637 | 0.23631 | 0.24232 | 0.24824 | 0.24575 | 0.246 | 0.00138 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00164 |  | 1.7581 | 1.7426 |  | 1.7795 | 1.7738 | 0.08323 | 0.05918 | 0.08752 | 0.05689 | 5.8814 | 5.8587 | 5.8128 | 6.0209 | 5.8644 | 5.7627 | 0.02025 | 0.0205 | 0.02092 | 0.02089
76 | 2025_10_0976 | NTS_TH_60 | 0.01188 | 0.01389 | 0.00559 | 0.00634 | 0.00608 | 0.00614 | 0.00685 | 0.00747 | 0.0061 | 0.00624 | 1.2441 | 1.2805 | 1.249 | 1.2503 | 1.2672 | 1.2709 | 1.3266 | 1.3203 | 1.2979 | 1.2679 | 1.2563 | 1.2582 | 0.00423 | 0.00509 | 0.00473 | 0.00366 | 0.00528 | 0.005 | 0.28742 | 0.30294 | 0.27734 |  | 0.000356 |  | 0.20366 | 0.20366 | 0.20847 | 0.21393 | 0.2131 | 0.2109 | 0.00064 | 0.00078 | 0.00077 | 0.00096 |  | 1.701 | 1.6854 |  | 1.7286 | 1.7134 | 0.08114 | 0.06009 | 0.11181 | 0.05816 | 5.8435 | 5.8185 | 5.7553 | 5.9573 | 5.793 | 5.7157 | 0.01763 | 0.01784 | 0.01818 | 0.01811
77 | 2025_10_0977 | NTS_TH_61 | 0.00859 | 0.01532 | 0.00547 | 0.00592 | 0.00563 | 0.00568 | 0.00631 | 0.00653 | 0.00568 | 0.0058 | 1.2212 | 1.2517 | 1.2192 | 1.2224 | 1.2383 | 1.2478 | 1.2899 | 1.289 | 1.27 | 1.2425 | 1.233 | 1.2354 | 0.00234 | 0.00198 | 0.00215 | 0.00158 | 0.00221 | 0.00033 | 0.27683 | 0.29168 | 0.26562 |  | 0.000305 |  | 0.19754 | 0.19716 | 0.20331 | 0.20793 | 0.20619 | 0.20424 | 0.00034 | 0.00054 | 0.00051 | 0.0005 |  | 1.7495 | 1.7325 |  | 1.7623 | 1.7634 | 0.07682 | 0.04996 | 0.08397 | 0.04519 | 5.8691 | 5.851 | 5.8004 | 5.9868 | 5.8684 | 5.7674 | 0.01736 | 0.01759 | 0.01794 | 0.01792
78 | 2025_10_0978 | NTS_TH_62 | 0.00994 | 0.01357 | 0.00572 | 0.00596 | 0.00559 | 0.00565 | 0.00716 | 0.00693 | 0.00563 | 0.00577 | 1.1867 | 1.2211 | 1.1923 | 1.1943 | 1.2091 | 1.2143 | 1.2415 | 1.2517 | 1.2417 | 1.2038 | 1.1942 | 1.1969 | 0.00305 | 0.00349 | 0.00348 | 0.00164 | 0.00493 | 0.00327 | 0.24539 | 0.26048 | 0.2388 |  | 0.000358 |  | 0.19007 | 0.19013 | 0.19557 | 0.19895 | 0.19728 | 0.19715 | 0.00025 | 0.00036 | 0.00052 | 0.00057 |  | 1.6982 | 1.6827 |  | 1.7198 | 1.6983 | 0.10599 | 0.04805 | 0.05262 | 0.05077 | 5.8503 | 5.832 | 5.7763 | 5.931 | 5.7835 | 5.7096 | 0.01692 | 0.01712 | 0.01737 | 0.01735
79 | 2025_10_0979 | NTS_TH_63 | 0.01891 | 0.02273 | 0.00541 | 0.00572 | 0.0055 | 0.00556 | 0.00689 | 0.00638 | 0.00555 | 0.00572 | 1.1296 | 1.1637 | 1.1362 | 1.1377 | 1.1498 | 1.1539 | 1.2081 | 1.1938 | 1.184 | 1.1399 | 1.13 | 1.1304 | 0.01305 | 0.01326 | 0.01354 | 0.01211 | 0.01374 | 0.01237 | 0.32211 | 0.3352 | 0.30657 |  | 0.000341 |  | 0.18015 | 0.18019 | 0.1846 | 0.18891 | 0.18758 | 0.18511 | 0.00159 | 0.0018 | 0.00183 | 0.00195 |  | 1.8572 | 1.8431 |  | 1.8569 | 1.8424 | 0.09895 | 0.05532 | 0.09781 | 0.04418 | 5.9023 | 5.8813 | 5.8224 | 5.9995 | 5.8211 | 5.7375 | 0.01574 | 0.01593 | 0.01611 | 0.01605
80 | 2025_10_0980 | NTS_TH_64 | 0.0182 | 0.02205 | 0.00715 | 0.00733 | 0.00701 | 0.0071 | 0.00721 | 0.00835 | 0.00713 | 0.00724 | 1.3831 | 1.4091 | 1.378 | 1.3743 | 1.3951 | 1.4 | 1.47 | 1.452 | 1.4219 | 1.3939 | 1.3726 | 1.3747 | 0.00745 | 0.00854 | 0.00788 | 0.00315 | 0.00956 | 0.00953 | 0.27107 | 0.28635 | 0.25466 |  | 0.000353 |  | 0.20988 | 0.20952 | 0.21501 | 0.22052 | 0.21872 | 0.21623 | 0.00064 | 0.00086 | 0.0009 | 0.00091 |  | 1.8045 | 1.7915 |  | 1.8159 | 1.8061 | 0.07596 | 0.04014 | 0.05873 | 0.04903 | 5.83 | 5.8167 | 5.7626 | 5.9537 | 5.7944 | 5.7111 | 0.01968 | 0.01993 | 0.0203 | 0.02022
12 | 2025_10_0912 | SLRS-6 | 0.02812 | 0.0288 | 0.01401 | 0.01411 | 0.01317 | 0.01344 | 0.01548 | 0.01534 | 0.01351 | 0.01362 | 9.4574 | 9.3138 | 9.1826 | 8.1323 | 8.9138 | 9.0488 | 9.7061 | 9.6153 | 9.5308 | 9.0899 | 9.077 | 8.8814 | 0.0778 | 0.07861 | 0.07919 | 0.07521 | 0.07795 | 0.07961 | 0.70657 | 0.70786 | 0.62715 |  | 0.000761 |  | 2.2643 | 2.2572 | 2.2877 | 2.3729 | 2.3489 | 2.2879 | 0.00186 | 0.00225 | 0.00211 | 0.00235 |  | 2.9179 | 2.9215 |  | 2.7936 | 2.7925 | 2.0088 | 1.9868 | 1.7814 | 1.7472 | 2.4441 | 2.4343 | 2.3962 | 2.5034 | 2.4581 | 2.3935 | 0.04106 | 0.0416 | 0.04184 | 0.04238
25 | 2025_10_0925 | SLRS-6 | 0.02876 | 0.02926 | 0.01417 | 0.01426 | 0.01336 | 0.01366 | 0.01624 | 0.01562 | 0.01374 | 0.01391 | 9.5627 | 9.3846 | 9.2509 | 8.2117 | 9.0403 | 9.2158 | 9.7179 | 9.627 | 9.5694 | 9.2349 | 9.2491 | 9.1383 | 0.07839 | 0.07958 | 0.07978 | 0.07651 | 0.07939 | 0.0792 | 0.71718 | 0.72126 | 0.65807 |  | 0.000784 |  | 2.2805 | 2.2759 | 2.3164 | 2.3822 | 2.3582 | 2.3345 | 0.00196 | 0.00222 | 0.0022 | 0.00218 |  | 2.9547 | 2.9655 |  | 2.8698 | 2.8696 | 1.976 | 1.9991 | 1.8139 | 1.7765 | 2.4738 | 2.4682 | 2.4322 | 2.5313 | 2.4547 | 2.4239 | 0.04162 | 0.04225 | 0.04258 | 0.0432
38 | 2025_10_0938 | SLRS-6 | 0.02913 | 0.03056 | 0.01399 | 0.01432 | 0.01337 | 0.0137 | 0.01574 | 0.01567 | 0.01375 | 0.01398 | 9.578 | 9.3898 | 9.2561 | 8.1525 | 9.0064 | 9.2438 | 9.7089 | 9.6507 | 9.5696 | 9.2204 | 9.2418 | 9.1336 | 0.07805 | 0.07974 | 0.0802 | 0.07671 | 0.07866 | 0.07962 | 0.71565 | 0.71834 | 0.66733 |  | 0.000775 |  | 2.2844 | 2.2813 | 2.3234 | 2.3893 | 2.3593 | 2.3345 | 0.00198 | 0.0022 | 0.00209 | 0.00238 |  | 2.9636 | 2.9701 |  | 2.8509 | 2.8625 | 1.9679 | 2.0091 | 1.7941 | 1.7853 | 2.4759 | 2.469 | 2.4429 | 2.4905 | 2.4598 | 2.4258 | 0.04165 | 0.04226 | 0.04246 | 0.04315
51 | 2025_10_0951 | SLRS-6 | 0.02902 | 0.03129 | 0.0143 | 0.01411 | 0.01314 | 0.01346 | 0.01445 | 0.01595 | 0.0136 | 0.01377 | 9.4801 | 9.284 | 9.138 | 8.0467 | 8.8773 | 9.0466 | 9.6991 | 9.6162 | 9.5273 | 9.0974 | 9.1288 | 8.9754 | 0.0782 | 0.0786 | 0.07906 | 0.07674 | 0.07785 | 0.07776 | 0.69628 | 0.70224 | 0.65038 |  | 0.00077 |  | 2.2573 | 2.2558 | 2.2847 | 2.3748 | 2.3462 | 2.3063 | 0.00192 | 0.00216 | 0.00231 | 0.00247 |  | 2.8921 | 2.9008 |  | 2.8139 | 2.8212 | 1.997 | 1.978 | 1.8223 | 1.7668 | 2.4554 | 2.4277 | 2.4061 | 2.589 | 2.4489 | 2.4083 | 0.04097 | 0.04158 | 0.04202 | 0.04273
62 | 2025_10_0962 | SLRS-6 | 0.02779 | 0.02889 | 0.0141 | 0.01412 | 0.01318 | 0.01348 | 0.01546 | 0.01538 | 0.01353 | 0.01383 | 9.4252 | 9.2445 | 9.1102 | 8.0923 | 8.9221 | 9.1126 | 9.6053 | 9.5302 | 9.4485 | 9.0383 | 9.072 | 9.0485 | 0.0778 | 0.07834 | 0.07863 | 0.07536 | 0.07608 | 0.08118 | 0.69606 | 0.70003 | 0.6373 |  | 0.000765 |  | 2.2495 | 2.2419 | 2.29 | 2.3616 | 2.331 | 2.3141 | 0.00191 | 0.00211 | 0.00226 | 0.00259 |  | 2.9244 | 2.928 |  | 2.8219 | 2.8345 | 1.9812 | 1.9723 | 1.8219 | 1.7804 | 2.4354 | 2.4292 | 2.4205 | 2.5172 | 2.4606 | 2.4151 | 0.04099 | 0.04158 | 0.0419 | 0.04268
75 | 2025_10_0975 | SLRS-6 | 0.02835 | 0.03118 | 0.01397 | 0.0143 | 0.0133 | 0.01363 | 0.01472 | 0.01607 | 0.01371 | 0.01395 | 9.5816 | 9.3728 | 9.2329 | 8.1412 | 9.0014 | 9.1816 | 9.7287 | 9.6591 | 9.6087 | 9.1939 | 9.2325 | 9.1105 | 0.07947 | 0.07947 | 0.0805 | 0.0735 | 0.07674 | 0.08025 | 0.70259 | 0.70912 | 0.63644 |  | 0.000763 |  | 2.2817 | 2.2811 | 2.316 | 2.3916 | 2.3708 | 2.3323 | 0.00193 | 0.0023 | 0.00225 | 0.00238 |  | 2.9421 | 2.9484 |  | 2.8572 | 2.8599 | 2.0415 | 2.0216 | 1.7935 | 1.7809 | 2.4694 | 2.4543 | 2.4404 | 2.5373 | 2.4957 | 2.4373 | 0.04159 | 0.04222 | 0.04247 | 0.04329
Certified |  |  | 0.0338 | 0.0338 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.651 | 0.651 | 0.651 | 0.839 |  |  | 2.133 | 2.133 | 2.133 | 2.133 | 2.133 | 2.133 | 0.00212 | 0.00212 | 0.00212 | 0.00212 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | [10 empty] | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406
Mean |  |  | 0.028528 | 0.029997 | 0.01409 | 0.014203 | 0.013253 | 0.013562 | 0.015348 | 0.015672 | 0.01364 | 0.013843 | 9.5142 | 9.3316 | 9.1951 | 8.1295 | 8.9602 | 9.1415 | 9.6944 | 9.6164 | 9.5424 | 9.1458 | 9.1669 | 9.048 | 0.078285 | 0.079057 | 0.07956 | 0.075672 | 0.077778 | 0.079603 | 0.70572 | 0.70981 | 0.64611 | #DIV/0! | 0.00076967 | #DIV/0! | 2.2696 | 2.2656 | 2.303 | 2.3787 | 2.3524 | 2.3183 | 0.0019267 | 0.0022067 | 0.0022033 | 0.0023917 | #DIV/0! | 2.9325 | 2.9391 | #DIV/0! | 2.8345 | 2.84 | 1.9954 | 1.9945 | 1.8045 | 1.7728 | 2.459 | 2.4471 | 2.423 | 2.5281 | 2.463 | 2.4173 | 0.041313 | 0.041915 | 0.042212 | 0.042905
2SD |  |  | 3.7111 | 7.6543 | 1.8111 | 1.4156 | 1.5439 | 1.6851 | 8.6044 | 3.7594 | 1.5738 | 1.9376 | 1.4343 | 1.2885 | 1.3372 | 1.3773 | 1.4369 | 1.8572 | 0.92394 | 0.95501 | 1.1494 | 1.7719 | 1.8306 | 2.2631 | 1.5947 | 1.5319 | 1.8104 | 3.3324 | 3.1223 | 2.8569 | 2.6063 | 2.3945 | 4.6785 | #DIV/0! | 2.2514 | #DIV/0! | 1.2884 | 1.4355 | 1.5058 | 0.94395 | 1.1602 | 1.6419 | 4.3384 | 6.0574 | 7.9479 | 11.3607 | #DIV/0! | 1.794 | 1.8379 | #DIV/0! | 2.0664 | 2.0918 | 2.7033 | 1.8992 | 1.8998 | 1.5816 | 1.3626 | 1.5665 | 1.5644 | 2.7287 | 1.3479 | 1.2659 | 1.6353 | 1.7177 | 1.5514 | 1.6835
%Diff |  |  | -18.4787 | -12.6792 | 0.63875 | 1.4316 | -5.6338 | -3.2321 | 8.7849 | 10.6668 | -2.6393 | -1.1317 | 7.9268 | 6.1252 | 4.7321 | -7.7563 | 2.2347 | 4.1736 | 9.6382 | 8.9057 | 8.1991 | 4.2184 | 4.4387 | 3.1825 | -16.4974 | -15.3603 | -14.6305 | -20.5207 | -17.2563 | -14.5681 | 7.754 | 8.2851 | -0.75658 | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | 6.019 | 5.8514 | 7.3825 | 10.3297 | 9.3272 | 7.9923 | -10.0346 | 3.9275 | 3.7821 | 11.3589 | #DIV/0! | 8.9502 | 9.1548 | #DIV/0! | 5.8048 | 5.9869 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.7266 | 3.1373 | 3.8181 | 5.3723
11 | 2025_10_0911 | SPS-SW2 10% | 0.02026 | 0.02419 | 0.02396 | 0.02398 | 0.02325 | 0.0237 | 0.02501 | 0.02399 | 0.02316 | 0.02351 | 1.0011 | 1.0417 | 1.0352 | 1.0715 | 1.0761 | 1.039 | 1.0564 | 1.046 | 1.0557 | 1.063 | 1.0569 | 1.0485 | 0.00971 | 0.00914 | 0.00979 | 0.00982 | 0.01057 | 0.00883 | 0.10982 | 0.11528 | 0.15393 |  | 0.000197 |  | 0.19908 | 0.19823 | 0.1997 | 0.20267 | 0.20044 | 0.20385 | 0.00462 | 0.00493 | 0.00482 | 0.00496 |  | 1.0183 | 1.0216 |  | 1.0486 | 1.0777 | 0.93772 | 1.0151 | 1.0131 | 0.99692 | 0.50973 | 0.52291 | 0.52127 | 0.47257 | 0.51124 | 0.50724 | 0.02586 | 0.02591 | 0.02624 | 0.02586
24 | 2025_10_0924 | SPS-SW2 10% | 0.01993 | 0.02108 | 0.02348 | 0.02363 | 0.02279 | 0.02323 | 0.02349 | 0.02382 | 0.02298 | 0.02332 | 0.99384 | 1.0293 | 1.0197 | 1.0515 | 1.0607 | 1.0239 | 1.0569 | 1.0427 | 1.0349 | 1.0567 | 1.0546 | 1.0448 | 0.00964 | 0.00963 | 0.00946 | 0.00844 | 0.01058 | 0.01026 | 0.11495 | 0.12417 | 0.15241 |  | 0.000197 |  | 0.19504 | 0.19463 | 0.19545 | 0.20102 | 0.19857 | 0.20209 | 0.00462 | 0.00481 | 0.00471 | 0.0051 |  | 1.0062 | 1.0106 |  | 1.0511 | 1.0849 | 0.98221 | 1.0037 | 1.016 | 0.99271 | 0.49295 | 0.50933 | 0.51115 | 0.44131 | 0.50664 | 0.49841 | 0.0254 | 0.02551 | 0.02605 | 0.02585
37 | 2025_10_0937 | SPS-SW2 10% | 0.02027 | 0.02137 | 0.02355 | 0.02395 | 0.0231 | 0.02356 | 0.0223 | 0.02382 | 0.02313 | 0.02354 | 1.0011 | 1.0401 | 1.0299 | 1.0636 | 1.0726 | 1.0392 | 1.0517 | 1.0481 | 1.0456 | 1.0601 | 1.0588 | 1.0591 | 0.01025 | 0.00937 | 0.00983 | 0.00808 | 0.0103 | 0.00859 | 0.11513 | 0.12269 | 0.1546 |  | 0.000271 |  | 0.19721 | 0.19646 | 0.19758 | 0.20225 | 0.20042 | 0.20322 | 0.00463 | 0.00478 | 0.00489 | 0.00476 |  | 1.0212 | 1.0263 |  | 1.0452 | 1.0852 | 0.9683 | 1.013 | 1.0292 | 0.99629 | 0.50454 | 0.51205 | 0.52047 | 0.49837 | 0.50815 | 0.50767 | 0.02561 | 0.02574 | 0.0261 | 0.02591
50 | 2025_10_0950 | SPS-SW2 10% | 0.02373 | 0.02944 | 0.02315 | 0.02351 | 0.02256 | 0.02301 | 0.02293 | 0.02334 | 0.02274 | 0.02317 | 0.98991 | 1.0259 | 1.0172 | 1.0391 | 1.0511 | 1.0142 | 1.0483 | 1.0475 | 1.0342 | 1.0439 | 1.0447 | 1.0342 | 0.0096 | 0.00958 | 0.0099 | 0.00867 | 0.01049 | 0.00966 | 0.11247 | 0.12233 | 0.15601 |  | 0.000279 |  | 0.19435 | 0.194 | 0.19423 | 0.20073 | 0.19946 | 0.20009 | 0.00461 | 0.00489 | 0.00491 | 0.00482 |  | 0.99193 | 0.99765 |  | 1.0307 | 1.0593 | 0.96651 | 0.98574 | 0.96268 | 0.95572 | 0.50232 | 0.50463 | 0.50885 | 0.51412 | 0.49754 | 0.5003 | 0.02515 | 0.02526 | 0.02573 | 0.02544
61 | 2025_10_0961 | SPS-SW2-10% | 0.02058 | 0.02167 | 0.02346 | 0.02337 | 0.02268 | 0.02316 | 0.02289 | 0.02272 | 0.02265 | 0.0231 | 0.98242 | 1.0175 | 1.0113 | 1.0432 | 1.0543 | 1.0117 | 1.023 | 1.0262 | 1.0251 | 1.0389 | 1.0405 | 1.0289 | 0.00932 | 0.00944 | 0.00968 | 0.00742 | 0.00993 | 0.00794 | 0.10322 | 0.11031 | 0.15308 |  | 0.000293 |  | 0.1954 | 0.19501 | 0.19524 | 0.20026 | 0.1986 | 0.20131 | 0.00454 | 0.00473 | 0.0048 | 0.00454 |  | 0.98729 | 0.99267 |  | 1.0175 | 1.0444 | 0.96627 | 0.99837 | 0.98379 | 0.93663 | 0.49985 | 0.50303 | 0.51209 | 0.50149 | 0.49819 | 0.50286 | 0.0252 | 0.02534 | 0.02558 | 0.02545
74 | 2025_10_0974 | SPS-SW2-10% | 0.02044 | 0.02392 | 0.02372 | 0.02365 | 0.0228 | 0.02329 | 0.02257 | 0.02394 | 0.0229 | 0.02339 | 0.99002 | 1.0241 | 1.018 | 1.0492 | 1.0619 | 1.0165 | 1.0513 | 1.0384 | 1.0354 | 1.0525 | 1.0536 | 1.0444 | 0.00912 | 0.00947 | 0.00978 | 0.00649 | 0.00876 | 0.01088 | 0.10445 | 0.11313 | 0.1444 |  | 0.000253 |  | 0.19659 | 0.19667 | 0.19642 | 0.20227 | 0.2007 | 0.20206 | 0.00457 | 0.00482 | 0.0049 | 0.00508 |  | 0.99093 | 0.99576 |  | 1.0351 | 1.0629 | 0.9404 | 0.99742 | 0.97034 | 1.0028 | 0.5051 | 0.50697 | 0.51508 | 0.48473 | 0.51318 | 0.49734 | 0.02542 | 0.02554 | 0.02597 | 0.02583
Certified |  |  | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
Mean |  |  | 0.020868 | 0.023612 | 0.023553 | 0.023682 | 0.022863 | 0.023325 | 0.023198 | 0.023605 | 0.022927 | 0.023338 | 0.99306 | 1.0298 | 1.0219 | 1.053 | 1.0628 | 1.0241 | 1.0479 | 1.0415 | 1.0385 | 1.0525 | 1.0515 | 1.0433 | 0.0096067 | 0.0094383 | 0.00974 | 0.0081533 | 0.010105 | 0.00936 | 0.11001 | 0.11798 | 0.1524 | #DIV/0! | 0.00024833 | #DIV/0! | 0.19628 | 0.19583 | 0.19644 | 0.20153 | 0.1997 | 0.2021 | 0.0045983 | 0.0048267 | 0.0048383 | 0.0048767 | #DIV/0! | 1.0026 | 1.0074 | #DIV/0! | 1.038 | 1.0691 | 0.96024 | 1.0022 | 0.99584 | 0.98017 | 0.50241 | 0.50982 | 0.51482 | 0.48543 | 0.50582 | 0.5023 | 0.02544 | 0.02555 | 0.025945 | 0.025723
2SD |  |  | 13.5972 | 26.6793 | 2.3097 | 2.0384 | 2.2829 | 2.2113 | 8.3907 | 4.1618 | 1.7909 | 1.5247 | 1.4582 | 1.8361 | 1.7428 | 2.3402 | 1.8571 | 2.4064 | 2.4165 | 1.5924 | 2.0505 | 1.7957 | 1.3821 | 2.0464 | 8.0348 | 3.6883 | 3.1784 | 27.8319 | 13.9046 | 23.6024 | 9.4022 | 9.857 | 5.4004 | #DIV/0! | 33.6743 | #DIV/0! | 1.7553 | 1.6034 | 1.9968 | 0.98026 | 0.96171 | 1.3264 | 1.5418 | 3.0185 | 3.1957 | 8.7641 | #DIV/0! | 2.9436 | 2.8326 | #DIV/0! | 2.4609 | 3.0501 | 3.6364 | 2.1737 | 5.4693 | 5.5521 | 2.2618 | 2.8165 | 1.9821 | 10.6818 | 2.6013 | 1.7563 | 2.077 | 1.9033 | 1.895 | 1.6889
%Diff |  |  | -19.7987 | -5.8799 | -6.1421 | -5.5669 | -9.3454 | -7.1811 | -7.7664 | -5.9098 | -9.0433 | -7.1199 | -0.69851 | 2.8898 | 2.1442 | 5.0352 | 5.9073 | 2.3511 | 4.5739 | 3.9848 | 3.705 | 4.9898 | 4.8994 | 4.1526 | -4.0944 | -5.9509 | -2.6694 | -22.6492 | 1.0391 | -6.8376 | 9.0964 | 15.2435 | 34.3854 | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | -1.8961 | -2.1277 | -1.814 | 0.76083 | -0.15106 | 1.0407 | -8.735 | -3.5912 | -3.3414 | -2.529 | #DIV/0! | 0.2633 | 0.73834 | #DIV/0! | 3.662 | 6.4593 | -4.1412 | 0.22118 | -0.41791 | -2.0228 | 0.48068 | 1.9262 | 2.8784 | -3.0011 | 1.1513 | 0.45855 | 1.7296 | 2.1526 | 3.6423 | 2.812

## Averages
Rack:Tube |  | Solution Label | Al Ax 396.152 nm ppm | Al R 396.152 nm ppm | Ba Ax 230.424 nm ppm | Ba Ax 233.527 nm ppm | Ba Ax 455.403 nm ppm | Ba Ax 493.408 nm ppm | Ba R 230.424 nm ppm | Ba R 233.527 nm ppm | Ba R 455.403 nm ppm | Ba R 493.408 nm ppm | Ca Ax 315.887 nm ppm | Ca Ax 317.933 nm ppm | Ca Ax 373.690 nm ppm | Ca Ax 393.366 nm ppm | Ca Ax 396.847 nm ppm | Ca Ax 422.673 nm ppm | Ca R 315.887 nm ppm | Ca R 317.933 nm ppm | Ca R 373.690 nm ppm | Ca R 393.366 nm ppm | Ca R 396.847 nm ppm | Ca R 422.673 nm ppm | Ca Mean | Fe Ax 234.350 nm ppm | Fe Ax 238.204 nm ppm | Fe Ax 259.940 nm ppm | Fe R 234.350 nm ppm | Fe R 238.204 nm ppm | Fe R 259.940 nm ppm | K Ax 766.491 nm ppm | K Ax 769.897 nm ppm | K R 766.491 nm ppm | K R 769.897 nm ppm | Li Ax 670.783 nm ppm | Li R 670.783 nm ppm | Mg Ax 279.553 nm ppm | Mg Ax 280.270 nm ppm | Mg Ax 285.213 nm ppm | Mg R 279.553 nm ppm | Mg R 280.270 nm ppm | Mg R 285.213 nm ppm | Mn Ax 257.610 nm ppm | Mn Ax 259.372 nm ppm | Mn R 257.610 nm ppm | Mn R 259.372 nm ppm | Mn Mean | Na Ax 568.821 nm ppm | Na Ax 588.995 nm ppm | Na Ax 589.592 nm ppm | Na R 568.821 nm ppm | Na R 588.995 nm ppm | Na R 589.592 nm ppm | S Ax 180.669 nm ppm | S Ax 181.972 nm ppm | S R 180.669 nm ppm | S R 181.972 nm ppm | S Mean | Si Ax 251.432 nm ppm | Si Ax 251.611 nm ppm | Si Ax 288.158 nm ppm | Si R 251.432 nm ppm | Si R 251.611 nm ppm | Si R 288.158 nm ppm | Si Mean | Sr Ax 407.771 nm ppm | Sr Ax 421.552 nm ppm | Sr R 407.771 nm ppm | Sr R 421.552 nm ppm | Sr Mean
13 | 2025_10_0913 | NEP25-014 | 0.00412 | 0.00691 | 0.00133 | 0.00161 | 0.00169 | 0.00166 | 0.00285 | 0.0024 | 0.00164 | 0.00166 | 1.3779 | 1.4125 | 1.3781 | 1.373 | 1.3846 | 1.3961 | 1.4614 | 1.4574 | 1.4404 | 1.3907 | 1.3741 | 1.3663 | 1.377 | 1e-05 | 0.00013 | 0.00011 | 0.00291 | 0.00214 | 0.00019 | 0.41129 | 0.42162 | 0.39833 |  | 0.00041 |  | 0.21324 | 0.21276 | 0.2178 | 0.22401 | 0.2221 | 0.21815 | 0.00021 | 0.00045 | 0.0004 | 0.00051 | 0.000425 |  | 2.0022 | 1.9806 |  | 1.9918 | 1.9818 | 0.04403 | 0.0357 | 0.05536 | 0.02959 | 0.04117 | 6.2279 | 6.2051 | 6.0972 | 6.3512 | 6.1873 | 6.051 | 6.1866 | 0.02064 | 0.02087 | 0.02132 | 0.02113 | 0.020943
14 | 2025_10_0914 | NEP25-015 | 0.037 | 0.03831 | 0.0006 | 0.00114 | 0.00115 | 0.00112 | 0.00219 | 0.00267 | 0.00101 | 0.00106 | 0.64346 | 0.68108 | 0.6643 | 0.67342 | 0.6739 | 0.6762 | 0.69475 | 0.693 | 0.68339 | 0.67257 | 0.66831 | 0.66621 | 0.66903 | 0.02273 | 0.02403 | 0.02391 | 0.02206 | 0.02388 | 0.0252 | 0.46598 | 0.46758 | 0.45731 |  | 0.000326 |  | 0.16221 | 0.16182 | 0.16636 | 0.16936 | 0.16796 | 0.16721 | 0.00081 | 0.00106 | 0.00106 | 0.00129 | 0.00106 |  | 0.73948 | 0.73235 |  | 0.7587 | 0.74322 | 0.07652 | 0.139 | 0.15135 | 0.12025 | 0.12178 | 2.6175 | 2.6022 | 2.5675 | 2.6395 | 2.6079 | 2.5383 | 2.5955 | 0.00888 | 0.00899 | 0.00914 | 0.00908 | 0.0090033
15 | 2025_10_0915 | NEP25-016 | 0.00827 | 0.01157 | 0.0024 | 0.00322 | 0.00307 | 0.00308 | 0.00412 | 0.00386 | 0.00303 | 0.00313 | 0.95614 | 0.99796 | 0.9747 | 0.9824 | 0.98765 | 0.98632 | 1.0241 | 1.0167 | 1.0064 | 0.98764 | 0.98315 | 0.98002 | 0.9836 | 0.00362 | 0.00437 | 0.00387 | 0.00167 | 0.00558 | 0.00359 | 0.38506 | 0.39464 | 0.39462 |  | 0.000324 |  | 0.1357 | 0.13559 | 0.13978 | 0.14157 | 0.14067 | 0.14121 | 0.00381 | 0.00404 | 0.00407 | 0.00427 | 0.004055 |  | 0.5464 | 0.54423 |  | 0.56298 | 0.56081 | 0.53729 | 0.54741 | 0.49364 | 0.48124 | 0.51489 | 0.0199 | 0.03009 | 0.04547 | 0.02613 | 0.01548 | 0.03447 | 0.02859 | 0.00283 | 0.00293 | 0.00285 | 0.00298 | 0.00287
16 | 2025_10_0916 | NEP25-017 | 0.004 | 0.00566 | 0.00356 | 0.00383 | 0.00372 | 0.00373 | 0.00539 | 0.00441 | 0.0037 | 0.00376 | 4.1309 | 4.1351 | 4.0393 | 3.9422 | 4.0127 | 4.1576 | 4.2891 | 4.2222 | 4.2018 | 4.0566 | 4.0431 | 4.0431 | 4.0476 | 0.00031 | 0.00028 | 0.00033 | 0.00174 | 0.00141 | 0.00165 | 1.0877 | 1.0799 | 1.0387 |  | 0.000682 |  | 0.61518 | 0.61707 | 0.63037 | 0.64757 | 0.63956 | 0.63703 | 1e-05 | 0.00026 | 0.00029 | 0.00039 | 0.000275 |  | 3.9468 | 3.9375 |  | 3.8959 | 3.8658 | 0.16683 | 0.09075 | 0.10688 | 0.09075 | 0.1138 | 10.1916 | 10.1814 | 10.0493 | 10.278 | 10.0837 | 9.9529 | 10.1228 | 0.05906 | 0.05914 | 0.06029 | 0.06021 | 0.059497
17 | 2025_10_0917 | NEP25-018 | 0.00484 | 0.00643 | 0.00354 | 0.00385 | 0.00365 | 0.00366 | 0.00462 | 0.00436 | 0.00358 | 0.00371 | 5.2798 | 5.2603 | 5.1386 | 4.8824 | 5.0763 | 5.2451 | 5.3978 | 5.3458 | 5.3467 | 5.1613 | 5.1432 | 5.1328 | 5.1458 | 0.00023 | 4e-05 | 0.00056 | 0.00195 | 0.00246 | 0.00322 | 0.79771 | 0.79649 | 0.74425 |  | 0.001124 |  | 0.75478 | 0.75449 | 0.76912 | 0.79126 | 0.77932 | 0.7806 | 6e-05 | 0.00024 | 0.00037 | 0.00053 | 0.000305 |  | 3.4933 | 3.5041 |  | 3.461 | 3.4229 | 0.13546 | 0.09341 | 0.10429 | 0.06053 | 0.098422 | 11.1347 | 11.147 | 11.0342 | 11.2498 | 10.9885 | 10.9186 | 11.0788 | 0.06086 | 0.06109 | 0.06202 | 0.06218 | 0.061323
18 | 2025_10_0918 | NEP25-019 | 0.01609 | 0.01852 | 0.0018 | 0.00243 | 0.00242 | 0.00242 | 0.00492 | 0.00358 | 0.00241 | 0.00241 | 2.1115 | 2.1328 | 2.085 | 2.072 | 2.1066 | 2.1374 | 2.1951 | 2.1747 | 2.1637 | 2.1228 | 2.0744 | 2.092 | 2.0964 | 0.02643 | 0.02697 | 0.02766 | 0.02608 | 0.02711 | 0.02821 | 1.2097 | 1.2008 | 1.2052 |  | 0.000365 |  | 0.40907 | 0.41067 | 0.41934 | 0.43021 | 0.42556 | 0.42371 | 0.00096 | 0.00112 | 0.00125 | 0.00161 | 0.001185 |  | 2.4925 | 2.465 |  | 2.4575 | 2.4565 | 0.25673 | 0.21586 | 0.26063 | 0.20183 | 0.23376 | 6.7384 | 6.7464 | 6.6457 | 6.855 | 6.6938 | 6.5903 | 6.7116 | 0.02678 | 0.0269 | 0.02765 | 0.02737 | 0.02711
19 | 2025_10_0919 | NEP25-020 | 0.0039 | 0.00559 | 0.0034 | 0.00386 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0039 | 0.00358 | 0.00368 | 4.2826 | 4.2656 | 4.1714 | 4.0164 | 4.157 | 4.2584 | 4.4265 | 4.3707 | 4.3497 | 4.1832 | 4.1661 | 4.1443 | 4.1645 | 0.00018 | 0.00061 | 0.00039 | 0.00166 | 0.00278 | 0.0015 | 1.016 | 1.0118 | 0.97952 |  | 0.001067 |  | 0.36885 | 0.36725 | 0.37518 | 0.38738 | 0.38241 | 0.38041 | 0.0003 | 0.00045 | 0.00042 | 0.0005 | 0.000435 |  | 4.0573 | 4.0569 |  | 4.0253 | 3.9872 | 0.16581 | 0.08462 | 0.09713 | 0.07474 | 0.10558 | 10.1419 | 10.1265 | 10.0125 | 10.2544 | 10.0328 | 9.9428 | 10.0852 | 0.03852 | 0.03876 | 0.03943 | 0.03954 | 0.038903
20 | 2025_10_0920 | NEP25-021 | 0.00822 | 0.01186 | 0.00138 | 0.00178 | 0.00181 | 0.00177 | 0.00158 | 0.00237 | 0.00174 | 0.00179 | 1.7911 | 1.8231 | 1.7813 | 1.7678 | 1.7921 | 1.8162 | 1.8982 | 1.8715 | 1.8583 | 1.8016 | 1.7802 | 1.775 | 1.7856 | 0.00187 | 0.00266 | 0.00251 | 0.00058 | 0.00308 | 0.003 | 0.69458 | 0.69843 | 0.66684 |  | 0.000394 |  | 0.22201 | 0.22139 | 0.22719 | 0.23329 | 0.2315 | 0.22879 | 0.00031 | 0.00048 | 0.00056 | 0.00062 | 0.00052 |  | 2.883 | 2.88 |  | 2.8915 | 2.8607 | 0.21219 | 0.1773 | 0.1433 | 0.15175 | 0.17113 | 5.8989 | 5.8905 | 5.7984 | 5.9804 | 5.8435 | 5.764 | 5.8626 | 0.01724 | 0.01747 | 0.01781 | 0.01779 | 0.017507
21 | 2025_10_0921 | NEP25-022 | 0.00355 | 0.00631 | 0.00525 | 0.00596 | 0.00544 | 0.0055 | 0.00752 | 0.00643 | 0.00552 | 0.00569 | 4.677 | 4.6475 | 4.5421 | 4.3619 | 4.5139 | 4.6195 | 4.8074 | 4.7578 | 4.7452 | 4.5198 | 4.5122 | 4.5115 | 4.5145 | 0.00012 | 0.00072 | 0.00035 | 0.00014 | 0.00119 | 0.00188 | 0.94232 | 0.94125 | 0.89403 |  | 0.000608 |  | 0.40014 | 0.40063 | 0.40906 | 0.42206 | 0.41826 | 0.41418 | 0.00057 | 0.00081 | 0.00103 | 0.00063 | 0.00092 |  | 3.4173 | 3.4236 |  | 3.3898 | 3.3598 | 0.18828 | 0.14775 | 0.13928 | 0.11903 | 0.14858 | 8.062 | 8.0377 | 7.9411 | 8.1378 | 7.9801 | 7.8825 | 8.0069 | 0.04044 | 0.04074 | 0.04133 | 0.04148 | 0.040837
22 | 2025_10_0922 | NEP25-023 | 0.00323 | 0.00545 | 0.00504 | 0.00516 | 0.00497 | 0.00501 | 0.00699 | 0.00584 | 0.00497 | 0.00505 | 1.2773 | 1.3096 | 1.2792 | 1.2774 | 1.2903 | 1.2967 | 1.3459 | 1.3521 | 1.3316 | 1.2875 | 1.2723 | 1.2679 | 1.2759 | 0.00076 | 3e-05 | 0.0003 | 0.00101 | 0.00113 | 0.00351 | 0.59652 | 0.60403 | 0.5853 |  | 0.000432 |  | 0.32773 | 0.32661 | 0.33215 | 0.34158 | 0.33773 | 0.33359 | 0.00016 | 0.0004 | 0.00056 | 0.00063 | 0.00048 |  | 1.368 | 1.3583 |  | 1.3833 | 1.3576 | 0.16634 | 0.18707 | 0.16955 | 0.16303 | 0.1715 | 4.8195 | 4.8083 | 4.7514 | 4.8473 | 4.7934 | 4.6909 | 4.7851 | 0.01542 | 0.01562 | 0.0158 | 0.01572 | 0.015613
23 | 2025_10_0923 | NEP25-024 | 0.00535 | 0.00746 | 0.00069 | 0.0013 | 0.0013 | 0.00126 | 0.0017 | 0.00229 | 0.00121 | 0.00129 | 1.0641 | 1.1003 | 1.0757 | 1.0753 | 1.0848 | 1.0872 | 1.1468 | 1.1317 | 1.1177 | 1.0852 | 1.0835 | 1.0746 | 1.0811 | 7e-05 | 0.00048 | 0.0001 | 0.0014 | 0.00214 | 0.00162 | 0.39599 | 0.40908 | 0.39072 |  | 0.000375 |  | 0.2008 | 0.20052 | 0.20532 | 0.21084 | 0.20854 | 0.20699 | 7e-05 | 0.00032 | 0.00036 | 0.00062 | 0.00034 |  | 1.196 | 1.1861 |  | 1.2174 | 1.1975 | 0.07712 | 0.08202 | 0.07616 | 0.07525 | 0.077637 | 4.9255 | 4.9127 | 4.8513 | 4.9939 | 4.8991 | 4.8171 | 4.8999 | 0.01143 | 0.01159 | 0.0118 | 0.0118 | 0.011607
26 | 2025_10_0926 | NEP25-025 | 0.00536 | 0.00696 | 0.00117 | 0.0014 | 0.00146 | 0.00143 | 0.00291 | 0.00173 | 0.00145 | 0.00138 | 1.4928 | 1.5279 | 1.4943 | 1.499 | 1.5184 | 1.522 | 1.5844 | 1.5599 | 1.5529 | 1.5157 | 1.4942 | 1.499 | 1.503 | 0.0029 | 0.00301 | 0.00303 | 0.00336 | 0.00583 | 0.00162 | 0.70689 | 0.71003 | 0.71427 |  | 0.000455 |  | 0.32109 | 0.31988 | 0.32696 | 0.33475 | 0.33164 | 0.32995 | 5e-05 | 0.00027 | 0.00021 | 0.00053 | 0.00024 |  | 1.4097 | 1.3979 |  | 1.4397 | 1.4074 | 0.18352 | 0.13771 | 0.18327 | 0.13138 | 0.15897 | 5.5076 | 5.5069 | 5.4401 | 5.592 | 5.5012 | 5.3853 | 5.4888 | 0.01751 | 0.01774 | 0.01806 | 0.01792 | 0.01777
27 | 2025_10_0927 | NEP25-026 | 0.01176 | 0.01656 | 0.00167 | 0.00194 | 0.00196 | 0.00195 | 0.00267 | 0.00257 | 0.00191 | 0.00183 | 0.81623 | 0.85328 | 0.83279 | 0.83853 | 0.84354 | 0.84849 | 0.87917 | 0.87 | 0.86126 | 0.84235 | 0.8407 | 0.83888 | 0.84064 | 0.00601 | 0.00617 | 0.00573 | 0.00409 | 0.00647 | 0.00408 | 0.52067 | 0.52649 | 0.52433 |  | 0.00036 |  | 0.18613 | 0.1863 | 0.19089 | 0.19463 | 0.19344 | 0.19276 | 0.00012 | 0.00033 | 0.00029 | 0.00055 | 0.00031 |  | 0.88733 | 0.88076 |  | 0.91027 | 0.89614 | 0.09271 | 0.09386 | 0.08873 | 0.07562 | 0.08773 | 3.6915 | 3.6982 | 3.6561 | 3.8129 | 3.7055 | 3.6225 | 3.6978 | 0.01024 | 0.01038 | 0.01055 | 0.01052 | 0.01039
28 | 2025_10_0928 | NEP25-027 | 0.00579 | 0.00655 | 0.00223 | 0.0025 | 0.00256 | 0.00254 | 0.00297 | 0.00421 | 0.00249 | 0.00263 | 0.98062 | 1.0155 | 0.99449 | 1 | 1.0081 | 1.0145 | 1.0417 | 1.0401 | 1.0285 | 1.0089 | 1.0073 | 1.0061 | 1.0074 | 0.00157 | 0.002 | 0.00209 | 0.00052 | 0.0038 | 0.00232 | 0.5511 | 0.55243 | 0.5544 |  | 0.000345 |  | 0.21405 | 0.2134 | 0.21948 | 0.22417 | 0.2225 | 0.22225 | 0.00013 | 0.00037 | 0.00047 | 0.00059 | 0.00042 |  | 1.276 | 1.2642 |  | 1.31 | 1.2832 | 0.10276 | 0.09395 | 0.1161 | 0.08758 | 0.1001 | 3.749 | 3.7429 | 3.7019 | 3.851 | 3.7572 | 3.6707 | 3.7454 | 0.01175 | 0.0119 | 0.0121 | 0.01212 | 0.011917
29 | 2025_10_0929 | NEP25-028 | 0.00372 | 0.00715 | 0.00316 | 0.00388 | 0.00379 | 0.00379 | 0.0043 | 0.00519 | 0.00383 | 0.00379 | 0.78188 | 0.81951 | 0.80096 | 0.8084 | 0.81313 | 0.81991 | 0.90135 | 0.83754 | 0.82743 | 0.81323 | 0.81202 | 0.80702 | 0.81076 | 0.00052 | 0.00019 | 3e-05 | 0.00188 | 0.00296 | 0.00181 | 0.42909 | 0.43929 | 0.42298 |  | 0.000387 |  | 0.16335 | 0.16311 | 0.16814 | 0.17095 | 0.16982 | 0.16852 | 0.00134 | 0.00153 | 0.00172 | 0.00172 | 0.001625 |  | 0.93503 | 0.92893 |  | 0.95996 | 0.95093 | 0.09705 | 0.08268 | 0.10624 | 0.05247 | 0.08461 | 4.4677 | 4.4642 | 4.4104 | 4.5726 | 4.4535 | 4.3719 | 4.4567 | 0.01059 | 0.01074 | 0.01091 | 0.01088 | 0.010747
30 | 2025_10_0930 | NEP25-029 | 0.07013 | 0.06922 | 0.00221 | 0.00272 | 0.00263 | 0.00261 | 0.00347 | 0.00352 | 0.00258 | 0.00272 | 3.195 | 3.191 | 3.1258 | 3.0744 | 3.13 | 3.2783 | 3.2809 | 3.2357 | 3.2299 | 3.1489 | 3.1477 | 3.1965 | 3.1644 | 0.06894 | 0.06906 | 0.07033 | 0.06703 | 0.06839 | 0.07133 | 2.0773 | 2.0712 | 2.1425 |  | 0.001437 |  | 0.40996 | 0.41142 | 0.42565 | 0.43074 | 0.42562 | 0.43064 | 0.01036 | 0.01067 | 0.01064 | 0.01066 | 0.010655 |  | 4.5861 | 4.5858 |  | 4.5837 | 4.5455 | 0.48635 | 0.44437 | 0.42091 | 0.40387 | 0.43888 | 6.1208 | 6.1081 | 6.053 | 6.2881 | 6.1129 | 5.9939 | 6.1128 | 0.02311 | 0.02351 | 0.02384 | 0.0239 | 0.023487
31 | 2025_10_0931 | NEP25-030 | 0.00805 | 0.01155 | 0.00136 | 0.00187 | 0.00187 | 0.00186 | 0.00453 | 0.00254 | 0.0018 | 0.00186 | 0.46908 | 0.50341 | 0.49322 | 0.50291 | 0.49542 | 0.52771 | 0.51007 | 0.5155 | 0.50498 | 0.4974 | 0.49533 | 0.50277 | 0.4985 | 0.00417 | 0.00498 | 0.00438 | 0.0042 | 0.00469 | 0.00393 | 0.39101 | 0.4031 | 0.32688 |  | 0.000352 |  | 0.08218 | 0.08213 | 0.08626 | 0.08682 | 0.08644 | 0.08749 | 0.00321 | 0.00351 | 0.0036 | 0.00321 | 0.003555 |  | 7.2886 | 7.1939 |  | 7.4864 | 7.4119 | 1.0324 | 1.1322 | 1.0547 | 1.0216 | 1.0602 | 0.08025 | 0.0878 | 0.10147 | 0.04161 | 0.0845 | 0.08578 | 0.080235 | 0.00097 | 0.00104 | 0.00094 | 0.00109 | 0.00098333
32 | 2025_10_0932 | NEP25-031 | 0.00933 | 0.00947 | 0.00238 | 0.00283 | 0.00277 | 0.00275 | 0.00406 | 0.00421 | 0.00266 | 0.00283 | 2.98 | 2.975 | 2.9057 | 2.8633 | 2.8678 | 2.9791 | 3.0541 | 3.0312 | 3.0121 | 2.9179 | 2.9161 | 2.9124 | 2.9155 | 0.00241 | 0.003 | 0.00301 | 0.00134 | 0.00463 | 0.00414 | 1.1753 | 1.1695 | 1.1747 |  | 0.000181 |  | 0.55199 | 0.5526 | 0.56391 | 0.57977 | 0.57264 | 0.5713 | 6e-05 | 0.0003 | 0.00042 | 0.00046 | 0.00036 |  | 2.4476 | 2.4213 |  | 2.4217 | 2.3993 | 0.16925 | 0.11977 | 0.14068 | 0.10865 | 0.13459 | 7.8419 | 7.8362 | 7.773 | 7.9477 | 7.784 | 7.6631 | 7.8076 | 0.02747 | 0.0277 | 0.02825 | 0.02822 | 0.027807
33 | 2025_10_0933 | NEP25-032 | 0.00695 | 0.00779 | 0.00164 | 0.00209 | 0.00206 | 0.00204 | 0.00187 | 0.00331 | 0.00203 | 0.00203 | 2.4244 | 2.4284 | 2.3751 | 2.3455 | 2.3972 | 2.4301 | 2.5137 | 2.4799 | 2.4698 | 2.3881 | 2.3835 | 2.3893 | 2.387 | 0.00086 | 0.00116 | 0.00089 | 0.00155 | 0.00342 | 0.00158 | 0.81632 | 0.81634 | 0.81526 |  | 0.000316 |  | 0.4129 | 0.41298 | 0.42152 | 0.43325 | 0.42887 | 0.42723 | 5e-05 | 0.00019 | 0.00024 | 0.00029 | 0.000215 |  | 2.1424 | 2.1161 |  | 2.1297 | 2.1102 | 0.0977 | 0.0658 | 0.12809 | 0.06241 | 0.0885 | 7.027 | 7.021 | 6.9629 | 7.1666 | 7.0144 | 6.8957 | 7.0146 | 0.02177 | 0.02212 | 0.02239 | 0.02241 | 0.022093
34 | 2025_10_0934 | NEP25-033 | 0.0038 | 0.00599 | 0.00295 | 0.00339 | 0.00341 | 0.00344 | 0.00585 | 0.00355 | 0.00341 | 0.00345 | 2.7037 | 2.7028 | 2.6425 | 2.6056 | 2.676 | 2.7074 | 2.7837 | 2.7648 | 2.7429 | 2.6517 | 2.6475 | 2.6464 | 2.6485 | 0.00022 | 0.00053 | 0.00042 | 0.00062 | 0.00087 | 0.00076 | 1.043 | 1.0382 | 1.0494 |  | 0.000363 |  | 0.4387 | 0.43962 | 0.4493 | 0.46017 | 0.4551 | 0.45367 | 0.00019 | 0.00036 | 0.00044 | 0.00036 | 0.0004 |  | 2.2255 | 2.203 |  | 2.2019 | 2.1855 | 0.09925 | 0.07459 | 0.10473 | 0.09284 | 0.092853 | 7.3533 | 7.362 | 7.2885 | 7.4443 | 7.3136 | 7.1962 | 7.3263 | 0.02553 | 0.02575 | 0.02622 | 0.02619 | 0.025833
35 | 2025_10_0935 | NEP25-034 | 0.00502 | 0.00937 | 0.00348 | 0.00381 | 0.00368 | 0.00369 | 0.00533 | 0.00442 | 0.00364 | 0.00375 | 1.8771 | 1.8993 | 1.8603 | 1.8563 | 1.8888 | 1.9124 | 1.9642 | 1.9475 | 1.9283 | 1.8896 | 1.8595 | 1.8786 | 1.8759 | 1e-05 | 0.00016 | 0.00047 | 0.00239 | 0.00127 | 0.0004 | 0.84211 | 0.84247 | 0.83569 |  | 0.000331 |  | 0.55303 | 0.55551 | 0.56563 | 0.5828 | 0.57516 | 0.57527 | 0.00152 | 0.00177 | 0.0018 | 0.00151 | 0.001785 |  | 2.5104 | 2.4834 |  | 2.4917 | 2.4854 | 0.15347 | 0.1284 | 0.10231 | 0.10913 | 0.12333 | 7.9708 | 7.9853 | 7.9164 | 8.1776 | 7.949 | 7.8433 | 7.9737 | 0.01784 | 0.0181 | 0.01834 | 0.01832 | 0.018093
36 | 2025_10_0936 | NEP25-035 | 0.00433 | 0.00693 | 0.00011 | 0.00026 | 0.00043 | 0.00038 | 0.00019 | 0.00105 | 0.00031 | 0.00033 | 0.11243 | 0.13358 | 0.12904 | 0.12987 | 0.13023 | 0.13275 | 0.12078 | 0.13514 | 0.11788 | 0.13 | 0.12793 | 0.12846 | 0.1288 | 0.00223 | 0.00207 | 0.00215 | 0.00122 | 0.00363 | 0.00103 | 0.07479 | 0.08581 | 0.13888 |  | 0.00028 |  | 0.01714 | 0.01722 | 0.01916 | 0.0182 | 0.01872 | 0.01905 | 0.00043 | 0.00069 | 0.00073 | 0.00086 | 0.00071 |  | 0.40341 | 0.40024 |  | 0.4281 | 0.40979 | 0.12206 | 0.11848 | 0.0782 | 0.09658 | 0.10383 | 0.00164 | 0.00757 | 0.02163 | 0.07024 | 0.00314 | 0.00153 | 0.017625 | 0.00021 | 0.00025 | 0.0002 | 0.00019 | 0.00022
39 | 2025_10_0939 | NEP25-036 | 0.00401 | 0.00643 | 0.00055 | 0.00089 | 0.00099 | 0.00096 | 0.00186 | 0.00242 | 0.00089 | 0.00091 | 0.24391 | 0.2719 | 0.26518 | 0.26843 | 0.26963 | 0.26956 | 0.27521 | 0.27654 | 0.2611 | 0.26442 | 0.26327 | 0.26513 | 0.26427 | 0.00083 | 0.00143 | 0.00115 | 0.00155 | 0.00375 | 0.00111 | 0.05174 | 0.06044 | 0.12458 |  | 0.000292 |  | 0.04419 | 0.04434 | 0.04693 | 0.04661 | 0.04661 | 0.04609 | 0.00066 | 0.00087 | 0.00096 | 0.0009 | 0.000915 |  | 0.02913 | 0.02758 |  | 0.05486 | 0.03634 | 0.20395 | 0.19993 | 0.18006 | 0.18603 | 0.19249 | 0.00425 | 0.00771 | 0.02416 | 0.02636 | 0.00814 | 0.01204 | 0.013777 | 0.00028 | 0.00033 | 0.00026 | 0.00029 | 0.00029
40 | 2025_10_0940 | NEP25-037 | 0.00594 | 0.009 | 0.00164 | 0.00202 | 0.00209 | 0.00207 | 0.00295 | 0.00296 | 0.00206 | 0.00212 | 0.53745 | 0.57111 | 0.55952 | 0.56114 | 0.56353 | 0.56887 | 0.58885 | 0.58492 | 0.56063 | 0.56163 | 0.56025 | 0.56165 | 0.56118 | 0.0102 | 0.01133 | 0.0116 | 0.00775 | 0.01086 | 0.01095 | 0.15864 | 0.1737 | 0.17229 |  | 0.000215 |  | 0.0342 | 0.03422 | 0.03655 | 0.03598 | 0.0362 | 0.03637 | 0.00218 | 0.00239 | 0.00248 | 0.00248 | 0.002435 |  | 0.15427 | 0.15323 |  | 0.17354 | 0.16194 | 0.41729 | 0.43096 | 0.44666 | 0.37588 | 0.4177 | 0.03517 | 0.04135 | 0.05547 | 0.03645 | 0.02918 | 0.03952 | 0.039523 | 0.00068 | 0.00074 | 0.00065 | 0.00075 | 0.00069
41 | 2025_10_0941 | NEP25-038 | 0.00431 | 0.00798 | 0.00195 | 0.00244 | 0.00231 | 0.00231 | 0.00365 | 0.00307 | 0.00231 | 0.0024 | 0.46029 | 0.48915 | 0.4798 | 0.4886 | 0.48502 | 0.4911 | 0.51144 | 0.49917 | 0.49465 | 0.48151 | 0.48043 | 0.48267 | 0.48154 | 0.00191 | 0.00199 | 0.00161 | 0.00044 | 0.0014 | 0.0015 | 0.58165 | 0.58981 | 0.60499 |  | 0.000307 |  | 0.05063 | 0.05091 | 0.05339 | 0.05352 | 0.05314 | 0.05285 | 0.00151 | 0.0017 | 0.00181 | 0.00172 | 0.001755 |  | 0.62382 | 0.62178 |  | 0.66633 | 0.64127 | 0.51097 | 0.57314 | 0.53937 | 0.49521 | 0.52967 | 0.10554 | 0.10956 | 0.12295 | 0.07809 | 0.10133 | 0.10195 | 0.10324 | 0.00058 | 0.00065 | 0.00054 | 0.00062 | 0.00059
42 | 2025_10_0942 | NEP25-039 | 0.008 | 0.01065 | 0.00262 | 0.00304 | 0.00292 | 0.00293 | 0.00393 | 0.00332 | 0.00288 | 0.00297 | 2.6152 | 2.6222 | 2.5661 | 2.5213 | 2.5769 | 2.6246 | 2.739 | 2.696 | 2.6688 | 2.5743 | 2.5706 | 2.571 | 2.572 | 0.00166 | 0.00193 | 0.00158 | 0.00188 | 0.00238 | 0.00242 | 0.92023 | 0.92235 | 0.89733 |  | 0.00046 |  | 0.34628 | 0.34517 | 0.35265 | 0.36434 | 0.36017 | 0.35843 | 0.00026 | 0.00042 | 0.00063 | 0.00049 | 0.000525 |  | 3.0248 | 3.021 |  | 3.0331 | 2.9975 | 0.15744 | 0.11178 | 0.15966 | 0.10408 | 0.13324 | 7.2287 | 7.2042 | 7.1437 | 7.3354 | 7.2163 | 7.1047 | 7.2055 | 0.03032 | 0.0305 | 0.03134 | 0.03122 | 0.03072
43 | 2025_10_0943 | NEP25-040 | 0.014 | 0.01528 | 0.00239 | 0.00246 | 0.00255 | 0.00253 | 0.00332 | 0.00373 | 0.00247 | 0.00256 | 2.3007 | 2.3054 | 2.2541 | 2.2274 | 2.2767 | 2.2949 | 2.4084 | 2.3667 | 2.349 | 2.2531 | 2.2485 | 2.2617 | 2.2544 | 0.00342 | 0.00395 | 0.0042 | 0.0049 | 0.00472 | 0.00157 | 0.59858 | 0.60581 | 0.57589 |  | 0.000481 |  | 0.30085 | 0.29985 | 0.30662 | 0.31468 | 0.31172 | 0.31096 | 0.00046 | 0.00065 | 0.00076 | 0.00086 | 0.000705 |  | 1.9969 | 1.9738 |  | 2.0044 | 1.9791 | 0.15456 | 0.14673 | 0.13659 | 0.12107 | 0.13974 | 5.7433 | 5.7268 | 5.6634 | 5.8292 | 5.7163 | 5.598 | 5.7129 | 0.01976 | 0.02007 | 0.0203 | 0.02033 | 0.020043
44 | 2025_10_0944 | NEP25-041 | 0.02742 | 0.02979 | 0.00267 | 0.00311 | 0.00292 | 0.00291 | 0.00368 | 0.00407 | 0.0029 | 0.00309 | 2.2268 | 2.2354 | 2.1807 | 2.1503 | 2.1995 | 2.2299 | 2.324 | 2.2982 | 2.2757 | 2.1921 | 2.1956 | 2.1916 | 2.1931 | 0.01714 | 0.01857 | 0.01889 | 0.01591 | 0.02022 | 0.01728 | 0.63154 | 0.6384 | 0.61172 |  | 0.000373 |  | 0.29883 | 0.29783 | 0.30478 | 0.3135 | 0.31117 | 0.3087 | 0.00189 | 0.00209 | 0.00235 | 0.00237 | 0.00222 |  | 2.0964 | 2.0765 |  | 2.1155 | 2.0968 | 0.15671 | 0.1369 | 0.13891 | 0.11765 | 0.13754 | 5.854 | 5.8615 | 5.7852 | 6.0078 | 5.8437 | 5.738 | 5.8484 | 0.02096 | 0.02129 | 0.02164 | 0.02161 | 0.021297
45 | 2025_10_0945 | NEP25-042 | 0.00547 | 0.00758 | 0.0005 | 0.001 | 0.00106 | 0.00103 | 0.00139 | 0.00228 | 0.0009 | 0.00103 | 0.42633 | 0.46078 | 0.45056 | 0.45688 | 0.45523 | 0.45733 | 0.46704 | 0.47479 | 0.4465 | 0.45057 | 0.44958 | 0.44721 | 0.44912 | 0.00289 | 0.00343 | 0.00347 | 0.00123 | 0.00587 | 0.00406 | 0.10117 | 0.11304 | 0.15019 |  | 0.00017 |  | 0.05194 | 0.05204 | 0.05473 | 0.05483 | 0.05488 | 0.05466 | 0.00098 | 0.00122 | 0.00125 | 0.00141 | 0.001235 |  | 0.05063 | 0.04933 |  | 0.07729 | 0.05923 | 0.2765 | 0.30597 | 0.27686 | 0.27562 | 0.28374 | 0.01257 | 0.01993 | 0.0344 | 0.02511 | 0.00383 | 0.01606 | 0.01865 | 0.00064 | 0.00071 | 0.00061 | 0.00073 | 0.00065333
46 | 2025_10_0946 | NEP25-044 | 0.00363 | 0.00496 | 0.06063 | 0.06065 | 0.05894 | 0.05955 | 0.06201 | 0.06165 | 0.05798 | 0.05874 | 2.4445 | 2.4455 | 2.3906 | 2.3541 | 2.4065 | 2.4632 | 2.5597 | 2.5195 | 2.4951 | 2.3935 | 2.3899 | 2.3929 | 2.3921 | 0.00014 | 3e-05 | 0.00017 | 0.00043 | 0.0002 | 0.00017 | 1.0428 | 1.0419 | 0.99694 |  | 0.000609 |  | 0.85204 | 0.85662 | 0.86943 | 0.90205 | 0.88897 | 0.88107 | 0.00534 | 0.00549 | 0.00572 | 0.00572 | 0.005605 |  | 4.3522 | 4.3947 |  | 4.3535 | 4.439 | 0.0766 | 0.02393 | 0.06745 | 0.0156 | 0.045895 | 5.6803 | 5.6541 | 5.6061 | 5.7939 | 5.6509 | 5.5794 | 5.6608 | 0.04318 | 0.04327 | 0.04427 | 0.04433 | 0.043573
47 | 2025_10_0947 | NEP25-045 | 0.0144 | 0.01768 | 0.09418 | 0.09417 | 0.09412 | 0.09415 | 0.09401 | 0.09405 | 0.09096 | 0.09068 | 8.7211 | 8.597 | 8.5001 | 7.5844 | 8.2581 | 8.8631 | 9.0509 | 8.9789 | 8.8909 | 8.4338 | 8.4613 | 8.5022 | 8.4658 | 0.01337 | 0.01425 | 0.0134 | 0.01306 | 0.01475 | 0.01488 | 11.8384 | 12.8703 | 14.6594 |  | 0.000507 |  | 3.2128 | 3.1955 | 3.2526 | 3.3723 | 3.3468 | 3.2988 | 0.02545 | 0.02561 | 0.02624 | 0.0261 | 0.025925 |  | 8.9497 | 8.8844 |  | 8.2916 | 8.3898 | 1.7057 | 1.669 | 1.5798 | 1.5192 | 1.6184 | 5.2048 | 5.2005 | 5.1617 | 5.4238 | 5.2699 | 5.1766 | 5.2396 | 0.06331 | 0.06369 | 0.06528 | 0.06597 | 0.064093
48 | 2025_10_0948 | NEP25-046 | 0.00333 | 0.00582 | 0.02259 | 0.0229 | 0.02146 | 0.02177 | 0.02466 | 0.02448 | 0.02196 | 0.02221 | 5.5409 | 5.4823 | 5.3672 | 5.0251 | 5.2964 | 5.4909 | 5.7076 | 5.6653 | 5.6306 | 5.3566 | 5.3667 | 5.3315 | 5.3516 | 0.00017 | 0.00011 | 0.0002 | 7e-05 | 0.00135 | 0.00043 | 1.2552 | 1.2507 | 1.1781 |  | 0.001471 |  | 1.3469 | 1.3518 | 1.3645 | 1.4147 | 1.4042 | 1.3802 | 0.00241 | 0.00262 | 0.0026 | 0.00248 | 0.00261 |  | 4.9987 | 4.9965 |  | 4.907 | 4.9014 | 0.14535 | 0.06673 | 0.02095 | 0.04805 | 0.07027 | 9.8871 | 9.8685 | 9.8002 | 10.0217 | 9.887 | 9.7261 | 9.8651 | 0.03648 | 0.03686 | 0.03736 | 0.03777 | 0.0369
49 | 2025_10_0949 | NEP25-047 | 0.01112 | 0.01228 | 0.03696 | 0.03685 | 0.03483 | 0.03526 | 0.0384 | 0.03911 | 0.03539 | 0.03563 | 8.2142 | 8.0685 | 7.9525 | 7.1691 | 7.7597 | 8.1693 | 8.4668 | 8.4087 | 8.3094 | 7.8835 | 7.9033 | 7.8298 | 7.8722 | 0.01911 | 0.0203 | 0.01982 | 0.01977 | 0.02061 | 0.02022 | 2.3794 | 2.3842 | 2.2788 |  | 0.000426 |  | 3.0582 | 3.0504 | 3.0717 | 3.206 | 3.1732 | 3.0986 | 0.01609 | 0.01641 | 0.01696 | 0.01647 | 0.016685 |  | 7.3072 | 7.2321 |  | 7.0491 | 7.0407 | 0.36581 | 0.22519 | 0.2602 | 0.20599 | 0.2643 | 7.9267 | 7.8968 | 7.8622 | 8.0769 | 7.8821 | 7.7998 | 7.9074 | 0.0566 | 0.05706 | 0.05777 | 0.05828 | 0.057143
52 | 2025_10_0952 | NEP25-048 | 0.01061 | 0.01269 | 0.01676 | 0.01635 | 0.01538 | 0.01567 | 0.0174 | 0.01761 | 0.01593 | 0.01616 | 31.2952 | 30.5528 | 29.9161 | 18.5944 | #### | 28.5694 | 30.9684 | 30.817 | 30.5677 | 29.1825 | 29.3972 | 29.103 | 29.2276 | 0.00295 | 0.00288 | 0.0022 | 0.00032 | 0.0036 | 0.00077 | 1.8751 | 1.8712 | 1.6487 |  | 0.005964 |  | 3.8798 | 3.8613 | 3.9168 | 4.0702 | 4.0286 | 3.959 | 0.00083 | 0.00104 | 0.00116 | 0.00097 | 0.0011 |  | 9.2327 | 9.1024 |  | 8.6197 | 8.5511 | 0.91432 | 0.44364 | 0.5368 | 0.37921 | 0.56849 | 19.8931 | 20.0268 | 19.8225 | 19.9328 | 19.7962 | 19.8765 | 19.8913 | 0.04765 | 0.04927 | 0.04858 | 0.0507 | 0.0485
53 | 2025_10_0953 | NEP25-049 | 0.00718 | 0.00863 | 0.03575 | 0.03566 | 0.03374 | 0.03421 | 0.03712 | 0.03722 | 0.03457 | 0.03482 | 10.3879 | 10.1889 | 10.0651 | 8.7151 | 9.7183 | 10.2342 | 10.6844 | 10.593 | 10.4849 | 10.0146 | 9.9983 | 9.8962 | 9.9697 | 0.00886 | 0.00933 | 0.00963 | 0.00657 | 0.01067 | 0.00746 | 3.0368 | 3.0615 | 3.0283 |  | 0.001431 |  | 3.3167 | 3.3043 | 3.3317 | 3.4648 | 3.4419 | 3.3763 | 0.00601 | 0.00621 | 0.00661 | 0.00641 | 0.00641 |  | 8.8432 | 8.7364 |  | 8.5553 | 8.5232 | 1.1884 | 1.0962 | 1.0115 | 0.9612 | 1.0643 | 9.9209 | 9.9024 | 9.87 | 10.1703 | 9.9404 | 9.8295 | 9.9389 | 0.05303 | 0.05362 | 0.05441 | 0.05526 | 0.053687
54 | 2025_10_0954 | NEP25-050 | 0.00568 | 0.00514 | 0.01038 | 0.01027 | 0.00964 | 0.00973 | 0.0114 | 0.01092 | 0.0099 | 0.0101 | 16.663 | 16.2846 | 15.9252 | 12.4907 | 15.0664 | 15.7178 | 16.9485 | 16.8592 | 16.637 | 15.8462 | 15.7341 | 15.6743 | 15.7515 | 0.00019 | 0.00032 | 0.00019 | 0.00068 | 0.00135 | 0.00199 | 1.9695 | 1.9665 | 1.873 |  | 0.001601 |  | 2.3713 | 2.3642 | 2.4088 | 2.5056 | 2.4806 | 2.4275 | 0.00025 | 0.00043 | 0.00058 | 0.00043 | 0.000505 |  | 6.2212 | 6.1517 |  | 5.9203 | 5.8598 | 1.2267 | 1.0451 | 0.95975 | 0.93685 | 1.0421 | 9.914 | 9.921 | 9.8715 | 10.1568 | 9.9502 | 9.84 | 9.9423 | 0.06837 | 0.0692 | 0.06997 | 0.07124 | 0.06918
55 | 2025_10_0955 | NEP25-051 | 0.00534 | 0.00883 | 0.01829 | 0.01864 | 0.01736 | 0.01759 | 0.01979 | 0.02024 | 0.01808 | 0.01832 | 11.2257 | 11.0295 | 10.8905 | 9.3025 | 10.5106 | 11.013 | 11.5748 | 11.4991 | 11.3645 | 10.8055 | 10.8405 | 10.6042 | 10.7501 | 1e-05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.00111 | 0.00257 | 0.00256 | 2.8243 | 2.8392 | 2.7105 |  | 0.006306 |  | 2.2515 | 2.2451 | 2.2837 | 2.3739 | 2.3544 | 2.3028 | 0.00116 | 0.00134 | 0.00146 | 0.00155 | 0.0014 |  | 10.0572 | 9.9047 |  | 9.7655 | 9.6818 | 0.58115 | 0.41065 | 0.41706 | 0.34016 | 0.43726 | 16.3641 | 16.4011 | 16.2387 | 16.3489 | 16.2397 | 16.2106 | 16.3005 | 0.07449 | 0.0749 | 0.07621 | 0.07713 | 0.0752
56 | 2025_10_0956 | NEP25-052 | 0.0092 | 0.01213 | 0.01891 | 0.01904 | 0.01798 | 0.0182 | 0.01984 | 0.02025 | 0.01857 | 0.01882 | 10.1371 | 9.9458 | 9.8176 | 8.5343 | 9.5037 | 10.0284 | 10.4004 | 10.335 | 10.2215 | 9.7774 | 9.8171 | 9.7 | 9.7648 | 0.0037 | 0.00391 | 0.00319 | 0.00262 | 0.0047 | 0.00397 | 2.6362 | 2.6485 | 2.5626 |  | 0.001713 |  | 2.7487 | 2.7438 | 2.7904 | 2.8838 | 2.8649 | 2.8154 | 0.00044 | 0.00063 | 0.00084 | 0.00067 | 0.000735 |  | 8.6728 | 8.5554 |  | 8.4701 | 8.4145 | 4.7083 | 4.8982 | 4.4196 | 4.3701 | 4.599 | 13.8256 | 13.8285 | 13.6533 | 13.9127 | 13.7188 | 13.6772 | 13.7694 | 0.03546 | 0.03612 | 0.03648 | 0.03717 | 0.03602
57 | 2025_10_0957 | NEP25-053 | 0.00697 | 0.009 | 0.05002 | 0.04988 | 0.04795 | 0.04848 | 0.05084 | 0.05127 | 0.04788 | 0.04854 | 8.2867 | 8.1347 | 8.0216 | 7.2318 | 7.8452 | 8.2206 | 8.5587 | 8.4637 | 8.3776 | 7.9724 | 7.9988 | 7.925 | 7.9654 | 0.00414 | 0.00527 | 0.00451 | 0.0021 | 0.00545 | 0.00554 | 1.8799 | 1.8773 | 1.7665 |  | 0.000648 |  | 2.5196 | 2.5135 | 2.5575 | 2.641 | 2.6189 | 2.5651 | 0.0166 | 0.01686 | 0.01717 | 0.01707 | 0.017015 |  | 6.8312 | 6.7773 |  | 6.62 | 6.6437 | 0.87936 | 0.80711 | 0.71059 | 0.72713 | 0.78105 | 5.0882 | 5.08 | 5.031 | 5.1889 | 5.0708 | 5.0128 | 5.0786 | 0.04838 | 0.04884 | 0.04949 | 0.05012 | 0.048903
58 | 2025_10_0958 | NTS_TH_46 | 0.00931 | 0.01322 | 0.00597 | 0.00637 | 0.00624 | 0.00631 | 0.00659 | 0.00739 | 0.00634 | 0.00641 | 1.2071 | 1.2406 | 1.2107 | 1.211 | 1.2254 | 1.2379 | 1.2751 | 1.2736 | 1.255 | 1.2241 | 1.217 | 1.2204 | 1.2205 | 0.00331 | 0.00467 | 0.00446 | 0.00392 | 0.00445 | 0.00316 | 0.32159 | 0.33538 | 0.294 |  | 0.00036 |  | 0.20763 | 0.20716 | 0.21253 | 0.21767 | 0.21593 | 0.21569 | 0.00068 | 0.00088 | 0.00086 | 0.00127 | 0.00087 |  | 1.665 | 1.6543 |  | 1.7014 | 1.6816 | 0.15592 | 0.11918 | 0.09149 | 0.10053 | 0.11678 | 5.6994 | 5.6892 | 5.6437 | 5.848 | 5.6899 | 5.592 | 5.6937 | 0.01735 | 0.01755 | 0.01789 | 0.01782 | 0.017597
59 | 2025_10_0959 | NTS_TH_47 | 0.01107 | 0.01324 | 0.00563 | 0.00596 | 0.00565 | 0.0057 | 0.00715 | 0.00615 | 0.00568 | 0.0058 | 1.2369 | 1.2764 | 1.2446 | 1.248 | 1.2618 | 1.2655 | 1.3178 | 1.3146 | 1.3002 | 1.2649 | 1.2544 | 1.2565 | 1.2586 | 0.00664 | 0.00812 | 0.00745 | 0.00665 | 0.00942 | 0.00882 | 0.32756 | 0.34119 | 0.3507 |  | 0.000363 |  | 0.21366 | 0.21338 | 0.21878 | 0.22478 | 0.22281 | 0.22329 | 0.00099 | 0.00119 | 0.00136 | 0.0012 | 0.001275 |  | 1.6934 | 1.6796 |  | 1.7122 | 1.7037 | 0.11253 | 0.08633 | 0.10554 | 0.10435 | 0.10219 | 5.7397 | 5.7225 | 5.678 | 5.8761 | 5.7392 | 5.6349 | 5.7317 | 0.01774 | 0.01797 | 0.01829 | 0.01825 | 0.018
60 | 2025_10_0960 | NTS_TH_48 | 0.00478 | 0.00822 | 0.00422 | 0.00478 | 0.00452 | 0.00456 | 0.00728 | 0.00605 | 0.00488 | 0.00498 | 1.0848 | 1.1154 | 1.0883 | 1.0889 | 1.1002 | 1.1098 | 1.1969 | 1.1835 | 1.1529 | 1.117 | 1.1127 | 1.1044 | 1.1114 | 0.00029 | 0.00109 | 0.00038 | 0.0019 | 0.00156 | 0 | 0.30756 | 0.32275 | 0.27888 |  | 0.00017 |  | 0.19053 | 0.19015 | 0.1954 | 0.20051 | 0.19831 | 0.19544 | 0.00014 | 0.00037 | 0.00047 | 0.00053 | 0.00042 |  | 1.6457 | 1.6299 |  | 1.6305 | 1.6097 | 0.13126 | 0.08445 | 0.10493 | 0.0712 | 0.09796 | 5.7344 | 5.7185 | 5.667 | 5.6854 | 5.5824 | 5.4763 | 5.644 | 0.01566 | 0.01586 | 0.01626 | 0.01623 | 0.015927
63 | 2025_10_0963 | NTS_TH_49 | 0.02353 | 0.02796 | 0.00585 | 0.00619 | 0.00601 | 0.00609 | 0.00626 | 0.00741 | 0.00611 | 0.00612 | 1.2161 | 1.2473 | 1.2201 | 1.2179 | 1.2306 | 1.2488 | 1.2857 | 1.2852 | 1.2814 | 1.236 | 1.2227 | 1.2299 | 1.2295 | 0.019 | 0.01957 | 0.02052 | 0.01747 | 0.02043 | 0.02368 | 0.3564 | 0.36726 | 0.33688 |  | 0.000299 |  | 0.21466 | 0.21412 | 0.22071 | 0.22588 | 0.22311 | 0.22311 | 0.00271 | 0.00287 | 0.00299 | 0.00313 | 0.00293 |  | 1.7223 | 1.7075 |  | 1.7386 | 1.7313 | 0.10019 | 0.08847 | 0.10923 | 0.07742 | 0.093827 | 5.7453 | 5.7392 | 5.6959 | 5.8453 | 5.7505 | 5.6498 | 5.7377 | 0.01676 | 0.01697 | 0.01728 | 0.01724 | 0.017003
64 | 2025_10_0964 | NTS_TH_50 | 0.01461 | 0.01801 | 0.00562 | 0.00624 | 0.006 | 0.00607 | 0.00739 | 0.00699 | 0.00601 | 0.00623 | 1.1799 | 1.2219 | 1.1949 | 1.192 | 1.2048 | 1.2215 | 1.2606 | 1.257 | 1.239 | 1.2105 | 1.1939 | 1.2061 | 1.2035 | 0.01528 | 0.01555 | 0.016 | 0.01469 | 0.01658 | 0.01563 | 0.36048 | 0.37223 | 0.35709 |  | 0.000356 |  | 0.20673 | 0.20557 | 0.21174 | 0.21702 | 0.2155 | 0.21412 | 0.00098 | 0.00121 | 0.00131 | 0.0016 | 0.00126 |  | 1.7179 | 1.7022 |  | 1.7437 | 1.7259 | 0.1218 | 0.09321 | 0.09122 | 0.09203 | 0.099565 | 5.5793 | 5.5856 | 5.5363 | 5.69 | 5.5789 | 5.4935 | 5.5773 | 0.01665 | 0.01686 | 0.01718 | 0.01713 | 0.016897
65 | 2025_10_0965 | NTS_TH_51 | 0.0661 | 0.06859 | 0.0069 | 0.00734 | 0.00697 | 0.00705 | 0.0087 | 0.00827 | 0.00705 | 0.00719 | 1.379 | 1.4069 | 1.3821 | 1.3776 | 1.3944 | 1.4161 | 1.4411 | 1.4538 | 1.4347 | 1.3982 | 1.3788 | 1.3947 | 1.3906 | 0.08898 | 0.08909 | 0.08909 | 0.08578 | 0.08811 | 0.08918 | 0.66856 | 0.67178 | 0.67561 |  | 0.000381 |  | 0.24908 | 0.24792 | 0.25521 | 0.26239 | 0.25935 | 0.25894 | 0.00606 | 0.00641 | 0.00638 | 0.00651 | 0.006395 |  | 2.1411 | 2.1244 |  | 2.1406 | 2.1453 | 0.14825 | 0.09171 | 0.12175 | 0.09994 | 0.11541 | 5.6566 | 5.6695 | 5.6307 | 5.7874 | 5.6548 | 5.593 | 5.6653 | 0.01808 | 0.01832 | 0.01865 | 0.01861 | 0.01835
66 | 2025_10_0966 | NTS_TH_52 | 0.01647 | 0.01981 | 0.00561 | 0.006 | 0.00575 | 0.00582 | 0.00559 | 0.00654 | 0.00577 | 0.00584 | 1.267 | 1.3033 | 1.2742 | 1.2734 | 1.2904 | 1.3017 | 1.3393 | 1.3394 | 1.324 | 1.2797 | 1.2761 | 1.2739 | 1.2766 | 0.01198 | 0.01261 | 0.01328 | 0.01134 | 0.0132 | 0.01313 | 0.33171 | 0.34538 | 0.32361 |  | 0.000314 |  | 0.21593 | 0.21589 | 0.22156 | 0.22647 | 0.22453 | 0.22284 | 0.00142 | 0.00159 | 0.00169 | 0.00185 | 0.00164 |  | 1.7174 | 1.7059 |  | 1.7197 | 1.7148 | 0.12061 | 0.11102 | 0.13671 | 0.07431 | 0.11066 | 5.6834 | 5.682 | 5.6336 | 5.7996 | 5.6554 | 5.574 | 5.6713 | 0.01795 | 0.01817 | 0.01846 | 0.01839 | 0.018193
67 | 2025_10_0967 | NTS_TH_53 | 0.00816 | 0.01149 | 0.00517 | 0.00533 | 0.00502 | 0.00508 | 0.007 | 0.00688 | 0.00508 | 0.00514 | 1.1092 | 1.1445 | 1.1179 | 1.1212 | 1.1339 | 1.1375 | 1.1966 | 1.1776 | 1.1576 | 1.1284 | 1.121 | 1.1238 | 1.1244 | 0.0032 | 0.00358 | 0.00294 | 0.00145 | 0.00472 | 0.00051 | 0.29929 | 0.31403 | 0.2997 |  | 0.000316 |  | 0.18571 | 0.18547 | 0.19003 | 0.19478 | 0.19325 | 0.19225 | 0.00037 | 0.00063 | 0.00063 | 0.0007 | 0.00063 |  | 1.6419 | 1.6303 |  | 1.664 | 1.651 | 0.11641 | 0.1032 | 0.1365 | 0.08194 | 0.10951 | 5.7565 | 5.76 | 5.7005 | 5.9339 | 5.7195 | 5.6479 | 5.753 | 0.01568 | 0.01586 | 0.01613 | 0.01607 | 0.01589
68 | 2025_10_0968 | NTS_TH_54
69 | 2025_10_0969 | NTS_TH_55 | 0.00859 | 0.01266 | 0.00531 | 0.00564 | 0.00521 | 0.00526 | 0.00609 | 0.00642 | 0.00528 | 0.00534 | 1.1411 | 1.1771 | 1.1478 | 1.151 | 1.1647 | 1.1627 | 1.2119 | 1.2123 | 1.1954 | 1.1513 | 1.1352 | 1.1439 | 1.1435 | 0.00402 | 0.00462 | 0.00489 | 0.00372 | 0.0063 | 0.00453 | 0.28437 | 0.30055 | 0.26546 |  | 0.000339 |  | 0.19141 | 0.19096 | 0.19651 | 0.20123 | 0.1995 | 0.19782 | 0.00035 | 0.00064 | 0.00071 | 0.00098 | 0.000675 |  | 1.6548 | 1.6436 |  | 1.6751 | 1.6583 | 0.08633 | 0.07982 | 0.10434 | 0.07432 | 0.086203 | 5.841 | 5.8412 | 5.7774 | 5.9633 | 5.8068 | 5.7061 | 5.8226 | 0.016 | 0.01621 | 0.01644 | 0.0164 | 0.016217
70 | 2025_10_0970 | NTS_TH_56 | 0.00747 | 0.01084 | 0.0049 | 0.00544 | 0.0051 | 0.00513 | 0.00573 | 0.00591 | 0.00502 | 0.00529 | 1.0587 | 1.0903 | 1.065 | 1.073 | 1.0851 | 1.0862 | 1.1129 | 1.1206 | 1.1122 | 1.0762 | 1.077 | 1.0716 | 1.0749 | 0.00235 | 0.00227 | 0.00194 | 0.00021 | 0.00118 | 0.00221 | 0.25939 | 0.27506 | 0.24931 |  | 0.00036 |  | 0.17487 | 0.17453 | 0.18016 | 0.18309 | 0.18257 | 0.18124 | 9e-05 | 0.00031 | 0.00036 | 0.00013 | 0.000335 |  | 1.6277 | 1.6166 |  | 1.6496 | 1.6431 | 0.08875 | 0.07902 | 0.1134 | 0.07008 | 0.087813 | 5.7878 | 5.7946 | 5.7443 | 5.8938 | 5.7903 | 5.6929 | 5.7839 | 0.01506 | 0.01526 | 0.01549 | 0.01551 | 0.01527
71 | 2025_10_0971 | NTS_TH_57 | 0.00415 | 0.00835 | 0.00396 | 0.00442 | 0.00418 | 0.00419 | 0.00538 | 0.0058 | 0.00452 | 0.00464 | 0.90064 | 0.94498 | 0.91998 | 0.91983 | 0.92863 | 0.93343 | 1.0102 | 0.99265 | 0.9661 | 0.93275 | 0.93367 | 0.91717 | 0.92786 | 0.00048 | 0.00011 | 4e-05 | 0.00204 | 0.00195 | 0.0001 | 0.23473 | 0.25122 | 0.21051 |  | 0.000165 |  | 0.15836 | 0.15852 | 0.16241 | 0.16453 | 0.1639 | 0.15921 | 0.00012 | 0.0001 | 0.00014 | 0.00023 | 0.00012 |  | 1.5912 | 1.5792 |  | 1.5555 | 1.5239 | 0.06829 | 0.07844 | 0.11505 | 0.06196 | 0.080935 | 5.5973 | 5.5838 | 5.5402 | 5.5387 | 5.4204 | 5.3185 | 5.4998 | 0.01316 | 0.01332 | 0.0135 | 0.01347 | 0.013327
72 | 2025_10_0972 | NTS_TH_58 | 0.00436 | 0.00632 | 0.00468 | 0.00537 | 0.00509 | 0.00514 | 0.0069 | 0.00707 | 0.00546 | 0.00557 | 1.2015 | 1.2334 | 1.2035 | 1.1992 | 1.2136 | 1.2132 | 1.3076 | 1.2932 | 1.2678 | 1.2168 | 1.2072 | 1.1932 | 1.2057 | 0.00047 | 0.00083 | 0.00064 | 0.00419 | 0.00098 | 0.00356 | 0.2693 | 0.28613 | 0.25503 |  | 0.000335 |  | 0.20097 | 0.20065 | 0.20512 | 0.20983 | 0.20839 | 0.20373 | 2e-05 | 0.00016 | 0.0004 | 0.00012 | 0.00028 |  | 1.6923 | 1.6757 |  | 1.6584 | 1.6386 | 0.06773 | 0.0647 | 0.11978 | 0.07122 | 0.080857 | 5.7734 | 5.7557 | 5.7042 | 5.7327 | 5.6294 | 5.5324 | 5.6879 | 0.01714 | 0.01735 | 0.01761 | 0.01755 | 0.017367
73 | 2025_10_0973 | NTS_TH_59 | 0.01492 | 0.0189 | 0.00735 | 0.00784 | 0.00742 | 0.00753 | 0.00875 | 0.00887 | 0.00755 | 0.00768 | 1.4432 | 1.4717 | 1.4395 | 1.4418 | 1.4627 | 1.4712 | 1.5299 | 1.5076 | 1.4908 | 1.4622 | 1.4476 | 1.4521 | 1.454 | 0.01256 | 0.0129 | 0.01238 | 0.01439 | 0.01324 | 0.01387 | 0.33374 | 0.34734 | 0.31674 |  | 0.000328 |  | 0.23637 | 0.23631 | 0.24232 | 0.24824 | 0.24575 | 0.246 | 0.00138 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00164 | 0.00162 |  | 1.7581 | 1.7426 |  | 1.7795 | 1.7738 | 0.08323 | 0.05918 | 0.08752 | 0.05689 | 0.071705 | 5.8814 | 5.8587 | 5.8128 | 6.0209 | 5.8644 | 5.7627 | 5.8668 | 0.02025 | 0.0205 | 0.02092 | 0.02089 | 0.020557
76 | 2025_10_0976 | NTS_TH_60 | 0.01188 | 0.01389 | 0.00559 | 0.00634 | 0.00608 | 0.00614 | 0.00685 | 0.00747 | 0.0061 | 0.00624 | 1.2441 | 1.2805 | 1.249 | 1.2503 | 1.2672 | 1.2709 | 1.3266 | 1.3203 | 1.2979 | 1.2679 | 1.2563 | 1.2582 | 1.2608 | 0.00423 | 0.00509 | 0.00473 | 0.00366 | 0.00528 | 0.005 | 0.28742 | 0.30294 | 0.27734 |  | 0.000356 |  | 0.20366 | 0.20366 | 0.20847 | 0.21393 | 0.2131 | 0.2109 | 0.00064 | 0.00078 | 0.00077 | 0.00096 | 0.000775 |  | 1.701 | 1.6854 |  | 1.7286 | 1.7134 | 0.08114 | 0.06009 | 0.11181 | 0.05816 | 0.0778 | 5.8435 | 5.8185 | 5.7553 | 5.9573 | 5.793 | 5.7157 | 5.8139 | 0.01763 | 0.01784 | 0.01818 | 0.01811 | 0.017883
77 | 2025_10_0977 | NTS_TH_61 | 0.00859 | 0.01532 | 0.00547 | 0.00592 | 0.00563 | 0.00568 | 0.00631 | 0.00653 | 0.00568 | 0.0058 | 1.2212 | 1.2517 | 1.2192 | 1.2224 | 1.2383 | 1.2478 | 1.2899 | 1.289 | 1.27 | 1.2425 | 1.233 | 1.2354 | 1.237 | 0.00234 | 0.00198 | 0.00215 | 0.00158 | 0.00221 | 0.00033 | 0.27683 | 0.29168 | 0.26562 |  | 0.000305 |  | 0.19754 | 0.19716 | 0.20331 | 0.20793 | 0.20619 | 0.20424 | 0.00034 | 0.00054 | 0.00051 | 0.0005 | 0.000525 |  | 1.7495 | 1.7325 |  | 1.7623 | 1.7634 | 0.07682 | 0.04996 | 0.08397 | 0.04519 | 0.063985 | 5.8691 | 5.851 | 5.8004 | 5.9868 | 5.8684 | 5.7674 | 5.8572 | 0.01736 | 0.01759 | 0.01794 | 0.01792 | 0.01763
78 | 2025_10_0978 | NTS_TH_62 | 0.00994 | 0.01357 | 0.00572 | 0.00596 | 0.00559 | 0.00565 | 0.00716 | 0.00693 | 0.00563 | 0.00577 | 1.1867 | 1.2211 | 1.1923 | 1.1943 | 1.2091 | 1.2143 | 1.2415 | 1.2517 | 1.2417 | 1.2038 | 1.1942 | 1.1969 | 1.1983 | 0.00305 | 0.00349 | 0.00348 | 0.00164 | 0.00493 | 0.00327 | 0.24539 | 0.26048 | 0.2388 |  | 0.000358 |  | 0.19007 | 0.19013 | 0.19557 | 0.19895 | 0.19728 | 0.19715 | 0.00025 | 0.00036 | 0.00052 | 0.00057 | 0.00044 |  | 1.6982 | 1.6827 |  | 1.7198 | 1.6983 | 0.10599 | 0.04805 | 0.05262 | 0.05077 | 0.064357 | 5.8503 | 5.832 | 5.7763 | 5.931 | 5.7835 | 5.7096 | 5.8138 | 0.01692 | 0.01712 | 0.01737 | 0.01735 | 0.017137
79 | 2025_10_0979 | NTS_TH_63 | 0.01891 | 0.02273 | 0.00541 | 0.00572 | 0.0055 | 0.00556 | 0.00689 | 0.00638 | 0.00555 | 0.00572 | 1.1296 | 1.1637 | 1.1362 | 1.1377 | 1.1498 | 1.1539 | 1.2081 | 1.1938 | 1.184 | 1.1399 | 1.13 | 1.1304 | 1.1335 | 0.01305 | 0.01326 | 0.01354 | 0.01211 | 0.01374 | 0.01237 | 0.32211 | 0.3352 | 0.30657 |  | 0.000341 |  | 0.18015 | 0.18019 | 0.1846 | 0.18891 | 0.18758 | 0.18511 | 0.00159 | 0.0018 | 0.00183 | 0.00195 | 0.001815 |  | 1.8572 | 1.8431 |  | 1.8569 | 1.8424 | 0.09895 | 0.05532 | 0.09781 | 0.04418 | 0.074065 | 5.9023 | 5.8813 | 5.8224 | 5.9995 | 5.8211 | 5.7375 | 5.8607 | 0.01574 | 0.01593 | 0.01611 | 0.01605 | 0.015927
80 | 2025_10_0980 | NTS_TH_64 | 0.0182 | 0.02205 | 0.00715 | 0.00733 | 0.00701 | 0.0071 | 0.00721 | 0.00835 | 0.00713 | 0.00724 | 1.3831 | 1.4091 | 1.378 | 1.3743 | 1.3951 | 1.4 | 1.47 | 1.452 | 1.4219 | 1.3939 | 1.3726 | 1.3747 | 1.3804 | 0.00745 | 0.00854 | 0.00788 | 0.00315 | 0.00956 | 0.00953 | 0.27107 | 0.28635 | 0.25466 |  | 0.000353 |  | 0.20988 | 0.20952 | 0.21501 | 0.22052 | 0.21872 | 0.21623 | 0.00064 | 0.00086 | 0.0009 | 0.00091 | 0.00088 |  | 1.8045 | 1.7915 |  | 1.8159 | 1.8061 | 0.07596 | 0.04014 | 0.05873 | 0.04903 | 0.055965 | 5.83 | 5.8167 | 5.7626 | 5.9537 | 5.7944 | 5.7111 | 5.8114 | 0.01968 | 0.01993 | 0.0203 | 0.02022 | 0.01997
12 | 2025_10_0912 | SLRS-6 | 0.02812 | 0.0288 | 0.01401 | 0.01411 | 0.01317 | 0.01344 | 0.01548 | 0.01534 | 0.01351 | 0.01362 | 9.4574 | 9.3138 | 9.1826 | 8.1323 | 8.9138 | 9.0488 | 9.7061 | 9.6153 | 9.5308 | 9.0899 | 9.077 | 8.8814 | 9.0161 | 0.0778 | 0.07861 | 0.07919 | 0.07521 | 0.07795 | 0.07961 | 0.70657 | 0.70786 | 0.62715 |  | 0.000761 |  | 2.2643 | 2.2572 | 2.2877 | 2.3729 | 2.3489 | 2.2879 | 0.00186 | 0.00225 | 0.00211 | 0.00235 | 0.00218 |  | 2.9179 | 2.9215 |  | 2.7936 | 2.7925 | 2.0088 | 1.9868 | 1.7814 | 1.7472 | 1.8811 | 2.4441 | 2.4343 | 2.3962 | 2.5034 | 2.4581 | 2.3935 | 2.4383 | 0.04106 | 0.0416 | 0.04184 | 0.04238 | 0.0415
25 | 2025_10_0925 | SLRS-6 | 0.02876 | 0.02926 | 0.01417 | 0.01426 | 0.01336 | 0.01366 | 0.01624 | 0.01562 | 0.01374 | 0.01391 | 9.5627 | 9.3846 | 9.2509 | 8.2117 | 9.0403 | 9.2158 | 9.7179 | 9.627 | 9.5694 | 9.2349 | 9.2491 | 9.1383 | 9.2074 | 0.07839 | 0.07958 | 0.07978 | 0.07651 | 0.07939 | 0.0792 | 0.71718 | 0.72126 | 0.65807 |  | 0.000784 |  | 2.2805 | 2.2759 | 2.3164 | 2.3822 | 2.3582 | 2.3345 | 0.00196 | 0.00222 | 0.0022 | 0.00218 | 0.00221 |  | 2.9547 | 2.9655 |  | 2.8698 | 2.8696 | 1.976 | 1.9991 | 1.8139 | 1.7765 | 1.8914 | 2.4738 | 2.4682 | 2.4322 | 2.5313 | 2.4547 | 2.4239 | 2.464 | 0.04162 | 0.04225 | 0.04258 | 0.0432 | 0.04215
38 | 2025_10_0938 | SLRS-6 | 0.02913 | 0.03056 | 0.01399 | 0.01432 | 0.01337 | 0.0137 | 0.01574 | 0.01567 | 0.01375 | 0.01398 | 9.578 | 9.3898 | 9.2561 | 8.1525 | 9.0064 | 9.2438 | 9.7089 | 9.6507 | 9.5696 | 9.2204 | 9.2418 | 9.1336 | 9.1986 | 0.07805 | 0.07974 | 0.0802 | 0.07671 | 0.07866 | 0.07962 | 0.71565 | 0.71834 | 0.66733 |  | 0.000775 |  | 2.2844 | 2.2813 | 2.3234 | 2.3893 | 2.3593 | 2.3345 | 0.00198 | 0.0022 | 0.00209 | 0.00238 | 0.002145 |  | 2.9636 | 2.9701 |  | 2.8509 | 2.8625 | 1.9679 | 2.0091 | 1.7941 | 1.7853 | 1.8891 | 2.4759 | 2.469 | 2.4429 | 2.4905 | 2.4598 | 2.4258 | 2.4607 | 0.04165 | 0.04226 | 0.04246 | 0.04315 | 0.042123
51 | 2025_10_0951 | SLRS-6 | 0.02902 | 0.03129 | 0.0143 | 0.01411 | 0.01314 | 0.01346 | 0.01445 | 0.01595 | 0.0136 | 0.01377 | 9.4801 | 9.284 | 9.138 | 8.0467 | 8.8773 | 9.0466 | 9.6991 | 9.6162 | 9.5273 | 9.0974 | 9.1288 | 8.9754 | 9.0672 | 0.0782 | 0.0786 | 0.07906 | 0.07674 | 0.07785 | 0.07776 | 0.69628 | 0.70224 | 0.65038 |  | 0.00077 |  | 2.2573 | 2.2558 | 2.2847 | 2.3748 | 2.3462 | 2.3063 | 0.00192 | 0.00216 | 0.00231 | 0.00247 | 0.002235 |  | 2.8921 | 2.9008 |  | 2.8139 | 2.8212 | 1.997 | 1.978 | 1.8223 | 1.7668 | 1.891 | 2.4554 | 2.4277 | 2.4061 | 2.589 | 2.4489 | 2.4083 | 2.4559 | 0.04097 | 0.04158 | 0.04202 | 0.04273 | 0.041523
62 | 2025_10_0962 | SLRS-6 | 0.02779 | 0.02889 | 0.0141 | 0.01412 | 0.01318 | 0.01348 | 0.01546 | 0.01538 | 0.01353 | 0.01383 | 9.4252 | 9.2445 | 9.1102 | 8.0923 | 8.9221 | 9.1126 | 9.6053 | 9.5302 | 9.4485 | 9.0383 | 9.072 | 9.0485 | 9.053 | 0.0778 | 0.07834 | 0.07863 | 0.07536 | 0.07608 | 0.08118 | 0.69606 | 0.70003 | 0.6373 |  | 0.000765 |  | 2.2495 | 2.2419 | 2.29 | 2.3616 | 2.331 | 2.3141 | 0.00191 | 0.00211 | 0.00226 | 0.00259 | 0.002185 |  | 2.9244 | 2.928 |  | 2.8219 | 2.8345 | 1.9812 | 1.9723 | 1.8219 | 1.7804 | 1.8889 | 2.4354 | 2.4292 | 2.4205 | 2.5172 | 2.4606 | 2.4151 | 2.4463 | 0.04099 | 0.04158 | 0.0419 | 0.04268 | 0.04149
75 | 2025_10_0975 | SLRS-6 | 0.02835 | 0.03118 | 0.01397 | 0.0143 | 0.0133 | 0.01363 | 0.01472 | 0.01607 | 0.01371 | 0.01395 | 9.5816 | 9.3728 | 9.2329 | 8.1412 | 9.0014 | 9.1816 | 9.7287 | 9.6591 | 9.6087 | 9.1939 | 9.2325 | 9.1105 | 9.179 | 0.07947 | 0.07947 | 0.0805 | 0.0735 | 0.07674 | 0.08025 | 0.70259 | 0.70912 | 0.63644 |  | 0.000763 |  | 2.2817 | 2.2811 | 2.316 | 2.3916 | 2.3708 | 2.3323 | 0.00193 | 0.0023 | 0.00225 | 0.00238 | 0.002275 |  | 2.9421 | 2.9484 |  | 2.8572 | 2.8599 | 2.0415 | 2.0216 | 1.7935 | 1.7809 | 1.9093 | 2.4694 | 2.4543 | 2.4404 | 2.5373 | 2.4957 | 2.4373 | 2.4724 | 0.04159 | 0.04222 | 0.04247 | 0.04329 | 0.042093
Certified |  |  | 0.0338 | 0.0338 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.651 | 0.651 | 0.651 | 0.839 |  |  | 2.133 | 2.133 | 2.133 | 2.133 | 2.133 | 2.133 | 0.00212 | 0.00212 | 0.00212 | 0.00212 | 0.00212 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | [12 empty] | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0406
Mean |  |  | 0.028528 | 0.029997 | 0.01409 | 0.014203 | 0.013253 | 0.013562 | 0.015348 | 0.015672 | 0.01364 | 0.013843 | 9.5142 | 9.3316 | 9.1951 | 8.1295 | 8.9602 | 9.1415 | 9.6944 | 9.6164 | 9.5424 | 9.1458 | 9.1669 | 9.048 | 9.1202 | 0.078285 | 0.079057 | 0.07956 | 0.075672 | 0.077778 | 0.079603 | 0.70572 | 0.70981 | 0.64611 | #DIV/0! | 0.00076967 | #DIV/0! | 2.2696 | 2.2656 | 2.303 | 2.3787 | 2.3524 | 2.3183 | 0.0019267 | 0.0022067 | 0.0022033 | 0.0023917 | 0.002205 | #DIV/0! | 2.9325 | 2.9391 | #DIV/0! | 2.8345 | 2.84 | 1.9954 | 1.9945 | 1.8045 | 1.7728 | 1.8918 | 2.459 | 2.4471 | 2.423 | 2.5281 | 2.463 | 2.4173 | 2.4563 | 0.041313 | 0.041915 | 0.042212 | 0.042905 | 0.041813
2SD |  |  | 3.7111 | 7.6543 | 1.8111 | 1.4156 | 1.5439 | 1.6851 | 8.6044 | 3.7594 | 1.5738 | 1.9376 | 1.4343 | 1.2885 | 1.3372 | 1.3773 | 1.4369 | 1.8572 | 0.92394 | 0.95501 | 1.1494 | 1.7719 | 1.8306 | 2.2631 | 1.8445 | 1.5947 | 1.5319 | 1.8104 | 3.3324 | 3.1223 | 2.8569 | 2.6063 | 2.3945 | 4.6785 | #DIV/0! | 2.2514 | #DIV/0! | 1.2884 | 1.4355 | 1.5058 | 0.94395 | 1.1602 | 1.6419 | 4.3384 | 6.0574 | 7.9479 | 11.3607 | 4.1466 | #DIV/0! | 1.794 | 1.8379 | #DIV/0! | 2.0664 | 2.0918 | 2.7033 | 1.8992 | 1.8998 | 1.5816 | 0.99116 | 1.3626 | 1.5665 | 1.5644 | 2.7287 | 1.3479 | 1.2659 | 1.0059 | 1.6353 | 1.7177 | 1.5514 | 1.6835 | 1.6216
%Diff |  |  | -18.4787 | -12.6792 | 0.63875 | 1.4316 | -5.6338 | -3.2321 | 8.7849 | 10.6668 | -2.6393 | -1.1317 | 7.9268 | 6.1252 | 4.7321 | -7.7563 | 2.2347 | 4.1736 | 9.6382 | 8.9057 | 8.1991 | 4.2184 | 4.4387 | 3.1825 | 3.9496 | -16.4974 | -15.3603 | -14.6305 | -20.5207 | -17.2563 | -14.5681 | 7.754 | 8.2851 | -0.75658 | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | 6.019 | 5.8514 | 7.3825 | 10.3297 | 9.3272 | 7.9923 | -10.0346 | 3.9275 | 3.7821 | 11.3589 | 3.8549 | #DIV/0! | 8.9502 | 9.1548 | #DIV/0! | 5.8048 | 5.9869 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.7266 | 3.1373 | 3.8181 | 5.3723 | 2.9018
11 | 2025_10_0911 | SPS-SW2 10% | 0.02026 | 0.02419 | 0.02396 | 0.02398 | 0.02325 | 0.0237 | 0.02501 | 0.02399 | 0.02316 | 0.02351 | 1.0011 | 1.0417 | 1.0352 | 1.0715 | 1.0761 | 1.039 | 1.0564 | 1.046 | 1.0557 | 1.063 | 1.0569 | 1.0485 | 1.0561 | 0.00971 | 0.00914 | 0.00979 | 0.00982 | 0.01057 | 0.00883 | 0.10982 | 0.11528 | 0.15393 |  | 0.000197 |  | 0.19908 | 0.19823 | 0.1997 | 0.20267 | 0.20044 | 0.20385 | 0.00462 | 0.00493 | 0.00482 | 0.00496 | 0.004875 |  | 1.0183 | 1.0216 |  | 1.0486 | 1.0777 | 0.93772 | 1.0151 | 1.0131 | 0.99692 | 0.99069 | 0.50973 | 0.52291 | 0.52127 | 0.47257 | 0.51124 | 0.50724 | 0.50749 | 0.02586 | 0.02591 | 0.02624 | 0.02586 | 0.026003
24 | 2025_10_0924 | SPS-SW2 10% | 0.01993 | 0.02108 | 0.02348 | 0.02363 | 0.02279 | 0.02323 | 0.02349 | 0.02382 | 0.02298 | 0.02332 | 0.99384 | 1.0293 | 1.0197 | 1.0515 | 1.0607 | 1.0239 | 1.0569 | 1.0427 | 1.0349 | 1.0567 | 1.0546 | 1.0448 | 1.0521 | 0.00964 | 0.00963 | 0.00946 | 0.00844 | 0.01058 | 0.01026 | 0.11495 | 0.12417 | 0.15241 |  | 0.000197 |  | 0.19504 | 0.19463 | 0.19545 | 0.20102 | 0.19857 | 0.20209 | 0.00462 | 0.00481 | 0.00471 | 0.0051 | 0.00476 |  | 1.0062 | 1.0106 |  | 1.0511 | 1.0849 | 0.98221 | 1.0037 | 1.016 | 0.99271 | 0.99865 | 0.49295 | 0.50933 | 0.51115 | 0.44131 | 0.50664 | 0.49841 | 0.4933 | 0.0254 | 0.02551 | 0.02605 | 0.02585 | 0.025653
37 | 2025_10_0937 | SPS-SW2 10% | 0.02027 | 0.02137 | 0.02355 | 0.02395 | 0.0231 | 0.02356 | 0.0223 | 0.02382 | 0.02313 | 0.02354 | 1.0011 | 1.0401 | 1.0299 | 1.0636 | 1.0726 | 1.0392 | 1.0517 | 1.0481 | 1.0456 | 1.0601 | 1.0588 | 1.0591 | 1.0594 | 0.01025 | 0.00937 | 0.00983 | 0.00808 | 0.0103 | 0.00859 | 0.11513 | 0.12269 | 0.1546 |  | 0.000271 |  | 0.19721 | 0.19646 | 0.19758 | 0.20225 | 0.20042 | 0.20322 | 0.00463 | 0.00478 | 0.00489 | 0.00476 | 0.004835 |  | 1.0212 | 1.0263 |  | 1.0452 | 1.0852 | 0.9683 | 1.013 | 1.0292 | 0.99629 | 1.0017 | 0.50454 | 0.51205 | 0.52047 | 0.49837 | 0.50815 | 0.50767 | 0.50854 | 0.02561 | 0.02574 | 0.0261 | 0.02591 | 0.025817
50 | 2025_10_0950 | SPS-SW2 10% | 0.02373 | 0.02944 | 0.02315 | 0.02351 | 0.02256 | 0.02301 | 0.02293 | 0.02334 | 0.02274 | 0.02317 | 0.98991 | 1.0259 | 1.0172 | 1.0391 | 1.0511 | 1.0142 | 1.0483 | 1.0475 | 1.0342 | 1.0439 | 1.0447 | 1.0342 | 1.041 | 0.0096 | 0.00958 | 0.0099 | 0.00867 | 0.01049 | 0.00966 | 0.11247 | 0.12233 | 0.15601 |  | 0.000279 |  | 0.19435 | 0.194 | 0.19423 | 0.20073 | 0.19946 | 0.20009 | 0.00461 | 0.00489 | 0.00491 | 0.00482 | 0.0049 |  | 0.99193 | 0.99765 |  | 1.0307 | 1.0593 | 0.96651 | 0.98574 | 0.96268 | 0.95572 | 0.96766 | 0.50232 | 0.50463 | 0.50885 | 0.51412 | 0.49754 | 0.5003 | 0.50463 | 0.02515 | 0.02526 | 0.02573 | 0.02544 | 0.02538
61 | 2025_10_0961 | SPS-SW2-10% | 0.02058 | 0.02167 | 0.02346 | 0.02337 | 0.02268 | 0.02316 | 0.02289 | 0.02272 | 0.02265 | 0.0231 | 0.98242 | 1.0175 | 1.0113 | 1.0432 | 1.0543 | 1.0117 | 1.023 | 1.0262 | 1.0251 | 1.0389 | 1.0405 | 1.0289 | 1.0361 | 0.00932 | 0.00944 | 0.00968 | 0.00742 | 0.00993 | 0.00794 | 0.10322 | 0.11031 | 0.15308 |  | 0.000293 |  | 0.1954 | 0.19501 | 0.19524 | 0.20026 | 0.1986 | 0.20131 | 0.00454 | 0.00473 | 0.0048 | 0.00454 | 0.004765 |  | 0.98729 | 0.99267 |  | 1.0175 | 1.0444 | 0.96627 | 0.99837 | 0.98379 | 0.93663 | 0.97127 | 0.49985 | 0.50303 | 0.51209 | 0.50149 | 0.49819 | 0.50286 | 0.50292 | 0.0252 | 0.02534 | 0.02558 | 0.02545 | 0.025373
74 | 2025_10_0974 | SPS-SW2-10% | 0.02044 | 0.02392 | 0.02372 | 0.02365 | 0.0228 | 0.02329 | 0.02257 | 0.02394 | 0.0229 | 0.02339 | 0.99002 | 1.0241 | 1.018 | 1.0492 | 1.0619 | 1.0165 | 1.0513 | 1.0384 | 1.0354 | 1.0525 | 1.0536 | 1.0444 | 1.0502 | 0.00912 | 0.00947 | 0.00978 | 0.00649 | 0.00876 | 0.01088 | 0.10445 | 0.11313 | 0.1444 |  | 0.000253 |  | 0.19659 | 0.19667 | 0.19642 | 0.20227 | 0.2007 | 0.20206 | 0.00457 | 0.00482 | 0.0049 | 0.00508 | 0.00486 |  | 0.99093 | 0.99576 |  | 1.0351 | 1.0629 | 0.9404 | 0.99742 | 0.97034 | 1.0028 | 0.97773 | 0.5051 | 0.50697 | 0.51508 | 0.48473 | 0.51318 | 0.49734 | 0.50373 | 0.02542 | 0.02554 | 0.02597 | 0.02583 | 0.025643
Certified |  |  | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
Mean |  |  | 0.020868 | 0.023612 | 0.023553 | 0.023682 | 0.022863 | 0.023325 | 0.023198 | 0.023605 | 0.022927 | 0.023338 | 0.99306 | 1.0298 | 1.0219 | 1.053 | 1.0628 | 1.0241 | 1.0479 | 1.0415 | 1.0385 | 1.0525 | 1.0515 | 1.0433 | 1.0491 | 0.0096067 | 0.0094383 | 0.00974 | 0.0081533 | 0.010105 | 0.00936 | 0.11001 | 0.11798 | 0.1524 | #DIV/0! | 0.00024833 | #DIV/0! | 0.19628 | 0.19583 | 0.19644 | 0.20153 | 0.1997 | 0.2021 | 0.0045983 | 0.0048267 | 0.0048383 | 0.0048767 | 0.0048325 | #DIV/0! | 1.0026 | 1.0074 | #DIV/0! | 1.038 | 1.0691 | 0.96024 | 1.0022 | 0.99584 | 0.98017 | 0.98462 | 0.50241 | 0.50982 | 0.51482 | 0.48543 | 0.50582 | 0.5023 | 0.50344 | 0.02544 | 0.02555 | 0.025945 | 0.025723 | 0.025645
2SD |  |  | 13.5972 | 26.6793 | 2.3097 | 2.0384 | 2.2829 | 2.2113 | 8.3907 | 4.1618 | 1.7909 | 1.5247 | 1.4582 | 1.8361 | 1.7428 | 2.3402 | 1.8571 | 2.4064 | 2.4165 | 1.5924 | 2.0505 | 1.7957 | 1.3821 | 2.0464 | 1.7054 | 8.0348 | 3.6883 | 3.1784 | 27.8319 | 13.9046 | 23.6024 | 9.4022 | 9.857 | 5.4004 | #DIV/0! | 33.6743 | #DIV/0! | 1.7553 | 1.6034 | 1.9968 | 0.98026 | 0.96171 | 1.3264 | 1.5418 | 3.0185 | 3.1957 | 8.7641 | 2.4088 | #DIV/0! | 2.9436 | 2.8326 | #DIV/0! | 2.4609 | 3.0501 | 3.6364 | 2.1737 | 5.4693 | 5.5521 | 2.9275 | 2.2618 | 2.8165 | 1.9821 | 10.6818 | 2.6013 | 1.7563 | 2.1546 | 2.077 | 1.9033 | 1.895 | 1.6889 | 1.9166
%Diff |  |  | -19.7987 | -5.8799 | -6.1421 | -5.5669 | -9.3454 | -7.1811 | -7.7664 | -5.9098 | -9.0433 | -7.1199 | -0.69851 | 2.8898 | 2.1442 | 5.0352 | 5.9073 | 2.3511 | 4.5739 | 3.9848 | 3.705 | 4.9898 | 4.8994 | 4.1526 | 4.6821 | -4.0944 | -5.9509 | -2.6694 | -22.6492 | 1.0391 | -6.8376 | 9.0964 | 15.2435 | 34.3854 | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | -1.8961 | -2.1277 | -1.814 | 0.76083 | -0.15106 | 1.0407 | -8.735 | -3.5912 | -3.3414 | -2.529 | -3.4661 | #DIV/0! | 0.2633 | 0.73834 | #DIV/0! | 3.662 | 6.4593 | -4.1412 | 0.22118 | -0.41791 | -2.0228 | -1.5625 | 0.48068 | 1.9262 | 2.8784 | -3.0011 | 1.1513 | 0.45855 | 0.68237 | 1.7296 | 2.1526 | 3.6423 | 2.812 | 2.5151

## Final
Rack:Tube |  | Final_Sample_ID | Solution Label | Al R 396.152 nm ppm | Ba Ax 233.527 nm ppm | Ca Mean | Fe Ax 259.940 nm ppm | K Ax 766.491 nm ppm | Li Ax 670.783 nm ppm | Mg Ax 280.270 nm ppm | Mn Mean | Na R 588.995 nm ppm | S Mean | Si Mean | Sr Mean
13 | 2025_10_0913 | NEP25-014 | NEP25-014 | 0.00691 | 0.00161 | 1.377 | 0.00011 | 0.41129 | 0.00041 | 0.21276 | 0.000425 | 1.9918 | 0.04117 | 6.1866 | 0.020943 | 0.03439 | 0.32195
14 | 2025_10_0914 | NEP25-015 | NEP25-015 | 0.03831 | 0.00114 | 0.66903 | 0.02391 | 0.46598 | 0.000326 | 0.16182 | 0.00106 | 0.7587 | 0.12178 | 2.5955 | 0.0090033 | 0.062347 | 0.29232
15 | 2025_10_0915 | NEP25-016 | NEP25-016 | 0.01157 | 0.00322 | 0.9836 | 0.00387 | 0.38506 | 0.000324 | 0.13559 | 0.004055 | 0.56298 | 0.51489 | 0.02859 | 0.00287 | 4.7426 | 19.6915
16 | 2025_10_0916 | NEP25-017 | NEP25-017 | 0.00566 | 0.00383 | 4.0476 | 0.00033 | 1.0877 | 0.000682 | 0.61707 | 0.000275 | 3.8959 | 0.1138 | 10.1228 | 0.059497 | 0.060958 | 0.38486
17 | 2025_10_0917 | NEP25-018 | NEP25-018 | 0.00643 | 0.00385 | 5.1458 | 0.00056 | 0.79771 | 0.001124 | 0.75449 | 0.000305 | 3.461 | 0.098422 | 11.0788 | 0.061323 | 0.068102 | 0.3124
18 | 2025_10_0918 | NEP25-019 | NEP25-019 | 0.01852 | 0.00243 | 2.0964 | 0.02766 | 1.2097 | 0.000365 | 0.41067 | 0.001185 | 2.4575 | 0.23376 | 6.7116 | 0.02711 | 0.061188 | 0.36615
19 | 2025_10_0919 | NEP25-020 | NEP25-020 | 0.00559 | 0.00386 | 4.1645 | 0.00039 | 1.016 | 0.001067 | 0.36725 | 0.000435 | 4.0253 | 0.10558 | 10.0852 | 0.038903 | 0.036415 | 0.39913
20 | 2025_10_0920 | NEP25-021 | NEP25-021 | 0.01186 | 0.00178 | 1.7856 | 0.00251 | 0.69458 | 0.000394 | 0.22139 | 0.00052 | 2.8915 | 0.17113 | 5.8626 | 0.017507 | 0.037763 | 0.49321
21 | 2025_10_0921 | NEP25-022 | NEP25-022 | 0.00631 | 0.00596 | 4.5145 | 0.00035 | 0.94232 | 0.000608 | 0.40063 | 0.00092 | 3.3898 | 0.14858 | 8.0069 | 0.040837 | 0.050036 | 0.42336
22 | 2025_10_0922 | NEP25-023 | NEP25-023 | 0.00545 | 0.00516 | 1.2759 | 0.0003 | 0.59652 | 0.000432 | 0.32661 | 0.00048 | 1.3833 | 0.1715 | 4.7851 | 0.015613 | 0.068255 | 0.28907
23 | 2025_10_0923 | NEP25-024 | NEP25-024 | 0.00746 | 0.0013 | 1.0811 | 0.0001 | 0.39599 | 0.000375 | 0.20052 | 0.00034 | 1.2174 | 0.077637 | 4.8999 | 0.011607 | 0.040923 | 0.24846
26 | 2025_10_0926 | NEP25-025 | NEP25-025 | 0.00696 | 0.0014 | 1.503 | 0.00303 | 0.70689 | 0.000455 | 0.31988 | 0.00024 | 1.4397 | 0.15897 | 5.4888 | 0.01777 | 0.058278 | 0.2623
27 | 2025_10_0927 | NEP25-026 | NEP25-026 | 0.01656 | 0.00194 | 0.84064 | 0.00573 | 0.52067 | 0.00036 | 0.1863 | 0.00031 | 0.91027 | 0.08773 | 3.6978 | 0.01039 | 0.050381 | 0.24617
28 | 2025_10_0928 | NEP25-027 | NEP25-027 | 0.00655 | 0.0025 | 1.0074 | 0.00209 | 0.5511 | 0.000345 | 0.2134 | 0.00042 | 1.31 | 0.1001 | 3.7454 | 0.011917 | 0.056976 | 0.34975
29 | 2025_10_0929 | NEP25-028 | NEP25-028 | 0.00715 | 0.00388 | 0.81076 | 3e-05 | 0.42909 | 0.000387 | 0.16311 | 0.001625 | 0.95996 | 0.08461 | 4.4567 | 0.010747 | 0.036599 | 0.2154
30 | 2025_10_0930 | NEP25-029 | NEP25-029 | 0.06922 | 0.00272 | 3.1644 | 0.07033 | 2.0773 | 0.001437 | 0.41142 | 0.010655 | 4.5837 | 0.43888 | 6.1128 | 0.023487 | 0.067304 | 0.74986
31 | 2025_10_0931 | NEP25-030 | NEP25-030 | 0.01155 | 0.00187 | 0.4985 | 0.00438 | 0.39101 | 0.000352 | 0.08213 | 0.003555 | 7.4864 | 1.0602 | 0.080235 | 0.00098333 | 1.0236 | 93.3062
32 | 2025_10_0932 | NEP25-031 | NEP25-031 | 0.00947 | 0.00283 | 2.9155 | 0.00301 | 1.1753 | 0.000181 | 0.5526 | 0.00036 | 2.4217 | 0.13459 | 7.8076 | 0.027807 | 0.070777 | 0.31017
33 | 2025_10_0933 | NEP25-032 | NEP25-032 | 0.00779 | 0.00209 | 2.387 | 0.00089 | 0.81632 | 0.000316 | 0.41298 | 0.000215 | 2.1297 | 0.0885 | 7.0146 | 0.022093 | 0.058875 | 0.30361
34 | 2025_10_0934 | NEP25-033 | NEP25-033 | 0.00599 | 0.00339 | 2.6485 | 0.00042 | 1.043 | 0.000363 | 0.43962 | 0.0004 | 2.2019 | 0.092853 | 7.3263 | 0.025833 | 0.060006 | 0.30055
35 | 2025_10_0935 | NEP25-034 | NEP25-034 | 0.00937 | 0.00381 | 1.8759 | 0.00047 | 0.84211 | 0.000331 | 0.55551 | 0.001785 | 2.4917 | 0.12333 | 7.9737 | 0.018093 | 0.069668 | 0.31249
36 | 2025_10_0936 | NEP25-035 | NEP25-035 | 0.00693 | 0.00026 | 0.1288 | 0.00215 | 0.07479 | 0.00028 | 0.01722 | 0.00071 | 0.4281 | 0.10383 | 0.017625 | 0.00022 | 0.97702 | 24.2894
39 | 2025_10_0939 | NEP25-036 | NEP25-036 | 0.00643 | 0.00089 | 0.26427 | 0.00115 | 0.05174 | 0.000292 | 0.04434 | 0.000915 | 0.05486 | 0.19249 | 0.013777 | 0.00029 | 3.2185 | 3.9821
40 | 2025_10_0940 | NEP25-037 | NEP25-037 | 0.009 | 0.00202 | 0.56118 | 0.0116 | 0.15864 | 0.000215 | 0.03422 | 0.002435 | 0.17354 | 0.4177 | 0.039523 | 0.00069 | 0.86582 | 4.3908
41 | 2025_10_0941 | NEP25-038 | NEP25-038 | 0.00798 | 0.00244 | 0.48154 | 0.00161 | 0.58165 | 0.000307 | 0.05091 | 0.001755 | 0.66633 | 0.52967 | 0.10324 | 0.00059 | 0.49314 | 6.4544
42 | 2025_10_0942 | NEP25-039 | NEP25-039 | 0.01065 | 0.00304 | 2.572 | 0.00158 | 0.92023 | 0.00046 | 0.34517 | 0.000525 | 3.0331 | 0.13324 | 7.2055 | 0.03072 | 0.047904 | 0.42094
43 | 2025_10_0943 | NEP25-040 | NEP25-040 | 0.01528 | 0.00246 | 2.2544 | 0.0042 | 0.59858 | 0.000481 | 0.29985 | 0.000705 | 2.0044 | 0.13974 | 5.7129 | 0.020043 | 0.052487 | 0.35085
44 | 2025_10_0944 | NEP25-041 | NEP25-041 | 0.02979 | 0.00311 | 2.1931 | 0.01889 | 0.63154 | 0.000373 | 0.29783 | 0.00222 | 2.1155 | 0.13754 | 5.8484 | 0.021297 | 0.050925 | 0.36173
45 | 2025_10_0945 | NEP25-042 | NEP25-042 | 0.00758 | 0.001 | 0.44912 | 0.00347 | 0.10117 | 0.00017 | 0.05204 | 0.001235 | 0.07729 | 0.28374 | 0.01865 | 0.00065333 | 2.7903 | 4.1442
46 | 2025_10_0946 | NEP25-044 | NEP25-044 | 0.00496 | 0.06065 | 2.3921 | 0.00017 | 1.0428 | 0.000609 | 0.85662 | 0.005605 | 4.3535 | 0.045895 | 5.6608 | 0.043573 | 0.15133 | 0.76906
47 | 2025_10_0947 | NEP25-045 | NEP25-045 | 0.01768 | 0.09417 | 8.4658 | 0.0134 | 11.8384 | 0.000507 | 3.1955 | 0.025925 | 8.2916 | 1.6184 | 5.2396 | 0.064093 | 0.60989 | 1.5825
48 | 2025_10_0948 | NEP25-046 | NEP25-046 | 0.00582 | 0.0229 | 5.3516 | 0.0002 | 1.2552 | 0.001471 | 1.3518 | 0.00261 | 4.907 | 0.07027 | 9.8651 | 0.0369 | 0.13703 | 0.49741
49 | 2025_10_0949 | NEP25-047 | NEP25-047 | 0.01228 | 0.03685 | 7.8722 | 0.01982 | 2.3794 | 0.000426 | 3.0504 | 0.016685 | 7.0491 | 0.2643 | 7.9074 | 0.057143 | 0.38576 | 0.89145
52 | 2025_10_0952 | NEP25-048 | NEP25-048 | 0.01269 | 0.01635 | 29.2276 | 0.0022 | 1.8751 | 0.005964 | 3.8613 | 0.0011 | 8.6197 | 0.56849 | 19.8913 | 0.0485 | 0.19412 | 0.43334
53 | 2025_10_0953 | NEP25-049 | NEP25-049 | 0.00863 | 0.03566 | 9.9697 | 0.00963 | 3.0368 | 0.001431 | 3.3043 | 0.00641 | 8.5553 | 1.0643 | 9.9389 | 0.053687 | 0.33246 | 0.86079
54 | 2025_10_0954 | NEP25-050 | NEP25-050 | 0.00514 | 0.01027 | 15.7515 | 0.00019 | 1.9695 | 0.001601 | 2.3642 | 0.000505 | 5.9203 | 1.0421 | 9.9423 | 0.06918 | 0.23779 | 0.59546
55 | 2025_10_0955 | NEP25-051 | NEP25-051 | 0.00883 | 0.01864 | 10.7501 | 7e-05 | 2.8243 | 0.006306 | 2.2451 | 0.0014 | 9.7655 | 0.43726 | 16.3005 | 0.0752 | 0.13773 | 0.59909
56 | 2025_10_0956 | NEP25-052 | NEP25-052 | 0.01213 | 0.01904 | 9.7648 | 0.00319 | 2.6362 | 0.001713 | 2.7438 | 0.000735 | 8.4701 | 4.599 | 13.7694 | 0.03602 | 0.19927 | 0.61514
57 | 2025_10_0957 | NEP25-053 | NEP25-053 | 0.009 | 0.04988 | 7.9654 | 0.00451 | 1.8799 | 0.000648 | 2.5135 | 0.017015 | 6.62 | 0.78105 | 5.0786 | 0.048903 | 0.49492 | 1.3035
58 | 2025_10_0958 | NTS_TH_46 | NTS_TH_46 | 0.01322 | 0.00637 | 1.2205 | 0.00446 | 0.32159 | 0.00036 | 0.20716 | 0.00087 | 1.7014 | 0.11678 | 5.6937 | 0.017597 | 0.036384 | 0.29883
59 | 2025_10_0959 | NTS_TH_47 | NTS_TH_47 | 0.01324 | 0.00596 | 1.2586 | 0.00745 | 0.32756 | 0.000363 | 0.21338 | 0.001275 | 1.7122 | 0.10219 | 5.7317 | 0.018 | 0.037228 | 0.29872
60 | 2025_10_0960 | NTS_TH_48 | NTS_TH_48 | 0.00822 | 0.00478 | 1.1114 | 0.00038 | 0.30756 | 0.00017 | 0.19015 | 0.00042 | 1.6305 | 0.09796 | 5.644 | 0.015927 | 0.033691 | 0.28888
63 | 2025_10_0963 | NTS_TH_49 | NTS_TH_49 | 0.02796 | 0.00619 | 1.2295 | 0.02052 | 0.3564 | 0.000299 | 0.21412 | 0.00293 | 1.7386 | 0.093827 | 5.7377 | 0.017003 | 0.037318 | 0.30302
64 | 2025_10_0964 | NTS_TH_50 | NTS_TH_50 | 0.01801 | 0.00624 | 1.2035 | 0.016 | 0.36048 | 0.000356 | 0.20557 | 0.00126 | 1.7437 | 0.099565 | 5.5773 | 0.016897 | 0.036859 | 0.31264
65 | 2025_10_0965 | NTS_TH_51 | NTS_TH_51 | 0.06859 | 0.00734 | 1.3906 | 0.08909 | 0.66856 | 0.000381 | 0.24792 | 0.006395 | 2.1406 | 0.11541 | 5.6653 | 0.01835 | 0.043761 | 0.37783
66 | 2025_10_0966 | NTS_TH_52 | NTS_TH_52 | 0.01981 | 0.006 | 1.2766 | 0.01328 | 0.33171 | 0.000314 | 0.21589 | 0.00164 | 1.7197 | 0.11066 | 5.6713 | 0.018193 | 0.038067 | 0.30322
67 | 2025_10_0967 | NTS_TH_53 | NTS_TH_53 | 0.01149 | 0.00533 | 1.1244 | 0.00294 | 0.29929 | 0.000316 | 0.18547 | 0.00063 | 1.664 | 0.10951 | 5.753 | 0.01589 | 0.032239 | 0.28923
68 | 2025_10_0968 | NTS_TH_54 | NTS_TH_54 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
69 | 2025_10_0969 | NTS_TH_55 | NTS_TH_55 | 0.01266 | 0.00564 | 1.1435 | 0.00489 | 0.28437 | 0.000339 | 0.19096 | 0.000675 | 1.6751 | 0.086203 | 5.8226 | 0.016217 | 0.032796 | 0.28769
70 | 2025_10_0970 | NTS_TH_56 | NTS_TH_56 | 0.01084 | 0.00544 | 1.0749 | 0.00194 | 0.25939 | 0.00036 | 0.17453 | 0.000335 | 1.6496 | 0.087813 | 5.7839 | 0.01527 | 0.030175 | 0.2852
71 | 2025_10_0971 | NTS_TH_57 | NTS_TH_57 | 0.00835 | 0.00442 | 0.92786 | 4e-05 | 0.23473 | 0.000165 | 0.15852 | 0.00012 | 1.5555 | 0.080935 | 5.4998 | 0.013327 | 0.028823 | 0.28283
72 | 2025_10_0972 | NTS_TH_58 | NTS_TH_58 | 0.00632 | 0.00537 | 1.2057 | 0.00064 | 0.2693 | 0.000335 | 0.20065 | 0.00028 | 1.6584 | 0.080857 | 5.6879 | 0.017367 | 0.035276 | 0.29157
73 | 2025_10_0973 | NTS_TH_59 | NTS_TH_59 | 0.0189 | 0.00784 | 1.454 | 0.01238 | 0.33374 | 0.000328 | 0.23631 | 0.00162 | 1.7795 | 0.071705 | 5.8668 | 0.020557 | 0.040279 | 0.30332
76 | 2025_10_0976 | NTS_TH_60 | NTS_TH_60 | 0.01389 | 0.00634 | 1.2608 | 0.00473 | 0.28742 | 0.000356 | 0.20366 | 0.000775 | 1.7286 | 0.0778 | 5.8139 | 0.017883 | 0.03503 | 0.29732
77 | 2025_10_0977 | NTS_TH_61 | NTS_TH_61 | 0.01532 | 0.00592 | 1.237 | 0.00215 | 0.27683 | 0.000305 | 0.19716 | 0.000525 | 1.7623 | 0.063985 | 5.8572 | 0.01763 | 0.033661 | 0.30087
78 | 2025_10_0978 | NTS_TH_62 | NTS_TH_62 | 0.01357 | 0.00596 | 1.1983 | 0.00348 | 0.24539 | 0.000358 | 0.19013 | 0.00044 | 1.7198 | 0.064357 | 5.8138 | 0.017137 | 0.032703 | 0.29582
79 | 2025_10_0979 | NTS_TH_63 | NTS_TH_63 | 0.02273 | 0.00572 | 1.1335 | 0.01354 | 0.32211 | 0.000341 | 0.18019 | 0.001815 | 1.8569 | 0.074065 | 5.8607 | 0.015927 | 0.030746 | 0.31684
80 | 2025_10_0980 | NTS_TH_64 | NTS_TH_64 | 0.02205 | 0.00733 | 1.3804 | 0.00788 | 0.27107 | 0.000353 | 0.20952 | 0.00088 | 1.8159 | 0.055965 | 5.8114 | 0.01997 | 0.036053 | 0.31247
12 | 2025_10_0912 |  | SLRS-6 | 0.0288 | 0.01411 | 9.0161 | 0.07919 | 0.70657 | 0.000761 | 2.2572 | 0.00218 | 2.7936 | 1.8811 | 2.4383 | 0.0415
25 | 2025_10_0925 |  | SLRS-6 | 0.02926 | 0.01426 | 9.2074 | 0.07978 | 0.71718 | 0.000784 | 2.2759 | 0.00221 | 2.8698 | 1.8914 | 2.464 | 0.04215
38 | 2025_10_0938 |  | SLRS-6 | 0.03056 | 0.01432 | 9.1986 | 0.0802 | 0.71565 | 0.000775 | 2.2813 | 0.002145 | 2.8509 | 1.8891 | 2.4607 | 0.042123
51 | 2025_10_0951 |  | SLRS-6 | 0.03129 | 0.01411 | 9.0672 | 0.07906 | 0.69628 | 0.00077 | 2.2558 | 0.002235 | 2.8139 | 1.891 | 2.4559 | 0.041523
62 | 2025_10_0962 |  | SLRS-6 | 0.02889 | 0.01412 | 9.053 | 0.07863 | 0.69606 | 0.000765 | 2.2419 | 0.002185 | 2.8219 | 1.8889 | 2.4463 | 0.04149
75 | 2025_10_0975 |  | SLRS-6 | 0.03118 | 0.0143 | 9.179 | 0.0805 | 0.70259 | 0.000763 | 2.2811 | 0.002275 | 2.8572 | 1.9093 | 2.4724 | 0.042093
Certified |  |  |  | 0.0338 | 0.014 | 8.76 | 0.0912 | 0.651 |  | 2.133 | 0.00212 | 2.67 |  |  | 0.0406
Mean |  |  |  | 0.029997 | 0.014203 | 9.1202 | 0.07956 | 0.70572 | 0.00076967 | 2.2656 | 0.002205 | 2.8345 | 1.8918 | 2.4563 | 0.041813
2SD |  |  |  | 7.6543 | 1.4156 | 1.8445 | 1.8104 | 2.6063 | 2.2514 | 1.4355 | 4.1466 | 2.0664 | 0.99116 | 1.0059 | 1.6216
%Diff |  |  |  | -12.6792 | 1.4316 | 3.9496 | -14.6305 | 7.754 | 100 | 5.8514 | 3.8549 | 5.8048 | 100 | 100 | 2.9018
11 | 2025_10_0911 |  | SPS-SW2 10% | 0.02419 | 0.02398 | 1.0561 | 0.00979 | 0.10982 | 0.000197 | 0.19823 | 0.004875 | 1.0486 | 0.99069 | 0.50749 | 0.026003
24 | 2025_10_0924 |  | SPS-SW2 10% | 0.02108 | 0.02363 | 1.0521 | 0.00946 | 0.11495 | 0.000197 | 0.19463 | 0.00476 | 1.0511 | 0.99865 | 0.4933 | 0.025653
37 | 2025_10_0937 |  | SPS-SW2 10% | 0.02137 | 0.02395 | 1.0594 | 0.00983 | 0.11513 | 0.000271 | 0.19646 | 0.004835 | 1.0452 | 1.0017 | 0.50854 | 0.025817
50 | 2025_10_0950 |  | SPS-SW2 10% | 0.02944 | 0.02351 | 1.041 | 0.0099 | 0.11247 | 0.000279 | 0.194 | 0.0049 | 1.0307 | 0.96766 | 0.50463 | 0.02538
61 | 2025_10_0961 |  | SPS-SW2-10% | 0.02167 | 0.02337 | 1.0361 | 0.00968 | 0.10322 | 0.000293 | 0.19501 | 0.004765 | 1.0175 | 0.97127 | 0.50292 | 0.025373
74 | 2025_10_0974 |  | SPS-SW2-10% | 0.02392 | 0.02365 | 1.0502 | 0.00978 | 0.10445 | 0.000253 | 0.19667 | 0.00486 | 1.0351 | 0.97773 | 0.50373 | 0.025643
Certified |  |  |  | 0.025 | 0.025 | 1 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.005 | 1 | 1 | 0.5 | 0.025
Mean |  |  |  | 0.023612 | 0.023682 | 1.0491 | 0.00974 | 0.11001 | 0.00024833 | 0.19583 | 0.0048325 | 1.038 | 0.98462 | 0.50344 | 0.025645
2SD |  |  |  | 26.6793 | 2.0384 | 1.7054 | 3.1784 | 9.4022 | 33.6743 | 1.6034 | 2.4088 | 2.4609 | 2.9275 | 2.1546 | 1.9166
%Diff |  |  |  | -5.8799 | -5.5669 | 4.6821 | -2.6694 | 9.0964 | 100 | -2.1277 | -3.4661 | 3.662 | -1.5625 | 0.68237 | 2.5151